TLMRR REAL TİME PCR KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ) Kit gaita, kan ve doku örneklerinden hem kalitatif hem de kantitatif sonuç vermelidir 2 ) İhaleye girecek firma teklif öncesi bölümüze numune ile birlikte demo yapmalıdır.

- )  İhaleyi alan firma Tıbbi Biyoloji bölümüne çalışma bitimine kadar ROCHE 480 II Real time cihazı kurmalı ve ekipmanları getirip hem eğitim vermeyi hem de çalışmayı yapmayı kabul etmelidir.

- ) Kitlerin CE belgesi olmalıdır.

- ) Çalışmada kullanılacak tüm sarf malzeme ( kartuş vb. ) firma tarafından karşılanmalıdır.

- ) Kitler, internal kontrol içermeli ve bu sayede hatalı negatiflikler engellenebilmelidir.

- ) Belirtilen test sayısı kitlerden kesin sonuç alınan hasta sayısına tekabül edecektir. Arada doğacak olan fark firma tarafından karşılanacaktır.

- ) Analizi yapılacak genin valide olması ve primer-probe perfonması garantilemelidir.

- ) Kitin içerisinde pozitif kontrol, negatif kontrol ve standartlar hazır bulunmalıdır.

# DNA İZOLASYON KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kit kandan, bitkiden, dokudan,tükürükten serumdan, spermadan, plazmadan, kültüre edilmiş hücrelerden, bitkisel ve hayvansal dokularla birlikte diğer vücut sıvılarından genomik DNA ve total RNA izole edebilmelidir.

- Kitte bulunan kartuşlardaki DNA ve RNA bağlayan membran kolonlar 80µm kalınlığında, gözenekli kolon membran yapısına sahip olmalı. DNA ve RNA moleküllerini hasarsız ve saf olarak izole edebilmelidir.

- Santrifüj aşamaları gerektirmeyen cihazın kartuş filtrelerine basınç prosedürü ile çalışmalıdır. Kitin protokolü santrifüj işlemi gerektirmemeli, protokol lizis, yıkama ve DNA/RNA elüsyon basamaklarından oluşmalıdır.

- Test prosedürü mekanik homojenizasyona ihtiyaç duymamalı ve izolasyon süresi uygulanacak örneklere bağlı olarak aşağıdaki gibi olmalıdır.

-Dokudan (hayvansal dokular,bitkisel dokular,parafin doku,kültür edilmiş hücre,bakteri,virüs) DNA izolasyonu :  13 dk/8 örnek

-Plasmid DNA izolasyonu : 6 dk/ 8 örnek

-Kandan ve diğer vücut sıvılarından Genomik DNA izolasyonu : 6 dk/8 örnek

  - Dokudan (hayvansal dokular,bitkisel dokular,virüsler, vb.) Total  RNA izolasyonu : 15 dk/8 örnek

-Kandan (lökosit hücreleri) ve diğer vücut sıvılarından Total RNA izolasyonu : 20dk/8 örnek

- 200 µl elüsyondan elde edilmesi gereken ortalama DNA/RNA miktarları aşağıdaki gibi olmalıdır.

  - Tam Kandan : ̴ 5 µg DNA

  - Dokudan (5 mg) : ̴  4 µg-5µg DNA

  - Plasmid ( 1 ml içerisinde kültüre edilmiş hücrelerden) : ̴ 12.5 µg DNA

  - Kandan (1*107 Lökosit hücrelerinden) : ̴  4.5 µg RNA

  - Dokudan (30 mg): ̴ 100 µg RNA

- Kit laboratuarda bulunan yarı otomatik DNA/RNA izolasyon Workstation cihazında kullanıma uygun olarak çalışmalıdır.

- Kit fenol-kloroform gibi toksik ve kanserojen maddeler içermemelidir.

- Kitin kullanımı sırasında başlangıç materyalinin saklandığı ve elde edilen DNA/RNA’nın alınacağı tüpler haricinde ekstra tüpe ihtiyaç duyulmadan prosedürün basamakları arasında tüp ihtiyaçları kit içinde sağlanmalıdır

- Kit içeriğinde proteaz K, lizis tamponu, yıkama tamponu, DNA/RNA temizleme tamponu, kartuşlar, toplama tüpleri ve atık tüpleri bulunmalı, 96 testlik çalışma için yeterli miktarda bulunmalıdır

- Ürünün UBB kaydı, CE ve ISO belgeleri olmalıdır.

- Malzemenin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, raf ömrü gibi önemli özellikler açıkça belirtilmelidir.

- Bölüme malzeme tesliminden önceki transport, kötü koşullarda saklama veya ürünlerde fiziksel hasar gibi muhtemel her türlü sorun halinde bölüm tarafından yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içerisinde malzemeler yenileri değiştirilmelidir.

- Yıl içerisinde kullanılan malzeme yapılan çalışmanın sonuçlarını etkileyip tekrarını gerektiren problemler oluşturduğunda, ürün harcamaları bölüm tarafından belirlenecek, söz konusu miktarlar firma tarafından temin edilmelidir ve bu durum elinizdeki malzemeler bitinceye kadar karşılanmalıdır.

- Ürünün tanıtımı yapılmış olmalıdır.

- Kit, protokollerinde belirtilen başlangıç örneklerinden genomik DNA ve total RNA izolasyonu için tasarlanmış olmalı ve 96 testlik ambalajda sunulmalıdır.

- Kitin aplikasyonu ve optimizasyonu ihaleden önce yapılmış ve yeterli sonuç alınmış olmalıdır.

- Yetkili satıcı belgesi teklif dosyasına eklenmelidir.

# Universal Master Mix Teknik Şartnamesi

- Moleküler çalışmalarda ve rutin DNA amplifikasyon uygulamaları için kullanıma uygun olmalıdır

- Deteksiyon metodu primer-probe olmalı

- İlgili tampon dNTP’ ler ve MgCI ihtiva etmelidir.

- Ürün yanında 5000 U ATTaq DNA Polimeraz, 2 x1ml 100 mM dNTP verilmelidir.

- İlgili ürün endonükleaz, eksonükleaz ve spesifik olmayan DNaz içerikleri için kalite kontrolü yapılmış olmalıdır.

- Ürün daha önce laboratuvarımızda denenmiş olup, optimal sonuçlar alınmış olmalıdır.

- Sağlayıcı firma çalışma için, çalışma süresince laboratuvarda bulundurmalıdır.