TOHUM PELETLEME VE KAPLAMA MAKİNESİ

- Manuel tohum kaplama makinesi en az 300 mm tamburlu olmaıldır

- Makine masa üstünde çalışmaya uygun olmalıdır.

- Tambur kauçuk kaplı olmalıdır.

- Tambur devri hız kontrol cihazı ile ayarlanabilir olmalıdır.

- Ürün Boşaltma kapağı yaylı ve amorsitorlü olmalıdır.

- Makine içerisinde tamburun dönüş yönüne ters dönen sıvı boya dağıtma çemberi olmadır.

- Sıvı boya dağıtma çemberi en az 800 devir olmalı sıvı veya boyayı tohumlara homojen şekilde

- dağıtmalıdır.

- Makine tüm aksamları elektrostatik fırınlı boya ile boyanmış olmalıdır.

- Makine üst kapağında tohum besleme hunisi, iki kenarda peletleme tozu besleme hunisi , sıvı boya enjekte girişi olmalıdır.

- Makine çalışma  220 V 50 hz elektrik olmalıdır.

## ANALİTİK TERAZİ

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Max tartım kapasitesi en fazla 250 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,0001 g olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği   200 g’a kadar 0,0001 g, 252 g’a kadar 0,0002 g olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı ± 0,0003 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyet kayması 10°C ile 30°C de   ± 2/ C ppm olmalıdır.

- Cihazı Stabilizayon süresi 2 saniyeden fazla olmamalıdır.

- Cihazın gösterge yenileme hızı stabil durumda saniyede 5 kez ve stabil olmayan durumda saniyede 10 kez den fazla olmamalıdır.

- Cihaz g , mg , oz , ozt , ct , mom , dwt , Gn ve  tl birimlerinde tartım yapabilmelidir.

- Cihazda parçacık sayımı, %tartım, hayvan tartımı, komparatör fonksiyonu olmalıdır ve isteğe bağlı aksesuarı ile katı ve sıvılarda yoğunluk tayini yapabilmelidir.

- Cihazda tartım kapasitesini gösteren indikatör özelliği olmalıdır.

- Cihaz yapılan ölçümlerin istatistik hesaplarını otomatik olarak hiçbir ek cihaza gerek duymadan kendisi yapabilmelidir.

- Cihazda dahili tarih & saat özelliği bulunmalıdır.

- Cihazda otomatik açılma & kapanma özelliği olmalıdır.

- Cihazın tartım kefesi çapı 90 mm’den az olmamalı ve korozyona mukavim manyetik olmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Cihazın sağdan, soldan ve üstten olmak üzere 3 yönden açılabilir analitik rüzgâr kabini olmalıdır ve istenildiğinde rüzgâr kabini temizlik için rahatlıkla sökülebilir olmalıdır.

- Cihazın üzerine takılan analitik koruma kabini özel bir anti-statik madde ile kaplanmış olmalı ve bu sayede tartım haznesi manyetik etkilerden korunmuş olmalıdır.

- Cihazın analitik kabini FDA / HACCP onaylı cam içermeyen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Cihaz dahili kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihazda dahili kalibrasyon esnasında ani elektrik kesilmesi durumunda ağırlığın mekanik üzerinde kalmasını önleyen pinomatik koruma sistemi olmalıdır.

- Cihaz gövde tasarımı anti manyetik alaşımdan imal edilmiş olmalı ve ortam sıcaklığı değişimlerinden minimum derecede etkilenmelidir.

- Cihaz göstergesi arkadan aydınlatmalı LCD olmalıdır.

- Cihaz tuş takımı membran tipte olmalı gösterge ve tuş takımı toz ve sıçramaya karşı korumalı olmalıdır.

- Cihaz üzerinde teraziyi açma/kapama tuşu, dara alma tuşu, fonksiyonlar için ayar tuşu , yazıcı ve bilgisayar için veri alış verişi veri tuşu , ağırlık birimlerini ve hassasiyetlerini ayarlamak için bir tuş ile kalibrasyon tuşu olmalıdır.

- Cihazda manyetik olan malzemelerin tartımı için terazi altı tartım kancası bulunmalıdır.

- Cihazın GLP – GMP – GCP – ISO uyumlu dokümantasyon özelliği olmalıdır. Cihazın kimlik numarası ile kalibrasyon verileri belgelendirilebilmelidir.

- Cihazın yerleştirildiği yerde dengede olup olmadığını kontrol için denge terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayar ayakları olmalıdır.

- Cihazda dokümantasyon için standart RS-232C arabirim bağlantısı bulunmalı, cihaz isteğe bağlı yazıcı veya bilgisayara bağlanabilmelidir.

- Cihazla birlikte cihazın bilgisayara veri aktarımını sağlayacak bilgisayar yazılımı bedelsiz verilmelidir.

- Cihaz bilgisayar yazılımı Excel gibi bilgisayar uygulamalarına doğrudan veri aktarabilmeli, terazi bilgisayar üzerinden kontrol edilebilmeli, tartım sonuçlarından grafik oluşturabilmeli ve istatistiki açıdan maksimum – minimum – ortalama- standart sapma ve % sabit’i otomatik olarak hesap etmelidir.

- Cihaza isteğe bağlı olarak yoğunluk tayin aksesuarı, printer, klavye adaptörü , ayak pedalı , harici kontrol ünitesi takılabilmelidir.

- Cihaz CE ve ISO belgesine sahip olmalıdır.

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacaktır.

- Cihazın net hücre hacmi en az 250 litre olacaktır.

- Cihazda ısıtma PID kontrollü, soğutma oransal kontrollü sistem ile sağlanacaktır.

- Cihaz -10oC ile 60oC arasındaki sıcaklıkların temini için kullanılacaktır.

- Termostatın çalışma ve ayarlanma hassasiyeti 0,1°C olacaktır.

- Kullanılır hacim içerisinde muhtelif yerlerde ölçülen sıcaklıkların arasındaki fark 1°C’yi geçmeyecektir.

- Cihazın 1 dakika ile 100 saat arasında 1’er dakika kademelerle ayarlanabilen zamanlayıcısı olacaktır. Ayrıca zamanlayıcının süresiz çalışma fonksiyonu da bulunacaktır.

- Cihazda çalışma zamanını ertelenebilecek ve bu erteleme zamanı 1 dakika ile 100 saat arasında 1’er dakika kademelerle ayarlanabilecektir.

- Cihazda 20 program 20 step ayarlanabilir olacaktır. Cihazda 1-99 arasında ayarlanabilen program tekrar fonksiyonu olacaktır.

- Programlar için süre sayımının start ile ya da set sıcaklığına ulaşınca başlaması opsiyonları olacaktır.

- Cihazın 4,3 inch video grafik renkli TFT LCD ekranı olacaktır. Bu ekranda;

-Hücre sıcaklığı

-Set edilen sıcaklık

-Sıcaklığa ait grafik

-Hangi program ve stepte çalıştığı

-Tekrar sayısı

-Güncel tarih ve saat

-Alarm durumları izlenebilecektir

-Yapılan çalışmalarda sıcaklık grafiği aralıkları ekran üzerinde değiştirilebilecektir.

-Cihazda son 50 hataya ait durumlar ekran üzerinden takip edilebilecektir.

-Cihazda ayarlanan program değerleri cihazın kapalı olması halinde hafızadan silinmeyecektir.

- Menüye erişim yetkisiz kişilerin kullanımını engellemek için 4 haneli şifre ile olacaktır. Kullanıcı ve yetkili servis personeli için şifreli bölümler ayrılmış olacaktır.

- Ekranda ısıtma ve soğutma yapıldığını gösteren uyarı indikatörleri olacaktır.

- Cihazda oluşan herhangi bir arıza durumunda ekran zemin rengi kırmızı renge dönerek kullanıcıyı görsel olarak uyaracaktır.

- Cihazda aydınlatma buton kontrollü olacak, açık unutulduğu takdirde 2 dakika sonunda otomatik olarak kapanacaktır.

- Cihazda son 10 yıla ait çalışmalar ekran üzerinden tablo ve grafik olarak izlenebilecek istenildiğinde harici bir USB belleğe kayıt aktarımı yapılabilecektir.

- Cihazda istenildiğinde USB port çıkışı olacak bu çıkış ile;

-Yazılım güncelleme

-Yapılan çalışmaların veri kaydı gerçekleştirilebilecektir.

- Cihazda istenildiğinde Ethernet bağlantısı için çıkış olacaktır. Bu çıkış sayesinde opsiyonel yazılım ile uzaktan erişim sağlanabilecektir. Ethernet ile;

-Cihaz program menüsüne erişim,

-Yazılım veya kullanıcıdan kaynaklanan hataların giderilmesi,

-Sıcaklık değerlerine ulaşım,

-Cihaz üzerinde yer alan tüm analog ve dijital giriş-çıkışlara erişim ve kontrol,

-Sıcaklık değerlerine kalibrasyon,

-Kapı açık kapalı konumunun izlenmesi.

-Tüm arıza durumlarında kullanıcıya ve yetkili servis personeline e-mail atarak bilgilendirme yapılabilecektir.

- Cihazda istenildiğinde RS 232 çıkışı olacaktır. Bu çıkış sayesinde opsiyonel yazılım ile bilgisayara bağlanabilme imkanı olacaktır.

- Cihaza istenildiğinde RS 232 bağlantısı ile kullanıcının temin edeceği sim kartın çalışacağı GSM alarm modülü takılabilecektir. Bu modül ile kullanıcı ve yetkili servis personeline tüm hata ve arıza durumları SMS olarak gönderilebilecektir.

- Cihaza istenildiğinde wi-fi bağlantısı eklenebilecektir. Wi-fi bağlantısı sayesinde akıllı telefonlara yüklenen uygulama ile anlık sıcaklık takibi yapılabilecektir.

- Cihazın hücresi paslanmaz çelik olacaktır. Dış yüzeylerini oluşturan malzeme paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı olacaktır.

- Kullanılır hacim içerisinde yüksekliği 40 (±10) mm kademeler ile ayarlanabilen, paslanmaya karşı korunmuş hava sirkülasyonunu engellemeyen 2/3’ü dışarıya çıkarıldığında devrilmeyen üç adet paslanmaz çelik tel raf olacaktır.

- Cihazın sıcaklık hissedicisi Pt-100 olacaktır.

- Kapıda ısıya dayanıklı, içerisini gözetlemeye imkan veren ve ısı yalıtımı sağlayan 3 kat temperli cam olacaktır.

- Kapı sızdırmazlığı silikon esaslı manyetik conta ile sağlanacaktır.

- Cihazın yan tarafında bir kalibrasyon kanalı olacaktır.

- Cihazda hücrenin üst kısmında bir sirkülasyon fanı olacak, kapının açıldığı durumlarda sirkülasyon fanı otomatik olarak duracaktır. Cihazda defrost sistemi olacaktır.

- Cihazda kullanılan röleler ana karttan bağımsız ve elektronik tipte (SSR) olacaktır.

- Cihazda ısıtma için gaz genleşmeli emniyet termostatı olacaktır.

- Cihazda soğutucu akışkan basınç emniyeti için otomatik reset basınç anahtarı olacaktır.

- Soğutma sisteminde kullanılan gaz ve izolasyon malzemesi CFC içermeyecektir.

- Cihaz 230 V. 50 Hz. Şebeke gerilimi ile çalışacaktır.

- Cihazla birlikte Türkçe yazılmış kullanım kılavuzu ve garanti belgesi verilecektir.

- Teklif veren firmanın teklif vermiş olduğu markaya ait TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olacaktır.

- İmalatçı firmanın ISO 9001, ISO 13485 Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olacaktır.

- Cihaz CE işareti taşıyacaktır.

- Teklif edilen cihazın en az 2 AB üyesi ülkesine satıldığını ve Türkiye’de kamu kurumlarında kullanıldığını gösteren referans listesi verilecektir. Cihazların AB üyesi ülkelere satıldığı ihale dosyasında belgelendirilecektir.