FOURIER TRANSFORM INFRARED SPEKTROFOTOMETRE

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın çalışma dalga boyu aralığı 7800 - 350 cm-1 olmalıdır.

- Cihazın Sinyal Gürültü oranı KBr pencere kullanılarak en az 30.000:1 olmalıdır.

- Cihazın optik sistemi sıcaklık ve nem kontrollü tek ışık yollu olmalıdır.

- Cihaz Çin/Japon/Avrupa/Amerika Farmakopisi ve ASTM ile uyumlu standart validasyon programlarıyla gelmelidir.

- Cihazın ışık kaynağı 3 yıl garantili yüksek enerjili ışık kaynağı olmalıdır.

- Cihazın ışık yarıcısı-beam splitter, Germanyum kaplı KBr olmalıdır.

- Işık yarıcısı-beam splitter neme dayanıklı kaplama içermektedir.

- Cihaz ısı kontrollü DLATGS dedektöre sahip olmalıdır.

- Cihazın interferometresi Michelson tip en az 30° giriş açılı olmalı ve cihazda yüksek stabilite ile interferometrenin otomatik olarak ayarlanmasını sağlayan “dinamik sıralama” sistemi standart olarak bulunmalıdır.

- İnterferometre içerisindeki aynalar, kapalı alüminyum döküm gövde içerisinde olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü en az 0.4 ile 16 cm-1 arasında olmak üzere 5 ayrı değere ayarlanabilmelidir.

- Cihazın ayna hızı en az 2.8 mm/sn olmalıdır.

- Dalgaboyu doğruluğu en fazla ±0.1 cm-1 olmalıdır.

- Cihazda bilgi değerlendirilmesi sıcaklık kontrollü yarı-iletken Laser tekniği kullanılarak yapılmalıdır.

- Lazer kaynağı için garanti edilen süre en az 6 sene olmalıdır.

- Cihazın numune kompartmanı otomatik aksesuar tanıma özelliğinde olmalıdır.

- İşletim sistemi en az Microssoft Windows 10 Pro 64 bit sürümleri ile çalışmalıdır.

- Cihaz yazılımda spektrum, miktar tayini, fotometrik, zamana karşı ölçüm, analiz sonrası değerlendirme programları olmalıdır. Zamana karşı tarama isteğe bağlı eklenebilmelidir.

- Cihaz yazılımında spektrum ölçümü, sürekli ölçüm, atmosferik düzeltme ölçümü, basit ölçüm modları olmalıdır.

- Cihazın donanım sisteminin izlenmesi, kendi kendini tanı koyma özelliği ve durum izleme özelliği ile takip edilmelidir.

- Yazılım manipulasyon özellikleri; 4 aritmetik işlem, normalizasyon, zemin çizgisi doğrulama, düzleştirme, türevlendirme, X-ekseni aralığı değiştirme, data düzeltme, data noktası daraltma, interpolasyon, dalgasayısı-dalgaboyu dönüşümü, X-ayarlama, zaman-sıcaklık dönüşümü, peak seçme, film kalınlığı hesaplama, data hesaplama, benzerlik derecesi gösterme, deconvolusyon, Fourier transform, ATR düzeltme, gelişmiş ATR düzeltme, atmosfer düzeltme, benzerlik derecesi hesaplama olmalıdır.

- İsteğe bağlı temin edilebilecek manipulason özellikleri; peak çıkarma, 3D tekrar hesaplama, spekrum, 3D datadan spektrum çıkartma olmalıdır.

- Cihazın yazılımının desteklediği programlar; kirletici analizi, ilaç raporu, gıda katkısı tanımlama, safsızlık hesaplama programları olmalıdır.

- Cihazın yazılım tarama özellikleri; spektrum arama, peak arama, text arama, kombinasyon arama, arama ayarları ayarlama, kullanıcı kütüphane arama ve ticari kütüphane arama, kütüphane oluşturma olmalıdır.

- Cihazın yazılımı; çoklu nokta kalibrasyon eğrisi metodu, CLS miktar tayini metodu, PLS kantitasyon metodu (isteğe bağlı olarak-opsiyonel), fotometrik, miktar tayini ve fotometrik ölçüm sonuçlarını tekrar hesaplama özelliğini içermelidir.

- Cihazın yazılımı; rapor formatı oluşturma, rapor format kullanılarak yazdırma, ViewPrint özelliği ile kolay yazdırma özelliklerine sahip olmalıdır.

- İsteğe bağlı eklenebilecek yazılım programları; zamana karşı tarama, PLS miktar tayini, Peak ayırma, 3D işlemi, makro platform olmalıdır.

- JCAMP-DX, ASCII, CSV, HYPER-IR dosya formatları yüklenebilmeli ve kaydedilebilmelidir.

- Cihaz, kurumda mevcut olan Specac marka Quest model ATR ile uyumlu olmalıdır.

- Specac marka Quest model ATR, cihaza takılabilmesi için gerekli aparat verilmeli ve çalışır şekilde teslim edilmelidir.

- Cihazla birlikte 1 Adet Sistem yazılım programı verilmelidir.

- Cihazla birlikte 1 Set Bilgisayar (i7 işlemcili, 16 GB RAM, 1TB NVMe M.2 SSD diskli ve 24 inç Monitör) ve lazer yazıcı verilmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz garantili olmalı ve bu süre bitiminden itibaren 7 yıl boyunca ücreti karşılığı bakım-onarım ve yedek parça garantisi verilmelidir.

- Cihaz Türkiye mümessili tarafından montajı yapılarak, kullanıcı eğitimi verilerek teslim edilmelidir.

- Cihaz 90 gün içerisinde teslim edilmelidir.

- Sistem Muhteviyatı aşağıdaki şekilde olmalıdır:

1 Set Fourier Transform Infrared Spektrofotometre

1 Adet Sistem yazılım programı (31. madde)

1 Set Bilgisayar ve Yazıcı (32. madde)