1- Numune Kabı 64 mm Şartnamesi

- 64 mm (2,5 inç) boyutunda olmalıdır.

- Sıvıların, tozların, granüllerin ve pelet numunelerin ölçümü için optik olarak şeffaf olmalıdır.

- Mevcut cihaz ile uyumlu olmalıdır.

- 1 paket olmalıdır.

- Cihaz ile uyumlu olmayın ürün kabul edilemeyecektir.

2- Analı̇tı̇k Terazı̇ Şartnamesı̇

- Cihazın panelinde 14 adet operasyon tuşu olmalıdır.

- Cihaz ekranı LCD olmalıdır.

- Alüminyum döküm gövdeli olmalıdır.

- Doğruluk ve denge için monolithic sistemli olmalıdır.

- Türkce dil dahil POLISH, ENGLISH, GERMAN, SPANISH, FRENCH, CZECH, ITALIAN ve HUNGARIAN dil destekleri olmalıdır.

- PC klavye bağlantısı yapılarak kontrol sağlanabilmelidir.

- Tarih – saat özelliği olmalıdır.

- Opsiyon olarak density determination kit, anti static iyonizer, remote display, harici buton ve test tüpleri için adaptör bağlantısına uyumlu olmalıdır.

- Terazinin denge için ön tarafında damla su terazisi olmalıdır.

- Ürün, Avrupa menşeili ve CE belgeli olmalıdır.

- Tartım, parça sayma, dosing, tolerans kontrolü, yüzde tartım, istatistik, dinamik tartım, GLP prosedür, alttan tartım, toplam alma, katılarda yoğunluk tayini, sıvılarda yoğunluk tayini, tepe tutma, Newton ölçümü, değiştirilebilir birimler ve alibi hafıza fonksiyonları olmalıdır.

- Usb port üzerinden PCL protokolünü destekleyen yazıcılara bağlanabilmelidir.

- Veri tabanı, harici flash bellek ile export edilebilmelidir.

- [g], [kg], [mg], [ct], [lb], [oz], [ozt], [dwt], [tlh], [tls], [tlt], [tlc], [mom], [gr], [ti], [N], [baht], [tola], [u1], [u2] birimleri olmalıdır.

- Kullanıcı ya özel tanımlanabilen 3 ayrı tartım raporu özelliği olmalıdır.

- Kısayol tanımlanabilen, fonksiyon tuşları olmalıdır,

- PC kontrolü için ücretsiz 2 farklı software yazılımı olmalıdır.

- Ücretsiz bir diğer yazılım ile Windows tabanlı bir pc de terazideki ağırlık değeri ve terazideki mevcut butonlar görülebilmelidir ve operatör, sıfırlama, dara alma, parametre ayarı gibi işlevler yapılabilmelidir.

- Kullanılmadığı zaman, tanımlı sürede cihaz kendini kapatabilmelidir,

- Terazi bir programa gerek olmadan, standart bir usb kablo ile Excel vb. bir alana doğrudan veri aktarabilmelidir.

- Ekranın alt kısmında, değiştirilebilir bilgi satırı olmalıdır.

- Flash bellek ile alınan tartım dataları CSV file olarak PC ye aktarılabilmelidir.

- Bargraph özelliği olmalıdır.

- Kullanıcılara göre üç ayrı yetki seviyesi olmalıdır.

- Tanımlı sıcaklık değeri aşıldığında, ekranın üst kısmında pictogram ile uyarmalıdır

- Teraziye, flash bellek takıldığında, data aktarımı için menü gelmelidir.

- En az 10 kullanıcı, 1000 ürün, 5000 tartım, 100 dara ve 100000 alibi hafızası olmalıdır.

- Ekranın sol tarafında, hızlı erişim için USB portu olmalıdır.

Cihaz için teknik özellikler ise aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Kapasite: 220 g

- Hassasiyet: 0.1 mg

- Tekrarlanabilirlik (5% Max): 0.07 mg

- Tekrarlanabilirlik (Max): 0.08 mg

- Doğrusallık: ±0.2 mg

- Stabilizasyon süresi: 2s

- Kalibrasyon: Zaman ve sıcaklığa bağlı otomatik dahili kalibrasyon

- Kefe ebadı: ø 100 mm

- Gösterge : LCD (backlit)

- Bağlantılar: Standart 2×RS232, 2×USB-A, USB-B olmalıdır ve Wi-Fi opsiyonu olmalıdır

- Minimum weight (USP): 140 mg

- Minimum weight (U=1%,k=2): 14 mg

- Rüzgarlık: Komple kapalı ve üç yönden açılabilen rüzgarlık olmalıdır

- Anti statik kaplamalı camlar: Rüzgarlık camları anti statik malzeme ile kaplamalı olmalıdır

- Alüminyum döküm gövde: Olmalıdır

- IP koruma sınıfı: IP43

- Güç Kaynaği Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A; 12V DC 1.2A Balance: 12 – 15V DC 0.4A max

- Net ağırlık : 7.3 kg

- Çalışma sıcaklığı : +10 ÷ +40 °C

- Cihazın rüzgarlık ölçüleri : 190 x 190 x 226 mm olarak iç hacmi rahat kullanım için geniş olmalıdır

- Terazi ölçüleri : 205,5 x 351 x 348 mm

- Kensington Lock : Olmalıdır

- Database : 10 kullanıcı, 1000 ürün, 5000 tartım, 100 dara, 100000 Alibi hafıza olmalıdır

- Conformity Declaration: Üreticinin internet sitesi, ürün sayfasında bulunmalıdır.

3- Goach kroze

- Filtreli olmalıdır.

- Borosilikat camdan imal edilmiş olmalıdır.

- Hacim 30 ml olmalıdır.

- Porozite 1-3 olmalıdır.

- Çapı 30 olmalıdır.

4- Pipet Ucu

- 0,5 – 5 ml hacminde olmalıdır.

- Polipropilen yapıda olmalıdır.

- 121 °C de (2 Bar) otoklavlanabilir olmalıdır.

- Şeffaf renkte olmalıdır.

- 200 Adet/paket olmalıdır.

- Laboratuvarda kullanılan mikropipet ile uyumlu olmalıdır

5- Pipet Ucu

- 2 – 200 ul hacminde olmalıdır.

- Polipropilen yapıda olmalıdır.

- 121°C de (2 Bar) otoklavlanabilir olmalıdır.

- Sarı renkte olmalıdır.

- 1000 Adet/paket olmalıdır.

- Temiz oda koşullarında üretilmiş olmalıdır.

- Laboratuvarda kullanılan mikropipet ile uyumlu olmalıdır.

6- Pipet Ucu

- 50 – 1000 ul hacminde olmalıdır.

- Polipropilen yapıda olmalıdır.

- 121 °C de (2 Bar) otoklavlanabilir olmalıdır.

- Mavi renkte olmalıdır.

- 1000 Adet/paket olmalıdır.

- Temiz oda koşullarında üretilmiş olmalıdır.

- Laboratuvarda kullanılan mikropipet ile uyumlu olmalıdır.

7- Mikro Spektrofotometre Küveti-tek kullanımlık

- 0.5 – 2 ml hacminde olmalıdır.

- Mikro olmalıdır.

- 1,23 x 4,42 cm ebatlarında olmalıdır.

- 100 Adet/kutu olmalıdır.

8- Beyaz Lateks Eldiven Pudralı (M)

- Sağlık, gıda ve hijyen gerektiren tüm ortamlarda elle bulaşması muhtemel mikrop, virüs vb. korunmak amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.

- Lateks pudralı olmalıdır.

- Non-steril olmalıdır.

- İki ele de uyumlu olup, elin şeklini alarak kolay hareket etme imkanı sağlamalıdır.

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- 100 Adet/paket olmalıdır.

- Medium olmalıdır.

9- Beyaz Lateks Eldiven Pudralı (L)

- Sağlık, gıda ve hijyen gerektiren tüm ortamlarda elle bulaşması muhtemel mikrop, virüs vb. korunmak amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.

- Lateks pudralı olmalıdır.

- Non-steril olmalıdır.

- İki ele de uyumlu olup, elin şeklini alarak kolay hareket etme imkanı sağlamalıdır.

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- 100 Adet/paket olmalıdır.

- Large olmalıdır.

10- Etil Alkol

- %99 saflıkta olmalıdır.

- Absolute olmalıdır.

- 2,5 Lt’lik ambalajda olmalıdır.

11- Folin-Ciocalteu'S Phenol Reagant UN3264 8

- 100 ml olacaktır

- Yoğunluğu 1,24 g/cm3 (20 °C) olmalıdır.

- Ph değeri <0.5 (H₂O, 20 °C) olmalıdır.

- Eşdeğer ait c(H⁺) = 2 mol/l (2N) olmalıdır.

- Cam şişede olmalıdır.