TEKNİK ŞARTNAME

1- TERAZİ

- Cihaz maksimum tartım kapasitesi 2200 g olmalıdır.

- Cihaz tartım hassasiyeti 0.01 g olmalıdır.

- Cihaz tartım tekrarlanabilirliği 0.05 g olmalıdır.

- Cihaz tartım doğrusallığı 0.02 g olmalıdır.

- Cihaz stabilizasyon süresi 2 s olmalıdır.

- Cihaz kefesi 190 x 144 mm olmalıdır.

- Cihaz abs plastik kasaya ve paslanmaz çelik ölçüm kefesine sahip olmalıdır.

- Cihaz harici kalibrasyon sistemi ile kalibrasyon yapılabilmelidir.

- Cihaz tam kapasite dara aralığında çalışabilmelidir.

- Cihazda değiştirilebilir tartım birimleri özelliği olmalı ve bu birimler g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct ve grain olmalıdır.

- Cihazda tartım, adet sayım, yüzde tartım ve checkweighing uygulamaları olmalıdır.

- Cihaz AC adaptör ile veya 4 C pil ile çalışabilmelidir.

- Cihaz pilde çalışma esnasında en az 270 saat çalışabilmelidir.

- Cihaz çalışma sıcaklığı 10°C…40°C (10%...85% bağıl nem) olmalıdır.

- Cihaz depolama koşulu -20°C…55°C olmalıdır.

- Cihaz RS232, USB veya Ethernet bağlantılarını desteklemelidir. (Opsiyonel)

- Cihaz aydınlatmalı LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz ekran ölçüsü 20 mm olmalıdır.

2.-Santrfiüj tüpü

- Ultra şeffaf saf polipropilenden tek el ile kolaylıkla açılıp kapatılabilen düz kapaklı olarak üretilmelidir.

- Kapaklar kapatıldıklarında kesin sızdırmazlığı garanti etmelidir.

- Kalın ve sağlam tüp duvarı 20.000 RCF ‘ye kadar santrifüj kuvvetine dayanıklı olmalıdır.

- Konik taban form tüm santrifüj rotorları ile uyumlu çalışmayı garanti etmelidir.

- 121°C’da 20 dakika süre ile otoklavlanabilmelidir.

- Non steril olmalıdır.

- 2 ml hacminde konik tabanlı olmalıdır.

- 500’lük ambalajda olmalıdır.

3- Kül Krozesi

- Dın 12904 standartlarına uygun olmalıdır.

- Yüksek kalitede sırlı porselenden üretilmiş olmalıdır.

- Dış çap : 60mm, Yükseklik : en az 75 mm olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

4- Mikrotüp Standı

- Yüksek mekanik dirence sahip otoklavlanabilir polipropilenden imaş edilmiş olmalıdır.

- Tüp yuvalarındaki sayısal indeks tüp pozisyonlarının kolay belirlenmesini sağlamalıdır.

- Genel olarak asit, baz ve solventlere dayanıklı olmalıdır. -20 °C ile +121 °C sıcaklık aralığında dayanımı garanti etmelidir.

- 1,5 ml ve 2 ml hacmindeki tüplere uygun olmalıdır.

- En az 40 adet tüp taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.

- Katlanabilir olmalıdır

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

5- Sedimantasyon Test Tüpü

- Zeleny sedimantasyon analizine uygun olmalıdır

- Cam malzemeden üretilmelidir

- 100 m hacminde olmalıdır

- Kapakları da beraberinde verilmelidir

- Üzerinde yazılar ve bölmelere net bir şekilde görülebilmelidir

- Kapaklar kapatıldıklarında kesin sızdırmazlığı garanti etmelidir