NEM TAYİN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz 100 g’dan daha ağır numuneleri tartabilme kapasitesine sahip olmalıdır.

- Cihazın tartım hassasiyeti 0.001 g olmalıdır.

- Cihazda ön tanımlı en az 4 kurutma programı mevcut olmalıdır.

- Cihaz 220-230V şebeke cereyanında çalışabilmelidir.

- Cihazın maksimum kurutma sıcaklığı en az 160°C’ye kadar çıkabilmelidir.

- Cihazın numune kefe ölçüsü, en az Ø90 olmalıdır.

- Cihazda RS232C ve USB bilgisayar bağlantıları mevcut olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı en fazla 6 kg olmalıdır.

- Cihazda ısıtıcı olarak halojen lamba mevcut olmalıdır.

- Cihaz en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

VAKUMLU ETÜV CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazda dört duvardan ısı yalıtımı ve vakum modu mevcut olmalıdır.

- Cihazın kapasitesi en az 24 litre olmalıdır.

- Cihazın ısıtıcı gücü en az 0.6 kW olmalıdır.

- Cihaz 250°C sıcaklığa kadar ısıtma yapabilmelidir.

- Cihazın sıcaklık hassasiyeti 0.1°C olmalıdır.

- Cihaz dijital ekrana ve PID sıcaklık kontrolüne sahip olmalıdır.

- Cihaz 220V şebeke elektriğinde çalışabilmelidir.

- Cihazda aşırı sıcaklık uyarma özelliği bulunmalıdır.

- Cihaz en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

VAKUM POMPASI CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz çift kademeli ve yağlı tip olmalıdır.

- Cihazın egzoz çıkış hızı 2 L/s olmalıdır.

- Cihazın motor gücü en az 0.35 kW olmalıdır.

- Cihaz 220/380 V elektrik şebekesinde çalışabilmelidir.

- Cihaz 0.8 L yağ kapasitesine sahip olmalıdır.

- Cihazın motoru 1400 rpm dönüş hızına sahip olmalıdır.

- Cihaz en fazla 20 kg ağırlığında olmalıdır.

- Cihazın ses gürültü düzeyi 60 dB’in altında olmalıdır.

- Cihaz en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz 380°C sıcaklığa kadar ısıtma yapabilmelidir.

- Cihazın karıştırma hızı 2000 rpm’e kadar çıkabilmelidir.

- Karıştırıcının kapasitesi 2 L olmalıdır.

- Cihazın gücü 180 W olmalıdır.

- Cihaz en fazla 2 kg ağırlığa sahip olmalıdır.

- Cihazla birlikte destek ayağı ve bağlantıları verilmelidir.

- Cihazın ısıtma ve karıştırma fonksiyonları analog düğmeler ile ayarlanabilmelidir.

- Cihaz en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

PORTATİF RENK ÖLÇER (KOLORİMETRE) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın aydınlatma geometrisi D/8° olmalıdır.

- Cihazda aydınlatma için LED ışık kaynağı kullanılmalıdır.

- Cihazın ışık kaynağı D65 olmalıdır.

- Cihazda USB bağlantı portu bulunmalıdır.

- Cihaz, şarj edilebilir 3.7V lityum pile sahip olmalıdır.

- Cihazın ölçüm tekrarlanabilirliği standart sapma ΔE*ab ≤ 0,03 düzeyinde olmalıdır.

- Cihaz taşınabilir (portatif) olmalıdır.

- Cihaz en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

TÜP KARIŞTIRICI (VORTEKS) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazda sürekli ve dokunma modu olmak üzere 2 farklı çalışma modu mevcut olmalıdır.

- Cihaz orbital hareket tipine sahip olmalıdır.

- Cihazda hız görüntüleme skalası mevcut olmalıdır.

- Cihaz 3000 rpm dönüş hızına ulaşabilmelidir.

- Cihazın gücü en fazla 60 W olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı en fazla 4 kg olmalıdır.

- Cihaz 220V şebeke geriliminde çalışabilmelidir.

- Cihaz en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

CAM-KİMYASAL-SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ

| Malzeme Adı | Şartname |
| --- | --- |
| Vakumlu desikatör | - Borosilikat 3.3 cam malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Vakum musluğu bulunmalıdır. - Porselen delikli desikatör diski ve nem tutucu ile birlikte verilmelidir. - 240 mm çap ölçüsünde olmalıdır. |
| Laboratuvar standı | - Tabla eni en az 15 cm, boyu en az 25 cm olmalıdır. - Tabla dikdörtgen formda olmalıdır. - 100 cm uzunluğunda galvanize çelik çubukla birlikte verilmelidir. - Çubuk vida kısmı ölçüsü 8 mm olmalıdır. |
| Bünzen Kıskacı | - 3 çeneli ve nivolu olmalıdır. - Çeneler PVC kaplı olmalıdır. - Maksimum kavrama çapı en az 60 mm olmalıdır. - Kıskaç boyutu en az 15 cm olmalıdır. |
| Metal spatül | - Chattaway tip olmalıdır. - Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. - 15 cm boyunda olmalıdır. - Bir ucu yassı kıvrık, diğer ucu düz olmalıdır. |
| Tüp yıkama fırçası | - Fırça boyu en az 10 cm olmalıdır. - Sap, bükülmüş çelik telden üretilmiş olmalıdır. - Fırça, fiber/perlondan üretilmiş olmalıdır. |
| Şişe yıkama fırçası, küçük | - Fırça boyu en az 10 cm olmalıdır. - Fırça çapı en az 4 cm olmalıdır. - Sap uzunluğu 30 cm olmalı, sap bükülmüş çelik telden üretilmiş olmalıdır. - Fırça, perlon elyaftan üretilmiş olmalı ve ucunda küresel kesimli sünger bulunmalıdır. |
| Şişe yıkama fırçası, orta | - Fırça boyu en az 10 cm olmalıdır. - Fırça çapı en az 5 cm olmalıdır. - Sap uzunluğu 40 cm olmalı, sap bükülmüş çelik telden üretilmiş olmalıdır. - Fırça, perlon elyaftan üretilmiş olmalı ve ucunda küresel kesimli sünger bulunmalıdır. |
| Şişe yıkama fırçası, büyük | - Fırça boyu en az 10 cm olmalıdır. - Fırça çapı en az 6 cm olmalıdır. - Sap uzunluğu 40 cm olmalı, sap bükülmüş çelik telden üretilmiş olmalıdır. - Fırça, perlon elyaftan üretilmiş olmalı ve ucunda küresel kesimli sünger bulunmalıdır. |
| Falkon tüp | - 50 mL hacimde olmalıdır. - Dibi konik olmalıdır. - Polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Sızdırmaz kapaklı olmalıdır. |
| Falkon tüp standı | - En az 21 delikli olmalıdır. - Delik çapı en az 30 mm olmalıdır. - Delikler numaralandırılmış olmalıdır. - Plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| Otomatik pipet ucu | - 1000 ul hacimde olmalıdır. - Polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Otomatik pipete sızdırmaksızın takılabilmelidir. |
| pH 4.01 Kalibrasyon Tampon Çözeltisi | - 500 mL hacimli ambalajda teslim edilmelidir. - En az 1 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır. - pH 4.01 değerine sahip olmalıdır. |
| pH 7.01 Kalibrasyon Tampon Çözeltisi | - 500 mL hacimli ambalajda teslim edilmelidir. - En az 1 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır. - pH 7.01 değerine sahip olmalıdır. |
| pH 10.01 Kalibrasyon Tampon Çözeltisi | - 500 mL hacimli ambalajda teslim edilmelidir. - En az 1 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır. - pH 10.01 değerine sahip olmalıdır. |
| pH Elektrod koruma sıvısı | - 1000 mL hacimde olmalıdır. - 3M KCL çözeltisi içermelidir. |
| Gallik asit standart | - Susuz olmalıdır. - 25 g miktarda olmalıdır. - Saflık değeri %98’den büyük olmalıdır. |
| Folin Ciocalteu reaktifi | - 100 mL hacimde olmalıdır. - Cam ambalajda teslim edilmelidir. - Saflık değeri en az %99 olmalıdır. |