HTV TİP MAKSİLLOFASİYAL SİLİKON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Materyal 2 parçalı 10:1 oranlı platin (vinil katkılı) polimerizasyonlu sistem olmalıdır.

- Set içinde 1 Kg Part A ve 100Gr Part B bulunmalı ve bu materyaller 10’a 1 oranında karıştırılmalıdır.

- Part A Jel kıvamında, Part B likit kıvamında olmalıdır.

- Platin polimerizasyonlu sistem donma esnasında herhangi bir buhar bırakmamalı ve yapılan protezde bir büzülme olmamalıdır.

- Oda sıcaklığında çalışma süresi 1 saat, polimerizasyon süresi 100°C sıcaklıkta 1 saat olmalıdır.

- Standart polimerizasyon sonrası sertliği 25 Shore olmalıdır.

- Basınç altında polimerize olması hava kabarcığı oluşumunu engellemelidir.

- 1 saatlik polimerizasyon işleminden sonra yeterli mekanik özelliklere erişilmeli ve kalıplamadan sonraki 36 saat içinde en uygun mekanik özelliklere ulaşılmalıdır.

RTV TİP MAKSİLLOFASİYAL SİLİKON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Materyal 2 parçalı 10:1 oranlı silikon sistemi olmalıdır.

- Set içinde 450gr Part A ve 50gr Part B bulunmalıdır.

- Part A Jel kıvamında, Part B likit kıvamında olmalıdır.

- Donma (kürlenme) esnasında herhangi bir buhar bırakmamalı ve yapılan protezde bir büzülme olmamalıdır.

- 21 derecede çalışma süresi 90 dakika , polimerizasyon süresi 100°C sıcaklıkta 3 saat olmalıdır.

- Standart polimerizasyon sonrası sertliği 30 Shore olmalıdır.

- Oda sıcaklığında polimerize edilebilmeli, ısı ile polimerizasyon işlemi hızlandırılabilmelidir.

- 3 saatlik polimerizasyon işleminden sonra yeterli mekanik özelliklere erişilmelidir.

HTV SİLİKON ELASTOMER İÇİN TİKSOTROPİK AJAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Materyal 20gr’lık şeffaf plastik şişede sıvı şeklinde olmalıdır.

- Kürlenmemiş silikon materyalleri bir işleme kalıbına yerleştirilmeden önce kalınlaştırmak (vizkositesini arttırmak) için kullanılmalıdır.

- M511 Platinum Silikon ile uyumlu olmalıdır.

RTV SİLİKON ELASTOMER İÇİN TİKSOTROPİK AJAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Materyal 30gr’lık şişede sıvı şeklinde olmalıdır.

- Kürlenmemiş silikon materyalleri bir işleme kalıbına yerleştirilmeden önce kalınlaştırmak (vizkositesini arttırmak) için kullanılmalıdır.

- VST-50 Oda Sıcaklığında Kürlenebilen Silikon ile uyumlu olmalıdır.

TAŞINABİLİR DİSK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Boyut (Tip) 2,5 inç olmalıdır.

- Kapasite 1 TB olmalıdır.

- USB Bağlantı Teknolojisi USB 3.0 olmalıdır.

- 2 Yıl Veri Kurtarma Özellikleri olmalıdır.

- Garanti Süresi (Ay) 24 teknik özelliklerine sahip olmalıdır.

LAMİNE KESİM FREZ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Frezler lamine kesimine uygun olmalıdır.

- Frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır.

- Kesici olmayan ucu aeratöre takılabilir olmalıdır.

- Frezler orijinal ambalajında olmalıdır.

- Frezlerin taban çapı aeratör standartlarında olmalıdır.

- Frezler en az 30.000 Rpm dayanıklı olmalıdır.

- Yüksek aşındırma özelliğine sahip olmalıdır.

- Frezler sterilizasyona ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır. Korozyona uğramamalıdır.

- Çalışma sırasında kısa sürede deforme olmamalıdır.

AERATÖR BAŞLIĞI (LED IŞIKLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Aeratör başlığı dental ünitin üzerindeki ışıklı çıkış kaynağından ışığını üretebilmelidir.

- Aeratör başlığı tedavi alanının daha net aydınlatılması ve rahat görüş sağlaması için en az 25.000 lüx ışık yoğunluğu ve 5.500 K renk derecesinde, en az 90 CRI değerlere sahip gün ışığı kalitesinde LED ışık üretebilmelidir.

- Aeratör başlığı push buton frez değiştirme sistemine sahip olmalıdır.

- Aeratör başlığının tamamı paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır ve 1,6 mm çaplı 25 mm uzunlukta frezlerle çalışmaya uygun olmalıdır.

- Aeratör başlığının gücü en az 360.000 d/dk. ve ses seviyesi en fazla 60 dBA olmalıdır.

- Aeratör başlığı en az 21 W çıkış gücüne sahip olmalıdır.

- Aeratör başlığının kafa çapı maksimum 11,5 mm. olmalıdır.

- Aeratör başlığının ağırlığı en fazla 40 gr. olmalıdır.

- Aeratör başlığının torku en 0.2 Ncm olmalıdır.

- Aeratör başlığı 2.7 – 3.3 bar basıncı aralığında sorunsuz çalışabilmelidir.

- Aeratör başlığı seramik rulmanlı sistem olmalı ve gerektiğinde sadece rulman değişikliği yapılabilmelidir.

- Aeratör başlığı kafa içerisine geri emişi engelleyen hijyenik kafa sistemine sahip olmalıdır.

- Aeratör başlığı en az 3 bar basıncıda randımanlı bir şekilde çalışabilmelidir.

- Aeratör başlığının maksimum hava tüketimi 30-45 NI /dk. olmalıdır.

- Aeratör başlığı en az dört spreyli soğutma sistemine sahip olmalıdır, dakikada en az 50 ml. soğutma suyu verebilmelidir.

- Aeratör başlığı kolay tutuş ve hijyen için pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.

- Aeratör başlığı 135 C buhar otoklavında steril edilebilmelidir ve bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmelidir.

- Aeratör başlığı termal dezenfektöre dayanıklı olmalıdır ve bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmeldir.

- Aeratör başlığı 360 derece rotasyon yapabilen ışık sistemli kuplingli olmalı ve kupling 6 delikli bağlantılı ünit çıkışına uygun olmalıdır.

- Aeratör başlığının üzerinde Avrupa Medikal Aygıt Üretim Direktiflerine uygun olduğunu gösteren CE işareti, seri numarası, üretim yılı, üretim yeri, markası, modeli, malzeme ve stok denetimi için üzerinde kare kod barkod (dot matrix) sistemi silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

- Aeratör başlığının yukarıda yazılı olan tüm özellikleri ve değerleri orijinal internet sitesinde ve kataloğunda görülebilir olmalıdır.

- Aeratör başlığının ‘‘Hijyenik kafa sistemi, Çalışma basıncı, Çıkış gücü, Hava tüketimi, Ses seviyesi’’ ölçümlerinin; Tübitak veya Devlet Üniversitelerinden alınmış İnceleme Raporu teklif dosyasında sunulmalıdır.

ANGLDRUVA KIRMIZI KUŞAK (IŞIKLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Anguldruva tamamen paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Anguldruva push buton frez değiştirme sistemine sahip olmalıdır.

- Anguldruva en az 25.000 lüx ışık sisteme sahip olmalıdır.

- Anguldruvanın ışık sistemi kompakt cam çubuk teknolojisi ile sağlanmalıdır.

- Anguldruva 1:5 hız aktarım oranına sahip kırmızı kuşak olmalıdır.

- Anguldruvanın kafa çapı en fazla 9.5 mm. olmalıdır.

- Anguldruvanın uzunluğu en fazla 95 mm. olmalıdır.

- Anguldruvanın ağırlığı en fazla 74 gr. olmalıdır.

- Anguldruvanın ses seviyesi en fazla 63 dBA olmalıdır.

- Anguldruva rulmanlı sistem ve rulmanları seramik olmalıdır.

- Anguldruva içten ve en az dört delikli etkin soğutma sistemine sahip olmalıdır.

- Anguldruva dakikada en az 50 ml. soğutma spreyi verebilmelidir.

- Anguldruva en az 40.000 rpm güçlü motorlar ile çalışabilir özellikte olmalıdır.

- Anguldruva kolay tutuş için pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.

- Anguldruva 135 C buhar otoklavında steril edilebilmelidir ve bu özellik başlığın üzerinde

- silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmelidir.

- Anguldruva termal dezenfektöre dayanıklı olmalıdır ve bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmelidir.

- Anguldruva üzerinde Avrupa Medikal Aygıt Üretim Direktiflerine uygun olduğunu gösteren CE işareti silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

- Anguldruva üzerinde üretici firmanın markası, modeli, logosu, seri numarası, sterilizasyon bilgileri, üretim yeri, üretim yılı, CE damgası, malzeme ve stok denetimi için üzerinde kare barkod (dot matrix) sistemi silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

CANAVAR (HARD) FREZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Protez kliniğinin kullanımına uygun olmalıdır.

- Akril aşındırmak için grenleri belirgin olmalıdır.

- Tekli kutularda olmalıdır.

- Ambalaj Üzerinde üretici firma adı, menşei ülke adı yazılı olmalıdır.

- Frez boyutları ve lot numarası üzerinde maksimum dönme hızı yazılı olmalıdır.

- ISO numarası belirtilmelidir.

- Frezin üzeri frezin ömrünü uzatıcı özel bir malzeme ile kaplı olmalıdır.

- Laboratuar mikromotoruna uyumlu olmalıdır.

- Çalışma sırasında kısa sürede deforme olmamalıdır.