MİKROBİYOM ANALİZİ HİZMET ALIM ŞARTNAMESİ

GENOMİK DNA EKSTRAKSİYON KİTİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Kit insan oral örneklerinden yüksek saflıkta genomik DNA ekstraksiyonunu gerçekleştirebilmelidir.

- Kit peristaltik pompalı yarı otomatik cihazlar ile çalışmalıdır.

- Kit genomik DNA’yı yüksek miktarda ve saflıkta hapseden 80µm çapında membran filtreye sahip olmalıdır.

- Kit içeriğinde; 2,5 ml proteinaz K, 25 ml Doku Lizis Solüsyonu, 30 ml lizis solüsyonu, 160 ml yıkama solüsyonu, 100 ml elüsyon solüsyonu, 96 adet DNA saklama tüpü ve kapağı, 96 adet atık tüpü, 96 adet membran filtreli kartuşa sahip olmalı ve ihtiyaç halinde yeniden ekstraksiyon yapılabilmelidir.

- Genomik DNA’nın kırılmasına neden olan santrifüj her aşama yerine sadece lizat hazırlamada kullanılmalıdır.

- 100 ul den 1 ml’ye kadar miktarlardaki tüm örneklerden DNA ‘yı ekstrakte edebilmelidir.

- Çalışılan cihazda 5 saniyeden daha kısa sürede ölçüm yapılmalı, ilave bir bilgisayar gerekmemeli ve tüm DNA’lara ait ölçüm verileri otomatik olarak verilmelidir.

- Her örneğin konsantrasyonu en az 100 ng/ul olmalıdır ve jele yüklenerek DNA varlığı doğrulanmalıdır.

- Nükleik asit’lerin sekans işlemine uygunluğunun kontrolü, nükleik asitlerin floresan boyaları ile konsantrasyonunu belirleyen cihaz kulanılarak yapılmalıdır. Cihaz ışığın doğal emilimini 260 nm'de DNA’yı ölçen bir spektrofotometreye sahip olmalıdır. Cihaz 5 saniyeden daha kısa sürede ölçüm yapmalı ve numunelerin absorbansı ile eş zamanlı olarak konsantrasyon grafiği vermelidir. DNA’ların sekans işlemine uygunluğunun kontrolü için Thermo Fisher Scientific markalı Qubit florometer 2.0 cihazı ile Invitrogen™ Qubit™ dsDNA HS Assay Kit kullanılarak Ar-Ge laboratuvarında yapılmalıdır.

- Çalışılan cihazda floresan boya olarak picogreen boya içeren kitler kullanılmalıdır.

- Kit 10 pg / uL ila 100 ng / uL aralığında olan numune konsantrasyonlarını tespit edebilmelidir.

- Kit içeriğinde; 250µL HS reaktifi (Floresan boya), 50mL HS Buffer, 1mL HS Standart_1 ve 1mL Standart_2’ye sahip olmalı ve ihtiyaç halinde yeniden ölçüm tekrarlayabilmelidir.

- Düşük kalite ve konsantrasyondaki örneklerden tekrar DNA izolasyonu yapılmalıdır.

- Kit içerikleri oda ısısında saklanabilmelidir. Uygun koşullarda saklandığı taktirde bir yıl raf ömrü olmalıdır.

- Teklif verecek olan firma yukarıda genomik DNA ekstraksiyon için tanımlaması yapılan cihazın tedarikçisi FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH firmasının distribütörlük belgesini ya da distribütör tarafından verilmiş yetki belgesini sunmalıdır.

NUMUNE TOPLANMASI VE KALİTE KONTROL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Numune alımından önce toplanacak numuneye uygun eğitim uygulamalı olarak firma tarafından verilmelidir.

- Numunelerin toplanacağı saklama kutuları ve solüsyonları firma tarafından gönderilmelidir.

- Toplanan tüm numuneler merkezlerden AR-GE merkezi yetki belgesine sahip firma laboratuvarınca soğuk zincir kurallarına uygun olarak (-80°C) teslim alınmalı ve yine soğuk zincir kurallarına uyarak AR-GE laboratuvarına teslim etmelidir.

- Teslim alınan numunelerin kalite kontrolleri firma tarafından gerçekleştirilmelidir. Kalite kontrol işlemleri Jel elektroforezi ve QUBlT cihazı ile florometrik yöntemler kullanılarak gerçekleştiriImelidir.

- Numune kaynaklı hataların önüne geçebilmek için her numune 2 alikotlu olarak saklanmalıdır.

KÜTÜPHANE HAZIRLAMA SEKANS İŞLEMİ VE BİYOİNFORMATİK ANALİZ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Dizileme öncesindeki kütüphane basamaklarında 16srRNA bölgesinin sadece V3-V4 bölgeleri amplifikasyon yapılmalıdır.

- Amplifikasyon işleminde kullanılacak enzim, High Fidelity özelliğinde olan polimeraz enzimi olmalı, mikrolitresinde 2 ünite enzim bulunmalı ve 30 kilobaza kadar amplifikasyon gerçekleştirebilmelidir.

- Kütüphane hazırlama aşamasında kullanılacak indeks diziler 10 bazdan fazla olmamalı ve kullanılacak kit 5 ng – 1 µg arasında DNA ile çalışmalıdır, MiSeq reagent Kit v3’e uygun halde olmalıdır.

- Kütüphane hazırlık süresi 3 saatten kısa olmalıdır.

- Ara saflaştırma basamaklarında Agencourt Ampure Magnetic Beads kullanılmalıdır.

- Hazırlanan kütüphanelerin kalitesi florometrik ölçüm yöntemi ile kontrol edilmeli ve kalite kontrol sonuçları paylaşılmalıdır.

- Dizileme işlemi için kütüphane havuzu % 20 PhiX ile kıyaslanmalı ve sekans dizileri kontrol edilmelidir.

- Dizileme yeni nesil dizileme cihazı, Illumina platrformu ile gerçekleşmelidir.

- Dizileme flow cell üzerinde yapılmalıdır.

- Dizileme işlemi için 2x250 bp paired-end ve 600 döngü okumalarla gerçekleşmelidir.

- Dizileme cihazı 2x250 bp paired-end okuma yaptığında %75 oranında Q30 değerini geçmelidir.

- Örnek başına minimum 100.000 okuma gerçekleşmeli ve toplam okuma sayısı en az 20 milyon okuma olmalıdır.

- Kontrol işlemleri sonrasında hizalama uygulamaları, aksi numune sahibi tarafından belirtilmediği sürece ‘’Greengenes database’’ ve ‘’SILVA’’ NCBI database, ayrıca ek olarak RDP database referans dizi verilerine göre hizalanmalıdır.

- FLASH-V1.2.7 paketi kullanılarak Phred skorları ile tespit edilmelidir.

- Hizalama sonrası çıkan veriler FASTQ formatında sunulmalıdır. Hizalama sonrasında, taksonomik tür analiz sonuçları ‘’Sample Table’’, ‘’Clusters Graph’’ ve ‘’Cluster Pie Chart’’ olarak pdf ve ayrıca HTML formatında rapor ile sunulmalıdır.

- Örnekler gruplandırılarak chao, alpha diversity, beta diversity, PcoA temel koordinat analizleri, Jackknifing UPGMA filogenetik ağaçları, QIIME 2, MOTHUR ve R paketleri(Vegan, GGPLOT2, PHYLOSEQ paketleri ve ihtiyaç duyulduğunda PYTHON yazılım dili ve diğer R paketleri) kullanılarak hazırlanmalı, sonuçlar karşılaştırılarak paylaşılmalıdır. Ayrıca MetaStat, T-Test, Krona, Anosim, MRPP, Adonis, Amova, Lefse gibi ileri analiz sonuçları da verilmelidir.

VERİ PAYLAŞIMI

- Elde edilen kalite kontrol verileri, ham veriler (fastq.), işlenmiş veriler (.bam, .vcf, .xls2 ve .fasta) ve sonuç raporu, bulut sunucuya yüklenmeli ve numune sahibine bu sonuçları indirebilmesi için bağlantı sağlanmalıdır.

- Çalışmaya ait hizmet süresi DNA izolasyon, kütüphane hazırlama toplamda 4 haftayı geçmemelidir.

- Kütüphane hazırlandıktan sonra okuma ham veri sonuçları en geç 5 iş günü içerisinde paylaşılmalıdır.

TÜKÜRÜK MİKTAR VE KALİTE TESTİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Tek kullanımlık “Tükürük niteliğini ölçen testler” içeren ve her iki durumunda değerlendirmesine yarayan  bir kit olmalıdır.

- Bu test ile hidrasyonu,tükürük yoğunluğunu,durağan tükürüğün ph’ını, uyarılmış  tükürüğün akışı ve tamponlama kapasitesi ölçülebilmedir.

- Bir kit içinde en az 20 hastanın tükürük ölçümleri yapılabilmelidir.

- Kit içerisinde ölçümlerin değerlendirilmesi için gerekli teknik kullanım kılavuzu şeması olmalıdır.

- Orjınal ambalajı  içeriğinde  20 adet tamponlama test  bantları, 20  adet  ölçek, 20 adet  pipet ve 20  adet pH   kağıdı    ve 20 adet parafin sakızı  bulunmalıdır.

- Test sonuçları hasta başında elde edilmeli inkübatör’e gerek duyulmamalıdır.

- Ürünün orijinal ambalajında Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir.

- Ayrıca ürüne ait tüm bilgiler üretici firmanın orjınal broşüründen veya üretici firmanın web sitesinden veya yapılmış olan bilimsel çalışmalarla kanıtlanabilmelidir ve bu belgelerin herhangi biri teklifle birlikte sunulmalıdır.

- Ürünün MSDS verilmelidir.

- Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalıdır.

- Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

REZİN ESASLI KOMPOZİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Işınla sertleşen özellikte, orijinal ambalajlı ve şırınga tüplerde olmalıdır.

- Supra nano esaslı olmalı,  partikülleri silika zirkonyum içermelidir.

- Ürün içeriğinde ortalama 0.1 ila 03 µm  büyüklüğünde silika-zirkonyum esaslı doldurucular, Bis-GMA, BissMPEPP, UDMA, TEGDMA , dl-camphorquineone ve Mequinol bulunmalıdır.

- Tek kat (mono layer) veya tabakalamalı olarak işlenebilir olmalıdır.

- Bukalemun efekti etkisi gösterebilmelidir.

- Reflektör ışığı altında 90 saniyeye kadar çalışma süresi olmalıdır.

- En fazla 10 saniyede ışınlanabilmelidir.

- Nano partiküller submikron filler ve organik dolduruculardan oluşmalıdır.

- Kompozitin polimerizasyon büzülmesi en fazla % 1.3 olmalıdır.

- Polimerizasyon sonrası renk değişimine en aza indirgeyen yansıtma özelliğine sahip matris içermelidir.

- Hacimce azalması en az 0 ila  0.02  mm3 aralığında, aşınma direnci en az  0 ila 2 μm aralığında olmalıdır.

- Esneklik gücü en az 100 Mpa, basınç mukavemeti en az 400 Mpa değerinde olmalıdır.

- Üstün parlatılabilirlik ve translusensi özelliği olmalıdır.

- Ürün hem anterior hem de  posterior içinde kullanılabilmelidir.

- Ürün refil olmalıdır.

- Radyo opak olmalı, radyoopasitesi %190AL olmalıdır.

- Her bir şırıngada en az 4 gr. (2 ml) olmalıdır.

- Malzemenin orijinal MSDS sayfası teklif aşamasında sunulmalıdır.

BİYOAKTİF - BİYOSERAMİK TAMİR SİMANI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Susuz bir organik sıvı içinde son derece ince, inorganik trikalsiyum / dikalsiyum silikat tozundan oluşan, önceden karıştırılmış biyoaktif bir biyoseramik siman olmalıdır .

- Ürün karıştırmaya gerek olmadan direk kullanıma uygun bir şekilde paketlenmiş olmalıdır.

- Rezin içermemelidir.

- Uygulandığı andan itibaren yıkanmaya dirençli olmalı.

- Özellikle kök kanal lateral ve furkasyon perforasyon, internal resorbsiyon, ters kanal

dolumu, pulpa örtülemesi ve gelişimini tamamlamamış dişlerde pulpotomi vakalarında kullanımı endike olmalıdır.

- Hidroksiapatit oluşumunu desteklemelidir.

- Yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.

- Uygulandığında yüksek pH a sahip olmalıdır.

- Mükemmel marjinal örtüleme özelliği ile kanal içerisinde doku sıvı penetrasyonu ve bakteriyel geçiş engellenmelidir.

- Tedavi işlemlerine devam etmek için final sertleşmeyi beklemeye gerek olmamalıdır.

- Oda sıcaklığında çalışma süresi > 1 saat olmalıdır.

- Sertleşme süresi yaklaşık 4 saat olmalıdır.

- Boyutsal olarak stabil olmalıdır.

- Nemle temas halindeyken çözünürlük göstermemeli, mükemmel marjinal örtüleme özelliğinde olmalıdır.

- Dentine yeterli tutunma özelliğine sahip olmalı bu sayede yerinden çıkma gücüne karşı yeterli direnci sağlamalıdır.

- Ürün orjinal kutusunda en az 2.4 gr'lık şırıngalar içinde olmalıdır.