ŞARTNAMELER

GÜÇ KAYNAĞI

1. Yüksek Gerilim Transformatörü

Fonksiyon: Giriş voltajını 40.000V AC'ye dönüştürmek ve 25 kHz frekansta çalışmak.

Giriş Gerilimi: 230V AC veya DC giriş voltajı (örneğin, 48V DC).

Çıkış Gerilimi: 40.000V AC.

Çıkış Frekansı: 25 kHz.

Güç Kapasitesi: 1 kW

Yalıtım Direnci: Minimum 500 MΩ.

Verimlilik: %95 veya daha yüksek.

Soğutma: Doğal veya zorlamalı hava soğutma.

Koruma: Aşırı gerilim, aşırı akım ve aşırı sıcaklık korumaları.

2. Yüksek Gerilim ve Yüksek Frekans Yarı İletkenler (MOSFET)

Fonksiyon: Yüksek voltaj ve yüksek frekansta anahtarlama yapmak.

Gerilim Dayanımı: En az 40.000V.

Akım Kapasitesi: 50A

Anahtarlama Frekansı: 25 kHz.

Gate Drive Voltajı: Uygun sürücü devresi ile kontrol edilebilir olmalı (15V gate drive voltajı).

Rds(on) veya Vce(sat): Minimum seviyede olmalı.

Güç Kaybı: Minimum seviyede olmalı.

Soğutma: Heatsink ve/veya fan ile etkin soğutma sağlanmalı.

3. Sürücü Devresi

Fonksiyon: MOSFET veya IGBT'leri yüksek frekansta sürmek.

Giriş Sinyali: Mikrodenetleyici veya kontrol devresinden alınan PWM sinyali.

Çıkış Sinyali: MOSFET veya IGBT'lerin gate pinlerine uygun voltaj ve frekansta sinyal.

İzolasyon: optokuppler veya transformatör izolasyonu.

Koruma: Aşırı gerilim ve aşırı akım korumaları.

4. Kontrol Devresi

Fonksiyon: Güç kaynağını kontrol etmek ve stabilizasyon sağlamak.

Mikrodenetleyici veya FPGA: Giriş sinyallerini işleyebilecek ve uygun PWM sinyallerini üretebilecek bir mikrodenetleyici veya FPGA.

Geri Besleme: Çıkış voltajı ve akımı ölçebilen ve işleyerek gerekli düzeltmeleri yapabilen geri besleme mekanizması.

Kullanıcı Arayüzü: Basit bir arayüz (örneğin, LCD ekran ve butonlar).

Güç Kaynağı: Mikrodenetleyici veya FPGA için 5V veya 3.3V güç kaynağı.

5. Filtreler ve Kondansatörler

Fonksiyon: Gürültü ve harmonikleri engellemek, çıkış voltajını stabilize etmek.

Kapasitans Değerleri: birkaç μF ile birkaç mF arasında.

Gerilim Dayanımı: En az 50.000V.

Seri Reaktans: Yüksek frekanslarda etkili filtreleme yapabilmek için düşük.

İzolasyon: Yüksek gerilimle uyumlu olmalı.

6. Soğutma Sistemi

Fonksiyon: Yarı iletkenlerin ve diğer bileşenlerin aşırı ısınmasını önlemek.

Heatsink: Yeterli termal direnç kapasitesine sahip (örneğin, 0.1°C/W).

Fan: Yeterli hava akışı sağlayacak kapasitede (örneğin, 100 CFM).

Termal İzleme: Aşırı sıcaklık durumunda sistemi kapatacak termal sensörler.

7. Güç Besleme Ünitesi

Fonksiyon: Devreyi beslemek için gerekli DC voltajı sağlamak.

Giriş Gerilimi: 230V AC.

Çıkış Gerilimi: 48V DC veya 60V DC.

Çıkış Akımı: 20A.

Verimlilik: %90 veya daha yüksek.

Koruma: Aşırı akım, aşırı gerilim ve kısa devre koruması.

MANYETİK KARIŞTIRICI

1. Isıtıcı Eleman

Fonksiyon: Karıştırılan sıvıyı belirli bir sıcaklığa kadar ısıtmak.

Güç: 100W - 1000W arası.

Isıtma Elemanı Türü: Elektrik dirençli ısıtıcı, seramik ısıtıcı veya silikon ısıtıcı ped.

Sıcaklık Aralığı: 0°C - 400°C.

Boyut: Karıştırıcı platformunun altına sığabilecek boyutta.

Kontrol: PWM veya termostat kontrollü.

Gerilim:110V veya 220V AC.

Isıl Verimlilik: Yüksek verimli, düşük enerji kayıplı.

2. Manyetik Karıştırıcı Motoru

Fonksiyon: Karıştırıcı çubuğunu döndürmek için manyetik alan oluşturmak.

Güç: 10W - 50W.

Hız Aralığı: 100 RPM - 2000 RPM.

Kontrol: PWM veya voltaj kontrollü hız ayarı.

Gerilim: 12V - 24V DC.

Tork: Yeterli manyetik tork sağlayabilen.

Boyut: Kompakt ve karıştırıcı platformuna uyumlu.

Verimlilik: Yüksek verimli ve düşük ısınmalı.

3. Karıştırıcı Çubuğu (Manyetik Stir Bar)

Fonksiyon: Sıvıyı karıştırmak için manyetik alan tarafından döndürülen çubuk.

Malzeme: PTFE (Politetrafloroetilen) kaplı.

Boyut: 10mm - 50mm arası (kullanılacak kapların büyüklüğüne göre değişir).

Şekil: Silindirik veya oval.

Manyetik Güç: Güçlü neodymium mıknatıs içermeli.

4. Kontrol Elemanı

Fonksiyon: Isıtıcı eleman ve motorun hız ve sıcaklık kontrolünü sağlamak.

Mikrodenetleyici: Arduino, PIC veya benzeri.

Sıcaklık Sensörü: PT100, termokupl veya NTC/PTC termistör.

Hız Kontrolü: PWM modülasyonu.

Ekran: Sıcaklık ve hız göstergesi için LCD veya LED ekran.

Kullanıcı Arayüzü: Butonlar veya potansiyometreler ile hız ve sıcaklık ayarı.

5. Sıcaklık Sensörü

Fonksiyon: Isıtıcı elemanın sıcaklığını ölçmek.

Tür: PT100, termokupl veya NTC/PTC termistör.

Sıcaklık Aralığı: 0°C - 400°C.

Hassasiyet: ±1°C veya daha iyi.

Tepki Süresi: Hızlı tepki veren.

Bağlantı: Uyumlu konektörler ile.

6. Enerji Ünitesi

Fonksiyon: Karıştırıcı motoru ve ısıtıcı eleman için gerekli elektrik enerjisini sağlamak.

Giriş Gerilimi:110V veya 220V AC.

Çıkış Gerilimi:12V - 24V DC (motor için) ve 110V veya 220V AC (ısıtıcı için).

Güç Kapasitesi: Yeterli toplam watt (örneğin, 1000W).

Koruma: Aşırı akım, aşırı gerilim ve kısa devre koruması.

pH Metre

1. pH Elektrodu

Fonksiyon: Sıvının pH değerini ölçmek.

Ölçüm Aralığı: 0 - 14 pH

Hassasiyet: ±0.02 pH

Çözünürlük: 0.01 pH

Kalibrasyon: Maks. 5 noktadan kalibrasyonlu

Malzeme: Cam gövde, seramik bağlantı

Çalışma Sıcaklığı: 0°C - 100°C

Bağlantı: BNC konektör

Dayanıklılık: Kimyasal dirençli ve uzun ömürlü

2. ORP (Oxidation-Reduction Potential) Elektrodu

Fonksiyon:Sıvının oksidasyon-redüksiyon potansiyelini (mV) ölçmek.

Ölçüm Aralığı: ±1999 mV

Hassasiyet: ±0.2 mV (-199.9 mV … 199.9 mV) diğerlerinde ±2 mV

Çözünürlük: 0.1 mV (-199.9 mV … 199.9 mV) diğerlerinde 1 mV

Kalibrasyon: 1 veya 2 noktadan kalibrasyonlu

Malzeme: Platinyum sensör, cam gövde

Çalışma Sıcaklığı:0°C - 80°C

Bağlantı: BNC konektör

Dayanıklılık: Kimyasal dirençli ve uzun ömürlü

3. İletkenlik Probu

Fonksiyon: Sıvının iletkenliğini ölçmek.

Ölçüm Aralığı: 0~19.99, 0~199.9, 0~1999 µS/cm | 0~19.99, 0~199.9 mS/cm

Hassasiyet: +/-1%F.S +/- 1

Çözünürlük: 0.01 µS / 0.1 µS / 1 µS / 0.01 mS / 0.1 mS

Kalibrasyon: Maks. 5 noktadan kalibrasyonlu

Malzeme: Platin elektrot, PVC gövde

Çalışma Sıcaklığı: 0°C - 80°C

Bağlantı: BNC veya DIN konektör

Dayanıklılık: Kimyasal dirençli

4. Mikrodenetleyici

Fonksiyon: pH, mV ve iletkenlik ölçümlerini işlemek ve göstermek.

İşlemci: 32-bit ARM Cortex-M serisi veya benzeri

Giriş/Çıkış: 12-bit veya daha yüksek ADC, en az 3 analog giriş (pH, ORP, iletkenlik)

Hafıza: En az 256 KB flash, 64 KB RAM

İletişim: UART, I2C, SPI

Ekran Desteği: LCD veya OLED ekran sürücüsü

Güç Tüketimi: Düşük güç tüketimi modu

Çalışma Sıcaklığı: -40°C - 85°C

5. Görüntüleyici

Fonksiyon: Ölçüm sonuçlarını göstermek.

Boyut: 2.4 - 4.3 inç

Çözünürlük: 240x320 veya daha yüksek

Arayüz: SPI veya I2C

Görüş Açısı: Geniş görüş açısı

Güç Tüketimi: Düşük güç tüketimi

Arka Aydınlatma: Ayarlanabilir arka aydınlatma

6. Sıcaklık Sensörü

Fonksiyon: Sıvının sıcaklığını ölçmek ve sıcaklık kompanzasyonu sağlamak.

Tür: PT1000 veya NTC termistör

Ölçüm Aralığı: 0°C - 100°C

Hassasiyet: ±0.1°C

Çözünürlük: 0.01°C

Bağlantı: Kablo ve uygun konektör

Dayanıklılık: Su geçirmez ve kimyasal dirençli

PYREX CAM PLAKALAR ŞARTNAME

18x25 cm boyutlarında 1 mm kalınlıkta dikdörtgen pyrex cam plaka

SERAMİK PLAKA ŞARTNAME

8 cm çapında 1 mm kalınlıkta daire Alümina plaka