ALAN TESTLERİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Bilgisayar yazılımı ve bluetooth özelliğine sahip kola takılabilen pulse oksimetre ile aşağıdaki alan testleri yapılabilmelidir;

  - 6 dakika yürüyüş testi (6MWT)

  - Dayanıklılık Mekik Yürüme Testi (ESWT)

  - Kademeli Mekik Yürüme Testi (ISWT)

- Sistemin yazılımın da hem çevrimiçi hem de çevrimdışı modaliteleri bulunmalıdır.

- 6 dakika yürüyüş testi, ESWT ve ISWT protokollerin de başlangıç ve toparlanma süreleri girilebilmelidir. İstenildiğin hastanın yürüyüş uzunluğu metre cinsinden değiştirilebilmelidir.

- Sistem yazılımından; testlerinin (6MWT, ESWT, ISWT) standart protokolleri dışında kullanıcı kendi protokolünü oluşturabilmelidir.

- Endürans ve artan hızda mekik testlerinde yazılım hastanın testi yapmasına yardımcı olmak için sesli ve yazılı uyarılar ile yönlendirme yapabilmelidir.

- Sistem ile birlikte verilecek olan pulse oksimetre cihazının SpO2 ölçüm aralığı % 0 – 100, kalp atım hızı 18 – 321 bpm arasında olmalıdır. Bilgisayarla uzun menzil bluetooth 5.1 usb adaptörü (100m) ile haberleşmelidir.

- Sistemin yazılımında Türkçe dil desteği olmalıdır.

- Test boyunca yazılımdan SpO2, HR (kalp atım hızı), toplam test süresi, perfüzyon indeksi(%PI), egzersiz süresi, duraklatma süresi, toparlanma süresi, faz ve pil durumu görülmelidir.

- Egzersiz süresinde kalan süre için sistem sesli ve yazılı uyarı vermelidir. Egzersiz süresi bittiğinde otomatik olarak toparlanma fazına geçmelidir.

- Hastanın tamamladığı her tur sonrasında yürüdüğü mesafe “lap” butonuna basılarak yazılım içine otomatik atılmalıdır.

- Hasta herhangi bir sebeple durduğunda, kullanıcı yazılımdan testi duraklatabilmelidir ve duraklatma süresi zaman olarak görülebilmelidir. Bu duraklamalardan egzersiz süresi etkilenmeden devam etmelidir. Duraklatma süresi grafikte de görülebilmelidir.

- Test esnasında hasta eğer oksijen alıyorsa O2 değeri, Kan basıncı, modifiye borg skalasına göre nefes darlığı ve bacak yorgunluğu değerleri girilebilmelidir.

- Aynı zaman da SpO2 ve HR parametreleri grafik olarak izlenebilmelidir.

- Spo2 ve HR parametrelerinin aynı grafik üzerinde başlangıç, egzersiz, duraklama ve toparlanma fazları farklı renklerde görülecektir.

- Sistem yazılımında, desaturasyon görülecektir. Desaturayon limit çizgisi grafikte gözükmelidir. Hastanın SpO2 değeri, ayarlanan oksijen satürasyonun altına düştüğünde yazılım uyarı verecektir.

- Test sonunda testi bitirme sebebi, turu tamamlayamadığındaki son yürüme mesafesi, mMRC dispne skalası, FEV1 (L), ilave oksijen alım türü, ilave oksijen cihazı tipi, taşıma şekli, yürüyüş yardımcısı (koltuk değnekleri) ve yorum girilebilmelidir.

- Test raporunda ;

  - HR ve SpO2 grafiği olmalıdır. Bu raporda bütün fazlar farklı renkler de belirtilmelidir.

  - Yürüme test özetin de; 6MWD (m), 6MWD beklenen, 6MWD %beklenen, yürüme hızı, 6MWW (kg x m), test sonu; solunum güçlüğü ve bacak ağrısı, test süresi, egzersiz süresi, toplam duraklatma sayısı, toplam duraklatma süresi, toparlanma süresi ve tamamlanmış tur değerleri olmalıdır.

  - SpO2 ve kardiyovasküler; temel SpO2, ortalama SpO2, minimum SpO2, son SpO2, T(SpO2≤ 88%), T(ΔSpO2 ˃ 4%), maksimum HR ve son HR.

- Ayrıca başlangıç, egzersiz ve toparlanma fazlarının her bir dakikasının sonunda minimum SpO2, SpO2, T(ΔSpO2 ˃ 4%), maksimum HR, HR değerleri rapor da olmalıdır. Egzersiz fazında ise bu parametrelere ek olarak yürüme mesafesi, yürüme hızı, dispne ve bacak ağrısı rapor çıktısında olmalıdır.

- Test raporunu PDF ve XML formatlarında dışa aktarılabilmelidir.

SOLUNUMSAL KAS KUVVETİ (MIP, MEP, SNIP) ÖLÇÜM CİHAZI

(Solunum Basınç Ölçer)    TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1-Cihaz, maksimum inspirasyon ağız içi basıncı (MIP) ve maksimum ekspirasyon ağız içi basıncını (MEP) ölçmelidir.                  (MIP, Maximum Inspiratory Pressure at the mouth & MEP, Maximum Expiratory Pressure at the mouth)                            2-Cihazda kullanılan MIP ve MEP ölçüm aksesuarları (bakteri/virüs filtresi ve test valfi), hem klinisyen ve cihaz için hijyen sağlanması hem de hastadan hastaya enfeksiyon riskinin önlenmesi açısından kompakt yapıda olmalıdır.                                                                           3-Maksimum İnspirasyon sırasında ağız içi basıncını ölçmek için disposable ve kompakt bakteri/virüs filtresi içeren pembe renkli inspiratuvar test valfi ve Maksimum Ekspirasyon sırasında ağız içi basıncını ölçmek içinse disposable ve kompakt bakteri/virüs filtresi içeren mavi renkli ekspiratuvar test valfi kullanılmalıdır. Gerek MIP gerek MEP ölçümü sırasında bakteri/virüs filtreli test valflerine takılan flanşlı ağızlıklarda hastanın ağzına aldığı kısım eliptik olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     4-Cihaz ayrıca burun iç çekme inspirasyon basıncını (SNIP) da ölçebilmelidir. (SNIP, Sniff Nasal Inspiratory Pressure)                                5-Burun inspirasyon basıncını ölçmek için nazal prob adaptörü ve 3 değişik boyda (S, M ve L) nazal probu bulunmalıdır.                                                                                                                                                    6-Ölçüm sonuçları, cmH2O birimi cinsinden arkadan aydınlatmalı, 128 x 64 piksel grafik LCD ekranda verilmelidir.                                                                      7-Cihaz, 1 cmH2O‘luk hassasiyetle ve +/-%2 doğrulukla ölçüm yapılmalıdır.                                                                          8-Cihazın çalışma basıncı ±300 cmH2O, cihaz sensörünün, teknik olarak zarar görmeden çok kısa sürede ölçebileceği basınç olan patlama basıncı (burst pressure) ise ±2000 cmH2O olmalıdır.                                                                                                                              9-Cihaz ölçümleri ATS/ERS tekrarlanabilirlik kriterleri ile tam uyumlu olmalı ve bu kriterler baz alınarak görüntülenmelidir.                                                                                                                                             10-Cihaz, taşınabilir ve kullanımı kolay olmalıdır.                                                                                                     11-Cihaz, hem yetişkin hem de pediatrik kullanıma uygun, gerektiğinde hastalarda yatak başında, poliklinikte, operasyon öncesi değerlendirme gereken durumlarda, başka bir cihaza bağımlı kalmadan ölçüm olanağı sağlamalıdır.                                                                                                        12-Cihaz, hastada çoklu test yapma imkanı sunmalıdır.                                                                                           13-Cihaz, son hastanın verilerini hafızasında saklamalıdır.                                                                                                             14-Cihazın bilgisayar yazılım programı olmalı ve bu yazılım sayesinde hastalara bilgisayarda ''aktif test & gerçek zamanlı test'' yapabilmek veya yapılmış bir testi bilgisayara yükleyebilmek için beraberinde USB kablosu da olmalı, yazılım bir USB bellek içinde verilmelidir.                                                                                                                                                                  15-Cihaz, MRPD ve MRR değerlerini de vermeli, yazılım programı sayesinde en iyi ve tüm basınç trase grafiklerini görüntüleme, PDF olarak raporlama, dosyalama ve çıktı alma imkanı sunmalıdır.                                                                                                          16-Bilgisayar yazılım programı Windows 7-32&64 bit, Windows 8.1-64 bit, Windows 10&11--64 bit sistemleri ile kullanıma uygun olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                    17-0-40 derece sıcaklık, %30-%90 oranında nem ortam şartlarında çalışabilmelidir.                                                            18-Cihaz 1 ad. 9V PP3 pil ile çalışabilmelidir.                                                                                                                       19-Cihaz pil dahil 160 gr. ağırlığında kolay taşınabilir boyutta olmalıdır.                                                                         20-Cihaz boyutları 135x65x30 mm. olmalıdır.                                                                                                                    21-Cihaz, sert plastikten yapılı orijinal taşıma çantası içinde;                                                                                       2 ad. tek hasta kullanımlık MIP seti (flanşlı ağızlıkla beraber bakteri/virüs filtresi içeren pembe renkli inspiratuvar test valfi), 2 ad. tek hasta kullanımlık MEP Seti (flanşlı ağızlıkla beraber bakteri/virüs filtresi içeren mavi renkli ekspiratuvar test valfi), 3 ad. değişik boyda (S,M,L) tek hasta kullanımlık nazal prob ve 1 ad. Nazal prob adaptörü, USB kablosu ve RP Check yazılımının yüklü olduğu USB flaş bellek, 1 ad PP3 Pil, orijinal kullanım kılavuzu ve Türkçe kullanım kılavuzu ile birlikte verilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                 22-Cihaz kalibrasyon gerektirmemelidir.                                                                                                                23-Cihaz her türlü imalat ve montaj hatalarına karşı 1 yıl müddetle garantili olmalıdır.

MIP HASTA KULLANIM SETİ  ( TEKNİK ŞARTNAME)

- Maksimum inspirasyon ağız içi basıncı (MIP) ölçümünde kullanım için MD Diagnostics RP Check cihazına uyumlu olarak temin edilmelidir.

- MIP ölçümüne uygun bakteri/virüs filtresi içeren inspiratuvar test valfi,                                               hem sağlık profesyoneli hem de hasta ve cihaz için maksimum hijyen koşulları sağlanması ve hastadan hastaya enfeksiyon riskinin önlenmesi açısından kompakt yapıda ve disposable olmalıdır.

- Set, test sırasında hasta uyumunu kolaylaştıracak şekilde ağız kısmı eliptik Flanşlı Ağızlık içermelidir.

MEP HASTA KULLANIM SETİ

- Maksimum ekspirasyon ağız içi basıncı (MEP) ölçümünde kullanım için MD Diagnostics RP Check cihazına uyumlu olarak temin edilmelidir.

- MEP ölçümüne uygun bakteri/virüs filtresi içeren ekspiratuvar test valfi,     hem sağlık profesyoneli hem de hasta ve cihaz için maksimum hijyen koşulları sağlanması ve hastadan hastaya enfeksiyon riskinin önlenmesi açısından kompakt yapıda ve disposable olmalıdır.

Set, test sırasında hasta uyumunu kolaylaştıracak şekilde ağız kısmı eliptik Flanşlı Ağızlık içermelidir.