TEKNİK ŞARTNAME

ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz genel laboratuvar ısıtma işlemleri için uygun olmalıdır.

- Cihazın karıştırma kapasitesi 5L-20L olmalıdır.

- Cihazın maksimum karıştırma hızı 1400rpm olmalıdır.

- Cihaz hız ayarı 100-1400rpm aralığında 1rpm aralıklar ile ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz minimum 300°C sıcaklığa çıkabilmelidir.

- Cihaz ile birlikte PT1000 sıcaklık probu ve prob tutucu verilmelidir.  Probun doğruluğu ± 0,2  olmalıdır.

- Cihaz sıcaklık ayarı 1°C hassasiyet ile ayarlanabilir olmalıdır.

- Isıtma ve karıştırma birbirinden bağımsız olarak da kullanılabilir olmalıdır.

- Manyetik karıştırıcı uygun ataçmanlar kullanılarak 45 örnek bir arada çalışılabilecek reaksiyon sistemine çevrilebilmeli.

- Cihazda aşırı sıcaklık koruması bulunmalıdır.

- Güvenlik için kısa devre, sıcaklık sensöründe hasar, motor bozulması ya da benzer durumlarda ünite kendini kapatacaktır.

- Cihazın ısıtıcı tablası 50°C’nin üzerine çıktığında cihaz kapatılsa dahi sıcak uyarısı tabla 50°C altına kadar düşene kadar cihaz uyarı vermelidir.

- Cihazın hız göstergesi, sıcaklık göstergesi aydınlatılmış dijital ekran olmalıdır.

- Cihaz RS232 bağlantısına sahip olmalıdır.

- Cihaz IP32 koruma sınıfı gerekliliklerini karşılamalıdır.

- Çalışma plakasının özel seramik kaplı silumin keradisk formda olmalıdır.

- Cihazın ısıtma çıkışı en fazla 800W olmalıdır.

- Cihaz her türlü fabrikasyon hatasına karşı 2 yıl ücretsiz ücret karşılığı 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır.

- Cihaz kurulum ve eğitimi yüklenici firma tarafından yapılmalıdır.

- Kargo ile gönderilen ürünler kabul edilmeyecektir.

NİKEL SÜLFAT, DEMİR SÜLFAT, KOBALT SÜLFAT, BAKIR SÜLFAT, BORİK ASİT

Sülfat bileşenleri kimyasalların en az %95 saflıkta olması beklenmektedir.

PULSE LAZER

Colid series 1550nm pulsed fiber laser part NO: Colid-I-1550-5-3-3-FA Dalgaboyu:1550nm Pulse genişliği: 1~50ns Tekrar hızı: 1KHz~3MHz Pik gücü: 3KW@5ns/3KHz hacim: φ90X23.5mm

FİBER HALKA DÖNGÜ

P/N: CP-1x2-1550-1/99-FC/APC birleştiricili loop, 1x2, Birleştirme oranları 1/99, 1% with FC/APC birleştirici, Tek modlu 1550 nm fiber ile üretilmiş halka

ELEKTROKİMYASAL DENEY KİTİ

Üç elektrotlu elektrokimyasal elektroliz cihazı

80x80x80 mm kuvars tank

Kare kuvars oluk

PTFE kapak

PLATİN LEVHA ELEKTROT

99.99 saflıkta

10x10x0.5 mm boyutlarda