Human osteonectin,ON ELISA Kit Teknik Şartnamesi

- Kit insan serum, plasma, hücre kültürü supernatantı, doku homojenatları ve diğer biyolojik sıvılarda sandwich elisa yöntemi ile çalışmalıdır.

- 96 testlik orijinal ambalajında olmalı. Ambalaj üzerinde marka, katalog numarası, saklama koşulları ve miadı gibi bilgiler yer almalıdır.

- Kit içeriği; 96 kuyucuklu 1 adet elisa plağı, 0.5ml×1 bottle standart, 1.5ml×1 bottle standart dilüent, 6ml×1 bottle HRP-Conjugate reagent, 6ml×1 bottle sample dilüent, 6ml×1 bottle Chromogen Solution A, 6ml×1 bottle Chromogen Solution B, 6ml×1 bottle Stop Solution, 20ml (30X)×1bottle wash solution, 2 adet Closure plate membrane, 1 adet manuel bulunmalıdır.

- Konsantrasyon değeri 13.5ng/ml olan tek standart’ dan seri dilüsyonla, konsantrasyon değerleri; 9.0ng/ml, 6.0ng/ml, 3.0ng/ml, 1.5ng/ml ve 0.75ng/ml olan 5 adet standart elde edilmelidir.

- Tüm kutu içeriği +4 C’de 6 ay saklanabilmelidir.

- Kullanılacak örnek miktarı 10 µl olmalıdır.

- İnkübasyon süresi 40 dakikayı geçmemelidir.

- Okuma 450 nm’de yapılmalıdır.

- Assay Range 0.3ng/ml-10ng/ml olmalıdır.

- Sensitivity 0.06ng/ml olmalıdır.

- Intra Assay: CV<10% , Inter Assay: CV<12% olmalıdır.

- Tedarik eden firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.

- Kullanıcı hatası dışında nedenlerden dolayı kit çalışmadığı takdirde ihaleyi alan firma yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir.

- Firmalar teknik şartnamenin her maddesine uymak zorundadır. Uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.