Enerji Aralığı Ölçüm cihazı:

Teknik şartname;

- Dalga Boyu Aralığı:

  - En az 200 nm - 1100 nm arasında ölçüm alabilmelidir.

- Dalga Boyu Hassasiyeti:

  - En az ±0.3 nm olmalıdır.

- Dalga Boyu Doğruluğu:

  - En az ±0.5 nm olmalıdır.

- Spektral Bant Genişliği:

  - 1 nm, 2 nm veya daha düşük ayarlanabilir bant genişliği seçenekleri.

- Optik Sistem:

  - Çift ışınlı (dual-beam) optik sistem tercih edilmektedir. Ancak tek ışınlı (single-beam) sistemler de kabul edilebilir.

- Işık Kaynağı:

  - Değiştirilebilir Halojen ve D2 (deuterium) lambaları, geniş dalga boyu aralığını kapsayan ışık kaynağı olarak kullanılmalıdır.

- Dedektör:

  - Fotodiyot veya CCD (Charge-Coupled Device) dedektör tercih edilmektedir.

- Absorbans Aralığı:

  - 0-4 Abs veya daha geniş aralık.

- Ölçüm Modları:

  - Spektral tarama yapabilmelidir.

- Numune Hücreleri:

- İnce film kaplamalar için uygun olmalıdır.

- Tarama Hızı:

  - Minimum 10 nm/dk'dan 1000 nm/dk'ya kadar ayarlanabilir tarama hızı.

- Yazılım:

  - Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmalı.

  - Spektrum toplama, analiz ve veri yönetimi için tam entegre yazılım.

  - Spektrum verileri kaydedilmeli ve gerektiğinde dışa aktarılabilmeli (Excel, CSV, vb. formatlarda).

- Ekran ve Kontrol:

  - Yüksek çözünürlüklü renkli ekran (dokunmatik tercih edilir).

  - Dalga boyu ayarlama, veri analiz ve raporlama fonksiyonları bu ekran üzerinden yapılabilmeli.

- Bağlantı Seçenekleri:

  - USB, RS-232 veya Ethernet bağlantısı ile veri transferi ve yazıcı bağlantısı.

  - Bilgisayar bağlantısı ve uzaktan kontrol desteği.

- Boyutlar ve Ağırlık:

  - Kompakt tasarıma sahip olmalı.

  - Ağırlık: Maksimum 30 kg.

- Güç Kaynağı:

  - 220V ± %10, 50/60 Hz.

- Ek Özellikler:

  - Cihaz otomatik kalibrasyon yapabilmeli.

  - Lambaların kullanım süresi izlenebilir olmalı ve lambaların değiştirilmesi kolay yapılabilmelidir.

  - Sıcaklık kontrollü hücre bölmesi ile opsiyonel sıcaklık ayarlaması (15°C - 40°C).

- Çevresel Koşullar:

  - Çalışma Sıcaklığı: 15°C - 35°C

  - Nem: %20 - %85 (yoğuşmasız)

- Kalibrasyon ve Sertifikalar:

  - CE sertifikası olmalıdır.

- Garanti ve Servis:

  - En az 2 yıl garanti.

  - Satış sonrası destek ve servis hizmeti sağlanmalı.

  - Ücreti karşılğı en az 10 yıl yedek parça garantisi olmalıdır.

Spin Coater Teknik Şartnamesi

Genel Özellikler:

- Dönüş Hızı Aralığı:

  - 100 – 10,000 RPM arasında ayarlanabilir hız.

  - Hız doğruluğu: ±1 RPM veya daha hassas.

- Dönüş Hız Kontrolü:

  - Mikroişlemci kontrollü olmalı.

  - Hız kontrolü adım adım yapılabilmeli.

  - Hız profilini manuel veya otomatik olarak programlama imkanı.

- Dönüş Süresi:

  - 1 saniye ile 9999 saniye arasında ayarlanabilir.

- Hız Profilleri:

  - En az 3 aşamalı hız profili (örneğin: hızlanma, sabit hız, yavaşlama aşamaları).

  - Kullanıcı tarafından programlanabilir hızlanma ve yavaşlama süreleri.

- Vakum Sistemi:

  - Vakum kontrollü numune tutucu sistem.

  - Farklı boyutlardaki numuneler için uygun vakum chuck'ları.

  - Cihaz üzerinde dahili vakum pompası olmalı veya harici vakum pompalarıyla uyumlu olmalı.

- Substrat Boyutu:

  - 10 mm ile 150 mm çapındaki (4 inç veya daha büyük) substratlar için uyumlu chuck'lar.

  - Opsiyonel olarak daha küçük veya büyük boyutlar için uygun adaptörler sağlanabilmeli.

- Malzeme Dağıtımı:

  - Manuel olarak dökülen kaplama malzemesinin düzgün yayılmasını sağlayacak düzgün hız profili.

- Kaplama Malzemesi Uyumluluğu:

  - Fotorezist, polimerler, organik kaplamalar, oksitler, nano malzemeler gibi çeşitli kaplama çözeltilerine uygun olmalıdır.

  - Cihaz solvent ve kimyasal dayanıklılığı olan malzemelerden üretilmiş olmalıdır.

- Gövde ve Yapı:

  - Kimyasal korozyona dayanıklı paslanmaz çelik veya teflon kaplı yapı.

  - Kompakt ve taşınabilir tasarım.

- Kapasite:

- Tek seferde en az 1 numune işlenebilmeli.

- Opsiyonel çoklu numune tutucularla genişletilebilmelidir.

- Ekran ve Kontrol Paneli:

- Dokunmatik ekran veya buton kontrollü panel.

- RPM, süre ve hız profillerini gösterebilen dijital ekran.

- Kullanıcı dostu arayüz ile hızlı ve kolay programlama imkanı.

- Programlanabilirlik:

- Kullanıcı tanımlı programlar saklanabilmeli (en az 10 farklı program).

- Farklı malzemeler ve numuneler için uygun hız ve süre profilleri kaydedilebilmeli.

- Güvenlik Özellikleri:

- Kapak açıldığında otomatik olarak motoru durduran güvenlik sistemi.

- Aşırı hız ve arızalara karşı güvenlik durdurma mekanizması.

- Vakum yetersiz olduğunda uyarı sistemi.

- Güç Kaynağı:

- 220V ± %10, 50/60 Hz.

- Düşük güç tüketimi.

- Boyutlar ve Ağırlık:

- Kompakt tasarıma sahip olmalı.

- Boyut: Maksimum 50 x 50 x 50 cm.

- Ağırlık: 20 kg'dan hafif.

- Çevresel Koşullar:

- Çalışma Sıcaklığı: 15°C - 35°C

- Nem: %20 - %80 (yoğuşmasız)

- Kalibrasyon ve Sertifikalar:

- Cihaz kalibrasyonu uluslararası standartlara uygun olmalı (ISO, CE, vb.).

- Kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilmeli.

- Aksesuarlar ve Opsiyonel Donanımlar:

- Farklı boyutlarda vakum chuck adaptörleri.

- Çeşitli kaplama uygulamaları için uygun hız ve süre profillerine sahip kullanıcı kılavuzu.

- Kaplama malzemesi dağıtımı için damlatıcı sistem (opsiyonel).

- Temizlik aksesuarları (kuvartz ve teflon bazlı temizlik çözümleri için uygun).

- Garanti ve Servis:

- En az 2 yıl garanti.

- Satış sonrası teknik destek ve servis hizmeti sağlanmalıdır.

MXene Teknik Şartname;

- Micron Powder

- En az Purity: 99.9+%  olmalıdır 3- Size: 50 µm olmalıdır.

4- 60 gr paketli olmalıdır,

- 10 bar basınç altında preslenebilir olmalıdır.

- Titanium Aluminum Carbide (Ti2AlC) den oluşmalıdır.