TEKNİK ŞARTNAMELER

c-Myc immunohistokimyasal antikor:

- Rutin immünohistokimyasal boyama işlemleri için kullanıma uygun olacaktır.

- Formalinde fikse edilmiş parafine gömülmüş doku kesitlerinde kullanıma uygun olacaktır.

- Konsantre formda olmalıdır.

- Hastanemiz patoloji laboratuvarında kurulu olan tam otomatik immünohistokimya lam boyama cihazında (Dako Omnis) kullanılabilmelidir

- 100 testlik olacaktır (1 test 200 mikrolitre)

- İnsan dokusunda çalışabilir olmalıdır.

- Antikorlar üzerinde üretici adı ve adresi, ürün adı ve kodu, ambalaj miktarı, Lot numarası veya üretim tarihi, son kullanım tarihi, varsa tehlike sınıfı sembolleri, uluslararası risk ve güvenlik kodları Türkçe veya İngilizce tanımları ambalaj üzerindeki etikette belirtilmiş olacaktır.

Üniversal kit (Görüntüleme kiti):

- Testler İn-VitroDiagnostik (teşhis amaçlı) olacaktır.

- Testler Dako Omnis cihazı için optimize edilmiş olacaktır.

- Kitler CE veya FDA belgeli olacaktır

- Detection kiti veren firma, lam dahil, immünohistokimya testlerini yapmak için gerekli tüm malzemeleri (deparafinizasyon, enzim, antijen retrieval, boyama, kromojen, zıt boyama, antikor sulandırma, blocking, H2O2 …vb) temin edecektir.

- Kullanılacak görüntüleme kitinin tümü mikropolimer bazlı yüksek sensitiviteli olmalıdır.

- DAB Kromojen kullanılmalıdır.

- Testlerde kullanılacak kit barkodlu olarak teslim edilmelidir. Bu barkod aracılığı ile kitin cinsi, seri numarası, lot numarası, son kullanım tarihi, kaç test olduğu vb. kalite kontrol bilgileri bir barkod okuyucu vasıtası ile sisteme otomatik tanıtılabilmelidir.

- Sistemde kullanılacak solüsyonlar orijinal ambalajında olmalı ve ambalajlar üzerinde herhangi bir silinti, kazıntı veya sonradan yazılmış bir şey olmamalıdır.

- İmmünhistokimya testlerini çalışmak için verilen tüm sarf malzemeleri hastanemiz patoloji laboratuvarında kurulu olan tam otomatik immünohistokimya lam boyama cihazında (Dako Omnis) kullanılabilmelidir

- Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Peroxidase blok

- Polymer/HRP

- DAB+ Substrate Buffer

- DAB+ Chromogen

- Hematoxylin

MYC DUAL COLOR BREAK APART/AMPLİFİKASYON REARRANGEMENT PROBE:

- Prob, 8.kromozom üzerindeki 8q24 (MYC) bölgesine spesifik direkt işaretli Spectrum Orange ve Spectrum Green florokrom işaretli DNA probu içermelidir.

- Spectrum Orange işaretli prob 277-475 kb uzunluk aralığında olmalıdır.

- Spectrum Green işaretli prob yaklaşık 400-560 kb uzunluk aralığında olmalıdır.

- 8q24 bölgesindeki translokasyonu gösterebilmelidir.

- Sinyal paterni: Normal hücrede 2 füzyon sinyali gözlenirken, translokasyonlu hücrede 1 füzyon, 1 Orange ve 1 Green sinyal gözlenecek şekilde olmalıdır.

- Prob, 10 testlik ambalajlarda verilmelidir.

- Prob ekstra bir hibridizasyon buffer ile sulandırılmaya ihtiyaç duyulmadan direkt olarak uygulanabilmelidir.

- Kiti veren firma aplikasyon desteği sağlamalıdır.

- Kit ile birlikte extra DAPI II, 20xSSC, NP-40 ve çalışmada kullanılacak tüm sarflar ücretsiz sağlanacaktır.

- Probe yerli üretim olmalı ve aynı zamanda kitleri veren firma floresan mikroskop ve analiz programı desteği de sağlamalıdır.

- Probun teslim tarihinden geçerli olmak üzere son kullanım tarihi en az iki yıl olmalıdır.

DOKU FISH PRETREATMENT KİTİ

1- Doku Hazırlama Kiti  içerisinde kaynatma solüsyonu ve enzim bulunmalıdır.

2- Kaynatma solüsyonu 500ml ve enzim 5ml ambalajlarda olmalıdır.

3- Kit FFPE numunelerinde çalışabilir olmalıdır.

4- Kit kullanıma hazır olmalıdır.

5- Kiti veren firma aplikasyon desteği sağlamalıdır.

7- Kitin teslim tarihinden geçerli olmak üzere son kullanım tarihi en az 2 yıl olmalıdır.