YÜKSEK HIZLI MİKRO SANTRİFÜJ

1. Genel Özellikler:

- Cihaz, maksimum 10,000 rpm hızına çıkabilmeli ve 7490×g maksimum RCF (Relative Centrifugal Force) değerini sağlamalıdır.

- OLED ekran, cihazın hız ve süre değerlerini net bir şekilde görüntüleyebilmeli ve kullanıcının bu değerleri kolayca değiştirmesine olanak tanımalıdır.

- DC motor sürücüsü ile cihazın çalışması, düşük gürültü seviyesi ile düzgün ve sessiz olmalı, enerji verimliliği sağlamalıdır.

- Kelepçe kilitleme tasarımı, rotorun güvenli bir şekilde yerinde durmasını sağlamalı, rotor kullanım sırasında sağlamlık ve dayanıklılık göstermelidir. Kullanıcıların güvenliğini en üst düzeyde tutmalı, herhangi bir sarsıntı veya gevşeme olmamalıdır.

- Geniş voltaj teknolojisi sayesinde cihaz, AC110-240 V / 50Hz/60Hz aralığında çalışabilmeli, voltaj dalgalanmalarından etkilenmeden yüksek hız doğruluğu ile stabil çalışmalıdır.

- Hız ve süre ayarları ekran üzerinden kolayca yapılabilmeli, kullanıcılar istedikleri hızda ve süre boyunca işlemleri gerçekleştirebilmelidir. Hız ayarları, 200 rpm ile 10,000 rpm arasında hassas bir şekilde ayarlanabilmelidir.

- Cihaz, 0.5 mL, 1.5 mL, 2 mL x 12 tüp, 4 x PCR 8 şeritleri ve 0.2 mL x 44 PCR tüpleri gibi farklı tüp ve PCR şeritleri ile uyumlu olmalı, esneklik sağlamalıdır.

- Ekran düğmeleri, motorun çalıştırılmasını, durdurulmasını ve hız ile süre ayarlarını kolayca yapabilmeli, cihazın kullanımını pratik ve kullanıcı dostu hale getirmelidir.

- Yumuşak frenleme ve anında durma modları bulunmalı, böylece kullanıcılar rotoru durdurmak istediklerinde, cihaz hızlı ve güvenli bir şekilde durmalıdır. Hem ani durma hem de yumuşak frenleme işlevleri sağlam ve sorunsuz çalışmalıdır.

2. Güvenlik ve Dayanıklılık Özellikleri:

- Kapatma fonksiyonu, cihaz aşırı ısındığında veya anormal bir durum tespit edildiğinde otomatik olarak kapanmalı, kullanıcının güvenliğini sağlamalıdır.

- Kelepçe kilitleme mekanizması sayesinde rotor doğru bir şekilde yerleştirilmeli ve cihaz çalışırken rotorun yerinden çıkması engellenmelidir. Bu mekanizma, güvenli bir kullanım sunmalı ve cihazın yüksek hızda bile güvenli çalışmasını sağlamalıdır.

- Cihazda güç kaybı koruması bulunmalı, enerji kesintisi veya voltaj dalgalanması durumunda cihaz doğru şekilde kapanmalı ve güvenli bir şekilde yeniden başlatılabilmelidir.

- Koruma sınıfı, cihazın dış etkenlerden korunmasını sağlayacak şekilde olmalı ve yüksek güvenlik seviyeleri sunmalıdır.

3. Performans Özellikleri:

- Maksimum hız değeri 10,000 rpm olmalı ve bu hızda yüksek stabilite sağlamalıdır. Bu hız, mikro santrifüj uygulamalarında optimal performans sunmalıdır.

- Maksimum RCF değeri 7490×g olmalı, yüksek hızlı santrifüj işlemlerinde etkili sonuçlar elde edebilmek için yeterli kuvveti sağlamalıdır.

- Cihazda yüksek hız doğruluğu ve düşük hız sapması sağlanmalı, bu sayede her çalışma sırasında yüksek hassasiyet elde edilmelidir.

4. Kullanım Kolaylığı ve Tasarım:

- Kompakt tasarım sayesinde cihaz, laboratuvarlarda sınırlı alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Cihaz, 210 mm x 180 mm x 130 mm boyutlarında olmalı ve taşıması kolay olmalıdır.

- Ağırlık 1.5 kg olmalı, cihazın taşınabilirliği artırılmalı ve ergonomik tasarım sayesinde laboratuvar kullanıcıları için kolay kullanım sunulmalıdır.

- Kullanıcı dostu ekran ve düğme yerleşimi, cihazın her seviyedeki kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilmesini sağlamalıdır.

5. Çevresel ve Çalışma Koşulları:

- Cihaz, 5°C ile 40°C arasında çalışabilmeli, çevre koşullarına karşı hassasiyet göstermeden stabil performans sunmalıdır.

- Cihazın çalışma sırasında ortaya çıkacak gürültü seviyesi 58 dB veya daha düşük olmalı, böylece cihazın uzun süreli kullanımında çevreyi rahatsız etmemelidir.

- Cihaz %80 nem oranına kadar güvenle çalışabilmeli, laboratuvar ortamlarındaki nem değişimlerinden etkilenmeden sağlıklı bir şekilde çalışmalıdır.

6. Sertifikalar ve Kalite Standartları:

- Cihaz, CE, cTÜVus, FCC ve MCA sertifikalarına sahip olmalı, uluslararası kalite standartlarına uygunluğu garanti edilmelidir.

- Cihazın üretimi, uluslararası kalite yönetim sistemlerine göre yapılmalı ve ürünün dayanıklılığı, güvenliği en yüksek seviyede olmalıdır.

MANYETİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Genel Tanım:

Bu cihaz, laboratuvarlarda sıvı karıştırma ve ısıtma işlemleri için tasarlanmış bir manyetik karıştırıcıdır. Yüksek hassasiyetli sıcaklık ve hız kontrolü ile kullanıcı dostu LCD ekran göstergeleri sunar. Seramik kaplamalı alüminyum çalışma plakası, dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Fırçasız DC motoru, düşük enerji tüketimi ile yüksek performans sunar.

2. Teknik Özellikler:

- Çalışma plakası boyutu 140 x 140 mm olmalıdır.

- Çalışma plakası, seramik kaplamalı alüminyumdan üretilmiş olmalıdır.

- Motor tipi fırçasız DC motor olmalıdır.

- Motor girişi 2.4 W, motor çıkışı ise 1.8 W olmalıdır.

- Toplam güç tüketimi 510 W olmalıdır.

- Isıtma gücü 500 W olmalıdır.

- Cihaz, 200-240 V, 50/60 Hz voltaj aralığında çalışabilmelidir.

- Karıştırma pozisyonu 1 (tek pozisyon) olmalıdır.

- Maksimum karıştırma miktarı 5 litre su olmalıdır.

- Maksimum manyetik balık uzunluğu 50 mm olmalıdır.

- Hız aralığı 200 rpm ile 1500 rpm arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Hız göstergesi LCD ekranla görüntülenmelidir.

- Sıcaklık göstergesi LCD ekranla gösterilmelidir.

- Sıcaklık aralığı oda sıcaklığı +5°C ile 380°C arasında olmalıdır.

- Aşırı ısınmaya karşı koruma 420°C olmalıdır.

- Sıcaklık görüntüleme doğruluğu ±0.1°C olmalıdır.

- Cihazda dahili sıcaklık sensörü bulunmalıdır.

- Hız kontrol doğruluğu ±20 rpm olmalıdır.

- Koruma sınıfı IP21 (sıvı ve toza karşı sınırlı koruma) olmalıdır.

- PT100 sensörü ve tutucuları ile birlikte verilmelidir.

- Cihaz Laboratuvarımıza kurulumu gerçekleştirilmeli ve ilk çalışması yetkili firma ile birlikte yapılmalıdır.

- Dış boyutları 320 mm (genişlik) x 180 mm (derinlik) x 108 mm (yükseklik) olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 2.2 kg olmalıdır.

- Cihaz, 5°C ile 40°C arasında çalışmalı ve %80 nem oranında güvenle kullanılabilmelidir.

3. Performans ve Kullanım:

- Cihaz, 5 litreye kadar su karıştırma kapasitesine sahip olmalı ve bu kapasiteyi yüksek hızda karıştırma ve ısıtma işlemleriyle etkin şekilde kullanabilmelidir.

- Manyetik balığın uzunluğu 50 mm ile sınırlı olmalı ve bu, çoğu laboratuvar işlemi için yeterli olmalıdır.

- LCD ekranlar sayesinde hız ve sıcaklık değerleri anlık olarak izlenebilir ve hassas ayarlamalar yapılabilmelidir.

- Cihaz, aşırı ısınmaya karşı 420°C'de otomatik olarak kapanarak güvenli kullanım sağlamalıdır.

4. Güvenlik ve Koruma Özellikleri:

- Aşırı Isınma Koruması: Cihaz, 420°C'yi geçtiğinde otomatik olarak devre dışı kalmalıdır.

- IP21 Koruma Sınıfı: Cihaz, sınırlı koruma sağlamak için suya ve toza karşı minimum koruma sağlamalıdır.

- Elektriksel Koruma: Cihazda kısa devre ve aşırı yük koruması bulunmalıdır.

5. Çalışma Koşulları:

- Çalışma Sıcaklık Aralığı: Cihaz, 5°C ile 40°C arasında çalışmalıdır.

- Nem Oranı: Cihaz, %80 nem oranına kadar güvenle çalışabilmelidir.

6. Diğer Özellikler:

- Kullanım Kolaylığı: LCD ekranlar, sıcaklık ve hız ayarlarını görsel olarak takip etmeyi kolaylaştırmalıdır.

- Hızlı Tepki Süresi: Cihaz, hız ve sıcaklık değişimlerine hızla tepki vermelidir.

- Ergonomik Tasarım: Kompakt boyutlar, sınırlı alanlarda dahi kullanım kolaylığı sağlamalıdır.

8. Standartlar ve Sertifikalar:

- CE Sertifikası: Cihaz, CE sertifikasına sahip olmalıdır.

- ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi: Cihaz, ISO 9001 kalite yönetim belgesine sahip olmalıdır.

KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tip olacaktır.

- Cihazın hücre hacmi en az 55 litre olacaktır.

- Cihaz PID mikroişlemci kontrol sistemine sahip olacaktır

- Cihaz ortam sıcaklığı +5ºC ile 250 ºC arasında çalışacaktır.

- Termostatın çalışma ve ayarlanma hassasiyeti 1°C olacak ve termostat elektronik, gösterge ise rakamsal olacaktır.

- Kullanılır hacim içerisinde 150ºC’de muhtelif yerlerde ölçülen sıcaklıkların arasındaki fark ±2ºC’yi aşmayacaktır.

- Cihazda 1 dakika ile 99.9 saat arasında ayarlanabilen zamanlayıcı olacaktır. Ayrıca zamanlayıcının süresiz pozisyonu da bulunacaktır.

- Yapılan programı 1 dakika ile 99.9 saat arasında istenilen zamanda başlatmayı erteleme ayarlanabilecektir.

- Cihazın termostat okuma aralığı 0 - 250ºC arasında olacaktır.

- Cihazda çalışma parametreleri çevir bas özellikli buton sayesinde kolaylıkla ayarlanabilecektir.

- Cihazda yapılan çalışmaların güvenliğini sağlayan şifre korumalı menüye giriş olacaktır

- Cihazda programlanan değerler çalışma anında kullanıcı tarafından istenildiğinde izlenebilecektir.

- Cihazda ayarlanan program değerleri cihazın kapalı olması halinde hafızadan silinmeyecektir.

- Cihazda saatlik veri kaydı yapıldığında 125 güne kadar yapılan çalışmayı harici bellek üzerine kaydetmeyi sağlayan USB portu olacaktır.

- Cihazda sıcaklık ve zaman göstergeleri ayrı ayrı ve göstergeler rakamsal tip olacaktır.

- Cihazda ısıtma ve alarm ikaz lambaları ve programlanabilir alarm limitleri olacaktır.

- Zamanlayıcı, ayarlanan zamanın sayma işlemini, ayarlanan sıcaklık değerine erişilmesinden sonra başlatacak ve süre bitiminde ısıtma işlemini durdurup sesli ve görsel sinyal verecektir.

- Cihaz sterilizasyon işlemine başladıktan sonra; elektriğin kesilip tekrar gelmesi halinde, hücre içerisindeki sıcaklık ayarlanan sıcaklık değerinden ±2°C sınırı dışına çıkmış ise işlemi durduracak, sesli ve görsel sinyal verecek, bu limitler içerisinde ise çalışmasına devam edecektir.

- Kullanılır hacim paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olacaktır. Cihazın dış yüzeylerini oluşturan malzeme paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı olacaktır.

- Kullanılır hacim içerisinde yüksekliği 40 (±10) mm kademeler ile ayarlanabilen, tabii hava sirkülasyonunu engellemeyen, 2/3’ü dışarıya çıkarıldığında devrilmeyen paslanmaz çelik malzemeden iki adet tel rafı olacaktır.

- Metal kapı sızdırmazlığı silikon esaslı conta ile sağlanacaktır.

- Taze hava sirkülasyonu için ayarlanabilir bir klapesi olacaktır.

- Cihaz, kullanılır hacmin dış yüzeylerinden ısıtmalı olacak, kullanılır hacim içerisinde ısıtıcı olmayacaktır.

- Kontrol termostatının arıza ihtimaline karşı emniyet termostatı bulunacaktır. Emniyet termostatının ayarı cihaz dışından yapılabilir olacaktır.

- Emniyet termostatı 50 - 300ºC arasında ayarlanabilir olacaktır.

- Isıtma kontrolünde kullanılan röle SSR (solid state relay) tipte olacaktır.

- Cihaz 230 V 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışacaktır.

- Cihazla birlikte Türkçe yazılmış kullanım kılavuzu ve garanti belgesi verilecektir.

- İmalatçı firmanın ISO 9001, ISO 13485 Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi    olacaktır.

- Cihaz akredite kuruluş tarafından onaylı CE işareti taşıyacak ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/AT’ye göre Sınıf 2B olacaktır.

- Cihazın TS 6073 belgesi olacaktır.

- Cihaz Laboratuvarımıza kurulumu gerçekleştirilmeli ve ilk çalışması yetkili firma ile birlikte yapılmalıdır.

- Cihazın ÜTS kayıtlı olduğu belgelendirilecektir.

- Teklif edilen cihazın en az 2 AB üyesi ülkesine satıldığını ve Türkiye’de  kamu kurumlarında kullanıldığını gösteren referans listesi verilecektir. Cihazların AB üyesi ülkelere satıldığı ihale dosyasında belgelendirilecektir.

ULTRASONIK BANYO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın banyo kapasitesi en az 10 litre olmalıdır.

- Cihaz ısıtmalı olmalıdır.

- Cihazın ultrasonik gücü minumum 240 W olmalı , ısıtma gücü minimum 450 W olmalıdır.

- Laboratuvar koşullarında masa üstü tip olmalıdır.

- Cihazın tankı ve dışı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Tekliflerde kapak ve sepet dahil teklif verilmelidir.

- Isıtmalı sabit sıcaklık sistemi bulunmalıdır.

- Dijital LCD kontrol süresi olmalıdır.

- Cihazın minumum 30 dakika ve sonsuz çalışma zaman ayarı olmalıdır.

- Teklif veren firma İstekli Üretici veya Yetkili Satıcı olduğuna dair belgeleri ihale teklif zarfında sunmalıdır.

- Cihaz kuruma çalışır durumda teslim edilmeli, gerekli eğitim kullanıcılara verilmelidir.

- Cihazda ısıtcı ve ultrasonik güç tek tuş ile başlatılabilmeli ve görsel uyarı vermelidir.

- Cihazla birlikte en az 2 adet sigorta verilmelidir.

- Cihaz 230 vol ve 50/60Hz. Şehir cereyanı ile çalışmalıdır.

- Cihaz temizlemesi için alkol veya solvent yanında teslim edilmelidir.

- Cihaz teklif veren firma tarafından laboratuvara teslim edilmelidir. Kargo ile gelen ürün kabul edilmeyecektir.

- Cihaza ait teklif sunan firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, İSO 9001 Kalite Belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlara ait markalar teklif sunan firmanın Hizmet Yeterlik Belgesinde yazılmış olmalıdır.

- Teklif sunan firma TSE 12426 ya uygun Teknik Servis Hizmet  Yeterlik Belgesine sahip olmalıdır.

- Teklif veren firma üretici firma değil ise sözleşme öncesinde üretici firmadan alınmış Türkiye deki Türkiye Temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- Cihaz Laboratuvarımıza kurulumu gerçekleştirilmeli ve ilk çalışması yetkili firma ile birlikte yapılmalıdır.

- Firmalara teknik şartnamemizde istenilen maddelere uygun ürün teklif etmek zorundadır. Uygun olmadığı anlaşılan veya firmalara tarafından muhadil ürün gibi teklif edilen ürünler sipariş teslim edilse dahi iade edilecektir.

- Şartnameye uygunluk belgesinde verilen cevaplar isteklinin teklif etmiş olduğu cihaza veya sarf malzemeye ait orijinal doküman VEYA prospektüs VEYA katalog VEYA kullanım kılavuzu veya benzeri belgelerin hangi sayfasında olduğu şartnameye uygunluk belgesinde yazılacak VEYA katalog üzerinde teknik özellikler madde madde işaretlenecektir. Şartnameye uygunluk belgesini istenilen şeklide BAP Otomasyon sistemine yüklemeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.