ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL TANIM

Bu teknik şartname, laboratuvar ortamında hassas sıcaklık ve hız kontrolü gerektiren işlemler için kullanılan çalkalamalı inkübatörün teknik özelliklerini ve performans kriterlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihaz, sıcaklık kontrollü orbital çalkalama hareketi ile biyolojik ve kimyasal örneklerin inkübasyonu için kullanılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Fiziksel Özellikler

• İç Hacim: min 70 litre olmalıdır.

• Çalışma Sıcaklığı: 4 ~ 65°C ayarlanabilir olmalıdır.

• Hız: 30 ~ 300 rpm olarak ayarlanabilmelidir.

• Sıcaklık Çözünürlüğü: 0,1°C olmalıdır.

• Sıcaklık Hareketi: ±0,1°C olmalıdır.

• Sıcaklık Tekdüzeliği: ±1°C olmalıdır.

• Salınım Modu: Orbital hareket, Ф20mm genlikte olmalıdır.

• İç Hazne Malzemesi: Ayna paslanmaz çelik olmalıdır.

• Dış: ABS olmalıdır.

• Gözlem Penceresi: reçine olmalıdır.

• Isı Yalıtım Malzemesi: Poliüretan olmalıdır.

• Salınım Plakası: Yaylı tel raf olmalıdır.

• Hava Sirkülasyonu: Yatay konveksiyon olmalıdır.

• Raf Taşıma Kapasitesi: ≤15kg olmalıdır.

• Raf Katmanı: 1 olmalıdır.

2.2. Elektriksel Özellikler

• Güç Beslemesi: AC 220V, 50/60Hz ile çalışmalıdır.

• Güç Tüketimi: 0.8 kW olmalıdır.

• Denetleyici: LCD PID akıllı kontrol olmalıdır.

• Sıcaklık Ekranı: LCD ekran olmalıdır.

• Hız Görüntüleme: LCD ekran olmalıdır.

• Zamanlayıcı: 0~9999 dakika ayarlanabilir olmalıdır.

• Çalışma İşlevi: Sabit değer işlemi, zamanlama işlevi, çift yönlü otomatik geçiş, otomatik durdurma, hızlı durdurma başlatma olmalıdır.

• Sıcaklık Sensörü: Nokta100pt olmalıdır.

• Hız Sensörü: Kırlangıç tipte olmalıdır.

2.3. Soğutma ve Isıtma Sistemi

• Soğutma Sistemi: Var olmalıdır.

• Soğutma Sıvısı: R134a olmalıdır.

• Isıtıcı: Paslanmaz çelik ısıtma rezistans olmalıdır.

• Sürüş Modu: Üç eksenli seviye olmalıdır.

2.4. Güvenlik Donanımları

• Aşırı Sıcaklık Alarmı olmalıdır.

• Menü Kilitli olmalıdır.

• Yolluk Sistemi olmalıdır.

• Kapanma Koruması olmalıdır.

• Tıkanma Dönüşü Koruması olmalıdır.

• Açık Kapı güç Kesme Fonksiyonu olmalıdır.

• Alt Kısım Su Geçirmez: Dökülmeler makinenin normal çalışmasını etkilemez olmalıdır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Cihaz, mikroişlemci kontrollü sıcaklık ve salınım frekansına sahip sağlamalıdır.

Hız kontrolü için fırçasız DC motor kullanılmalı, yüksek hız doğruluğu sağlanmalı ve cihaz, hız kontrolden çıkarsa otomatik kilitleme özelliğine sahip sağlamalıdır.

Çalkalama şişesi sıvısının sıçramasını önlemek için ayarlanabilir başlangıç hızı bulunmalıdır.

STANDARTLAR VE SERTİFİKALAR

• CE Sertifikası sağlamalıdır.

• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip sağlamalıdır.

• EN 61010 Güvenlik Standardına uygun sağlamalıdır.

• Yetkili satıcı belgesi sağlamalıdır.

GARANTİ VE SERVİS

• Garanti Süresi: Minimum 2 yıl sağlamalıdır.

• Yedek Parça Temini: En az 10 yıl sağlamalıdır.

• Teknik Servis: Üretici firma tarafından sağlamalıdır.

• Eskişehir ilinde yetkili servis bulunmalı ve en geç 24 saat içinde müdahale edebilmelidir.

TESLİMAT VE MONTAJ

• Cihazın kurulumu yetkili servis tarafından sağlamalıdır.

• Kullanıcıya detaylı eğitim sağlamalıdır.

• Montaj için gerekli tüm bağlantı parçaları eksiksiz teslim sağlamalıdır.

ÇEKER OCAK 90 CM TEKNİK ÖZELLİK

- GENEL TANIM

Bu teknik şartname, çeker ocak için gerekli olan teknik özellikleri ve performans kriterlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Cihaz, laboratuvar ortamında güvenli bir şekilde kimyasal analizler ve deneyler yapılmasını sağlamalıdır. Gaz ve su bağlantılarına, alt dolaba, LCD ekrana, PP fana ve motorize cam sisteme sahip olmalıdır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Fiziksel Özellikler

Çalışma Ölçüleri: 90 cm genişlikte olmalıdır.

Malzeme: İç yüzey PVC kaplamalı olmalıdır.

Alt Dolap: Entegre alt dolaplı tasarıma sahip olmalıdır ve bu dolap kimyasal saklama dolabı olarak kullanıma uygun olmalıdır.

Cam Sistemi: Motorize kontrollü hareketli cam bulunmalıdır ve bu cam temperli özellikte olmalıdır.

Fan Sistemi: Kimyasallara dayanıklı polipropilen (PP) fan olmalıdır.

2.2. Havalandırma Sistemi

Fan Türü: Kimyasallara dayanıklı polipropilen (PP) fan olmalıdır.

Hava Çıkış Debisi: Minimum 1400 m³/h sağlamalıdır.

Egzoz Bağlantı Çapı: 200 mm olmalıdır.

2.3. Elektriksel Özellikler

Güç Beslemesi: 220-240V, 50 Hz olmalıdır.

Kontrol Paneli: LCD ekranlı kontrol panel içermelidir.

Aydınlatma: LED iç aydınlatma sağlamalıdır.

Güç Tüketimi: Maksimum 200 W olmalıdır.

2.4. Güvenlik Donanımları

Motorize Cam: Yükseklik ayarlı güvenlik camı olmalıdır.

Hava Akış Sensörü: Düşük hava akışında alarm sistemi sağlamalıdır.

Acil Durdurma Butonu: Cihazın hızlı şekilde kapatılmasını sağlamalıdır.

Filtre Sistemi: Kimyasal dumanları filtreleyen karbon veya HEPA filtre opsiyonu bulunmalıdır.

2.5. Bağlantılar

Gaz Musluğu: Entegre laboratuvar tipi gaz musluğu olmalıdır.

Su Musluğu: Entegre laboratuvar tipi su musluğu olmalıdır.

Evye: Laboratuvar tip PP evye bulunmalıdır.

Deney Tertibatı: Deneylerin kurulabilmesi için ızgara şeklinde paslanmaz malzemeden imal edilmiş sistem bulunmalıdır.

Elektrik Prizi: Laboratuvar cihazları için topraklı prizler bulunmalıdır.

3. ÇALIŞMA PRENSİBİ

Çeker ocak, kimyasal buharları ve zararlı gazları ortamdan uzaklaştırarak güvenli bir çalışma alanı sağlamalıdır. Motorize cam sayesinde hava akışı kontrol edilmeli ve kullanıcı güvenliği artırılmalıdır. LCD ekran üzerinden fan hızı ve diğer fonksiyonlar yönetilebilmelidir.

4. KULLANIM ALANLARI

- Kimya Laboratuvarlarında kullanıma uygun olmalıdır.

- Üniversite Araştırma Merkezlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Endüstriyel Test Laboratuvarlarında kullanıma uygun olmalıdır.

- Farmasötik Laboratuvarlarında kullanıma uygun olmalıdır.

- Biyoteknoloji ve Gıda Laboratuvarlarında kullanıma uygun olmalıdır.

5. STANDARTLAR VE SERTİFİKALAR

- CE Sertifikası olmalıdır.

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmalıdır.

- EN 14175 Çeker Ocak Güvenlik Standardına uygun olmalıdır.

- Yetkili satıcı belgesi olmalıdır.

6. GARANTİ VE SERVİS

- Garanti Süresi: Minimum 2 yıl olmalıdır.

- Yedek Parça Temini: En az 10 yıl sağlanmalıdır.

- Teknik Servis: Üretici firma tarafından sağlanmalıdır.

- Eskişehir ilinde yetkili servis bulunmalı ve en geç 24 saat içinde müdahale edebilmelidir.

7. TESLİMAT VE MONTAJ

- Cihazın kurulumu yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

- Kullanıcıya detaylı eğitim verilmelidir.

- Montaj için gerekli tüm bağlantı parçaları eksiksiz teslim edilmelidir.

- Cihaz içerisinde deney düzeneği kurulabilmesi için gerekli tertibat bulunmalıdır.

Kimyasal Saklama Dolabı Teknik Özellik

Dış Ölçüler:

- Genişlik: en az 1200 mm, Derinlik: en az 500 mm, Yükseklik: en az 2000 mm olmalıdır.

Saklama Alanı (İç) Ölçüleri:

- Genişlik: en az 1020 mm, Derinlik: en az 450 mm, Yükseklik: en az 1600 mm olmalıdır.

- Dış Gövde Yapısı:

- Dolap dış gövdesi, 1,00 mm kalınlığında elektrostatik epoksi toz boyalı çelik sacdan imal edilmelidir.

- Çelik sac, tüm kimyasal maddelerin saklanmasında sağlamlık, dayanıklılık ve korozyon direnci sağlamak amacıyla yüksek mukavemete sahip olmalıdır.

- Tüm yüzeyler, aşırı darbelere ve mekanik hasara karşı dirençli olmalı ve estetik açıdan düzgün bir yüzey yapısına sahip olmalıdır.

- Çift Cidarlı Yapı:

  - Dolabın tüm yüzeyleri, kimyasal maddelerin olası sızmalarına karşı koruma sağlayacak şekilde çift cidarlı olmalıdır.

  - Çift cidarlı yapı, iç ve dış yüzey arasında kimyasal sızmaların engellenmesi ve dış ortamın kimyasal maddelere maruz kalmaması için yeterli güvenlik tedbirlerine sahip olmalıdır.

  - Çift cidarlı yapının arasında izolasyon malzemesi bulunmalı ve bu malzeme, ısı yalıtımı sağlayarak dolabın içindeki kimyasalların kararlılığını korumalıdır.

- Ventilasyon Sistemi:

  - Dolap, ağır ve hafif gazların uygun şekilde evacuasyonu için altta ve üstte emiş ızgaraları ile donatılmalıdır.

  - Emiş ızgaraları, gazların hızlı ve etkili bir şekilde dışarı atılmasını sağlamalıdır.

  - Emiş sistemi, kimyasal sızıntıları en aza indirecek şekilde tasarlanmalı ve tüm gazların güvenli bir biçimde dışarıya yönlendirilmesi sağlanmalıdır.

- Raf Sistemi:

  - Dolap içerisinde, galvaniz çelikten üretilmiş sabit raf sistemleri bulunmalıdır. Raflar, her biri 3 adet olmalı ve kimyasalların güvenli şekilde depolanmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

  - Rafların taşıma kapasitesi, farklı kimyasal maddelerin ağırlıklarını taşıyabilecek şekilde optimize edilmelidir.

  - Raflar, her türlü kimyasal maddeden etkilenmeyen, paslanmaz ve dayanıklı malzemelerle kaplanmalıdır.

- Ventilasyon Motoru:

  - 350 m³/s kapasiteli polipropilen ventilasyon motoru, dolabın içindeki hava akışını sağlamak için yeterli güce sahip olmalıdır.

  - Motor, kimyasal gazların ve buharların emilmesini sağlayacak şekilde güçlü ve güvenilir bir performans sergilemelidir.

  - Motor, aşırı ısınmaya karşı koruma özelliklerine sahip olmalı ve sürekli çalışma koşullarında dahi güvenilir bir şekilde işlevini yerine getirmelidir.

- Motor Hız Kontrolü:

  - İki kademeli Pako şalterli motor hız kontrolü, ventilasyon motorunun hızını ayarlamak için kullanılacaktır.

  - Bu sistem, dolabın içindeki hava akış hızını ihtiyaca göre optimize edebilmelidir.

  - Motor hız kontrol sistemi, enerji verimliliğini artırarak uzun vadeli kullanımda enerji tüketimini en aza indirecek şekilde tasarlanmalıdır.

- Çarpma Kilit Sistemi:

  - Dolabın kapakları, kimyasal güvenlik ve sızdırmazlık sağlamak amacıyla, çarpma kilit sistemiyle donatılmalıdır.

  - Kilit sistemi, kullanıcıların dolaba girişini güvenli bir şekilde engelleyecek şekilde tasarlanmalı ve olası kazaların önüne geçmelidir.

  - Kilitler, hem mekanik hem de elektronik güvenlik önlemleriyle donatılmalıdır.

- Temiz Hava Giriş Menfezli Kapaklar:

  - Kapaklar, temiz hava giriş menfezleriyle donatılmalı ve kimyasal maddelerin içeriye girmesini engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır.

  - Menfezler, iç hava sirkülasyonunu iyileştirerek kimyasal maddelerin birikmesini önlemelidir.

- Sızma/Toplama Tavası:

  - Dolap, kimyasal sızıntı ve dökülmeleri toplamak için sızma/toplama tavası ile donatılmalıdır.

  - Bu tava, kimyasal sızıntıları hızla toplar ve çevreyi korur.

  - Tava, kimyasallara karşı dayanıklı, asidik ve bazik maddelere karşı koruma sağlayacak malzemelerle yapılmalıdır.

- Garanti ve Servis Koşulları:

  - Ürün, 2 yıl garanti süresiyle sunulmalıdır. Garanti süresi boyunca, üretim hatalarına karşı tamir ve değişim garantisi verilmelidir.

  - Ürünle ilgili yedek parça temini, garanti süresi boyunca sağlanmalı ve herhangi bir yedek parça talebi en geç 5 iş günü içerisinde karşılanmalıdır.

  - Ürün, Eskişehir il sınırlarında yer alan yetkili servis tarafından kurulumu yapılmalıdır.

  - Montaj ve kullanım eğitimleri, uzman teknik personel tarafından, ürün teslimatından önce veya teslimat günü sağlanmalıdır.

  - Kurulum ve eğitim süreci, ürünün doğru ve güvenli kullanımını garanti etmek amacıyla ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

4,8 L Stand Mikser

1. GENEL TANIM
Bu teknik şartname, 4,8 litrelik stand mikserin teknik özelliklerini ve performans kriterlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Mikser, çeşitli mutfak uygulamaları için yüksek verimlilikle kullanılabilecek, güvenilir, güçlü ve dayanıklı bir cihaz olmalıdır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Elektriksel Özellikler

- Elektrik Gücü: 300 W

- Motor Tipi: AC (Alternating Current)

- Beygir Gücü: 0.19 HP

- Gerilim: 220-240 V

- Akım: 0.2 A

- Frekans: 50/60 Hz

- Elektriksel Bağlantı Derecesi: 300 W

- Elektriksel Hız Kontrolü: Evet, cihazda elektriksel hız kontrolü bulunmalıdır.

2.2. Performans Özellikleri

- Maksimum Dönüş Hızı: 220 rpm

- Minimum Dönüş Hızı: 58 rpm

- Tek Dokunuşla Hız Artırma: 58 rpm

- Kase Kapasitesi: 4.8 L

- Kase Tipi: Paslanmaz çelik (Stainless Steel)

- Önerilen Azami Un Miktarı: 1 kg

2.3. Fiziksel Özellikler

- Gövde Malzemesi: Zinc (Alüminyum)

- Kablo Uzunluğu: 145 cm

- Ürünün Yüksekliği: 360 mm

- Ürünün Genişliği: 240 mm

- Ürünün Derinliği: 370 mm

- Ambalajlı Ürün Yüksekliği: 413 mm

- Ambalajlı Ürün Genişliği: 406 mm

- Ambalajlı Ürün Derinliği: 273 mm

- Net Ağırlık: 10.4 kg

- Brüt Ağırlık: 11.5 kg

2.4. Kullanıcı Dostu Özellikler

- Hız Kontrolü: Elektriksel hız kontrolü, her türlü karıştırma ve çırpma işlemini düzgün bir şekilde yönetilmelidir.

- Geniş Kapasite: 4,8 L paslanmaz çelik kase, büyük miktarlarda malzeme karıştırmak için uygun olmalıdır.

- Kompakt Tasarım: Boyutları ve ergonomik yapısı, mutfakta yer tasarrufu sağlamalıdır.

4. STANDARTLAR VE SERTİFİKALAR

- CE Sertifikası

- RoHS Uyumluluğu

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

5. GARANTİ VE SERVİS

- Garanti Süresi: Minimum 2 yıl

- Yedek Parça Temini: En az 10 yıl sağlanmalıdır.

- Teknik Servis: Yetkili servis noktaları ve üretici firma tarafından sağlanmalıdır.

6. TESLİMAT VE MONTAJ

- Teslimat: Cihaz orijinal ambalajında, tüm aksesuarlarıyla birlikte teslim edilmelidir.

- Montaj ve Kurulum: Cihaz kullanıma hazır olarak gelir, ek bir montaj gerektirmemelidir.

- Eğitim: Kullanıcıya ürünün doğru kullanımı ve bakım işlemleri hakkında detaylı eğitim verilmelidir.

12000 BTU Duvar Tipi Klima

1. GENEL TANIM

Bu şartname, 12000 BTU kapasitesine sahip duvar tipi klima ürününün teknik özelliklerini ve kalite gereksinimlerini belirtmektedir. Ürün, iç mekan hava sıcaklığını kontrol etmek amacıyla kullanılan, verimli, enerji tasarruflu ve kullanımı kolay bir klima sistemi olmalıdır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Genel Özellikler

- Kapasite: 12000 BTU olmalıdır.

- Tip: Duvar tipi klima olmalıdır.

- Soğutma Kapasitesi: 12000 BTU olmalıdır.

- Isıtma Kapasitesi: 12000 BTU olmalıdır.

- Renk: Beyaz olmalıdır.

- Ağırlık: İç ünite (kg): 8,5 kg, Dış ünite (kg): 27 kg olmalıdır.

- Boyutlar (İç Ünite): Yükseklik: 290 mm, Genişlik: 830 mm, Derinlik: 215 mm olmalıdır.

- Boyutlar (Dış Ünite): Yükseklik: 540 mm, Genişlik: 780 mm, Derinlik: 230 mm olmalıdır.

2.2. Performans Özellikleri

- Hız Ayarları: Çoklu fan hız ayarları ile hava akışı ihtiyaca göre ayarlanabilmelidir.

- Soğutma Performansı: Hızlı soğutma sağlayan turbo moduyla ortamın hızla istenilen sıcaklığa gelmesi sağlanmalıdır.

- Isıtma Performansı: Soğuk havalarda ortamı hızla ısıtabilen ısıtma modu bulunmalıdır.

- Ses Seviyesi: Düşük ses seviyesi ile konforlu bir kullanım sağlanmalıdır. İç ünite ses seviyesi: 22 dB(A) olmalıdır.

- Hava Akışı: Yüksek verimli hava akışı sağlayan pervane teknolojisi ile oda sıcaklıkları eşit şekilde dağıtılmalıdır.

2.3. Enerji Verimliliği ve Çevre Dostu Özellikler

- Enerji Sınıfı: A+ enerji verimliliği sınıfında olmalıdır.

- Soğutucu Akışkan: R32 çevre dostu soğutucu akışkan kullanılmalıdır, ozon tabakasına zarar vermez ve enerji verimliliği yüksek olmalıdır.

- Kompresör Tipi: İnverter kompresör teknolojisi kullanılarak enerji tüketimi optimize edilmelidir.

2.4. İleri Seviye Teknolojiler

- Wi-Fi Bağlantısı: Akıllı telefonlar ile Wi-Fi üzerinden uzaktan kontrol edilebilmelidir.

- Çift Hava Akışı Teknolojisi: Havanın her köşeye eşit şekilde dağılmasını sağlayan çift hava akışı özelliği sunulmalıdır.

- Hızlı Soğutma ve Isıtma: Turbo moduyla ortam hızlı bir şekilde soğutulmalı veya ısıtılmalıdır.

2.5. Filtreleme ve Temizlik

- Hepa Filtre: Toz, bakteri ve alerjenlerin havadan arındırılması için HEPA filtre kullanılmalıdır.

- Çift Hava Filtresi: Havanın temizlenmesi sağlanmalı ve aktif karbon filtre ile antibakteriyel filtre kullanılmalıdır.

- Oto Temizleme Fonksiyonu: İç ünite, temizlenmesi gereken nemi ortadan kaldırarak bakteri ve koku oluşumunu engellemelidir.

2.6. Kontrol ve Kullanım

- Uzaktan Kumanda: Kullanıcı dostu uzaktan kumanda ile tüm klima fonksiyonları kolayca yönetilebilmelidir.

- Zamanlayıcı: 24 saatlik zamanlayıcı ile klima açılma ve kapanma süreleri programlanabilmelidir.

3. GARANTİ VE SERVİS

- Garanti Süresi: Ürün, satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl garanti kapsamına alınmalıdır.

- Değişim Koşulu: Ürün, herhangi bir arıza durumunda, satın alma tarihinden itibaren 10 iş günü içinde değişim yapılmalıdır.

- Servis Desteği: Üretici firma tarafından sağlanan teknik destek ve montaj hizmetleri sunulmalıdır.

4. TESLİMAT VE DEPOLAMA

- Teslimat Koşulu: Ürün, güvenli bir şekilde paketlenmiş olarak elden teslim edilmelidir.

- Depolama Koşulları: Ürün, kuru ve serin bir ortamda muhafaza edilmelidir.

5. AMBALAJ VE TAŞIMA

- Ambalaj: Ürün, taşıma sırasında darbelere karşı dayanıklı, güvenli bir şekilde paketlenmiş olmalıdır.

- Taşıma Koşulları: Ürün, taşıma sırasında her türlü darbe, ısı, nem ve ışık gibi çevresel etkenlerden korunmalıdır.