Teknik Şartnameler

One-Reci Döner Eğe:

- Eğeler Ni-Ti alaşımından imal edilmiş olmalıdır.

- Isıl işlem görmüş, C-wire teknolojisi ile üretilmiş, resiprokal hareketli olmalıdır.

- Eğeler 25 %4, 25 %6, 35 %4 ve 45 %4 numara ve açılara sahip olmalıdır.

- Sistem tek eğe ile kanal tedavisine olanak sağlamalıdır.

- Kök kanalında optimal temizleme sağlanabilmesi için, eğe boyunca en az 3 değişken yatay keşide sahip olmalıdır.

- Eğelere kanalın gereksinimine göre önceden eğim verilebilmesini sağlayacak şekil hafızası olmalıdır.

- Eğelerin 21, 25 ve 31 mm’lik farklı boy seçenekleri olmalıdır.

- Kanal eğelerinin dönüş hızı en az 350-450 devir/dakika arasında olmalıdır.

- Eğelerin uç kısımları kesici olmamalıdır.

- Eğeler yüzey cilalama ( electropolishing ) işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.

- Kök kanal preparasyonu için yeterli keskinlikte ve esneklikte olmalıdır.

- En az 5 adet steril eğe içeren ambalajlarda olmalıdır.

One-G Döner Eğe:

- Eğeler Ni-Ti alaşımından imal edilmiş olmalıdır.

- En az 5 adet eğe içeren blister ambalajlarda olmalıdır.

- Eğeler asimetrik keside sahip olmalıdır.

- Hasta ve hekim güvenliği için eğeler steril olarak temin edilmelidir.

- Eğe sistemi No:14 Taper %3 olup tek eğe ile rehber yol oluşturmaya, glide path olanak sağlamalıdır.

- Eğelerin 21, 25 ve 29 mm’lik farklı boy seçenekleri olmalıdır.

- Eğelerin üzerinde 18,19,20 ve 22 mm uzunluklarını gösteren çizgiler olmalıdır.

- Kanal eğelerinin dönüş hızı en az 250-400 devir/dakika arasında olmalıdır.

- Eğelerin uç kısımları kesici olmamalıdır.

- Eğeler yüzey cilalama ( electropolishing ) işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.

WaveOne Gold Glider Döner Eğe:

- Ürün Resiprokal hareketle çalışan Glide Path özellikli Gold eğe olmalıdır.

- Ürün 21, 25, 31mm uzunluklarda bulunmalıdır.

- Ürün 15/02 açılı olmalıdır.

- Ürün %2-6 arası değişken çift yönlü açılara sahip olmalıdır.

- Ürün halkası 15 numaraya uygun beyaz renkte olmalıdır.

- Ürün D1 de 0.15 mm çapında olmalıdır.

- Ürün D16 da 0.85 mm çapında olmalıdır.

- Ürün ısıl işlem görmüş path eğesi olmalıdır.

- Ürün sorti olarak üçlü blister paketlerde bulunmalıdır.

- Ürün kullanıma hazır steril şekilde gelmelidir.

- Ürün sap üstünde uzunluğu gösterir beyaz çizgiler bulunmalıdır.

- Ürün NiTi olmalıdır.

- Ürün ile aynı marka Gutta Perchalar olmalıdır.

Xp-Rise Glider:

- Eğeler Ni-Ti alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Döngüsel yorgunluğa karşı yüksek dirençli olmalı ve yüksek kesme etkinliğine sahipolmalıdır.

- Vidalama etkisini önceleyecek özel yiv yapısına sahip olmalıdır.

- Blister ambalajda olmalıdır. Paketlerin asorti seçeneklerinde 3, refill seçeneklerinde6’lı olarak ambalajlanmalıdır.

- Eğeler anguldruva girişine sahip olmalıdır.

- Kanal eğesinin uç kısmına yakın kısmında ISO standartlarına uygun numara kodu, sap kısmında ise açı değerini belirten ikinci bir renk kodu bulunmalıdır.

- Kanal eğesi, lastik stoper ve sap kısmı 121 °C ya da 134 °C sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

- Eğeler elektrokimyasal yüzey cilalama işlemi görmüş, steril paketlenmiş olmalıdır.

- Blisterde bulunan eğelerin her birinin bölmesinde numara ve açı ibaresi belirtilmiş olmalıdır.

- Blisterde bulunan eğelerin her biri birbirinden ayrılmış şekilde paketlenmiş olmalıdır.

- Bir eğenin açılması diğerlerinin sterilliğini bozmayacak şekilde olmalıdır.

- Eğeler üçgen kesite sahip ve yuvarlatılmış uç yapısında olmalıdır.

- Eğeler 1.000rpm 1.5 tork değerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Eğeler çift ısıl işlem görmüş şekilde mavi renkte olmalıdır.

- 21mm, 25mm ve 31mm boy seçenekleri bulunmalıdır.

Xp-Endo Rise Shaper:

- Sistemi oluşturan eğeler Nikel Titanyum alaşımından üretilmiş olmalıdır.

- Eğeler şekillendir sırasında 800-1000 rpm devir aralığında1 NCM tork ile kullanılabilirolmalıdır. Kanal tekrarı sırasında kullanım hızı 2500 rpm 1NCM değerine kadaryükseltilebilmelidir.

- Eğe MaxWire alışımının hafıza prensibi ile kanal içerisinde sıkışmadan Martensitic (düz) yapıdan Austenitic (kıvrımsal eğimli) yapıya 35 derecelik ısı ile geçebilmelidir.

- Eğelerin uç kısımları keskin olmayan yuvarlatılmış yapıda olmalıdır.

- Eğelerin uç kısımlarında ‘’Booster Tip’’ teknolojisi kullanılmış olmalıdır ve 6 bıçaklı özel tasarıma sahip olmalıdır.

- Eğeler şekillendirme sırasında kanal duvarlarında düşük stres yaratmalıdır.

- Sistemi oluşturan eğeler 3’lü sorti olarak orijinal blister ambalajında olmalıdır.

- Sistemi oluşturan eğenin apikal numarası 30, açısı 1 (bir) olmalıdır. Faz değişimi sonrasında kanal içerisinde tutulma süresine bağlı olarak 30 %04 ile 30 %08 arasında değere çıkmalıdır.

- Eğe ISO renklerine uygun olarak numaralandırılmış olmalıdır.

- Eğe, 25 mm’lik standart uzunlukta olmalıdır.

- Her bir eğe üzerinde stoper mevcut olmalıdır.

- Her bir eğe elekrokimyasal yüzey parlatma işleminden geçmiş olmalıdır.

- Eğe, kimyasal solüsyon ile dezenfekte edilmeye uygun yapıda olmalıdır.

- Her bir blister içerisinde orijinal kullanma kılavuzu olmalıdır.

- Eğeler CE belgeli olmalıdır.

- Eğeler kanal içerisinde genişlereyerek 3D (3 boyutlu) çalışabilmelidir. Kanal içerisindeki düzensizliklere uyum sağlayarak aşırı şekillendirme yapmamalıdır.

- Eğenin bıçak sistemi micro bıçak sistemine sahip olmalıdır.

- Kanal duvarlarından doku kaldırabilmeli, hem şekillendirme hem de kanal tekrarında kullanıma uygun olmalıdır.

K Tipi El Eğesi:

- Eğelerin çapları isteğe göre 06,08,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80 numaraları bulunmalıdır.

- Eğeler elektrokimyasal yüzey cilalama işlemi görmüş, steril paketlenmiş olmalıdır.

- Eğeler tek tek steril paketlenmiş olmalıdır, tek bir ürün ambalajından çıkarıldığında diğer ürünler enfekte olmamalıdır.

- Eğeler paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Eğe bıçakları hazırlanma aşamasında kesim ile değil büküm ile hazırlanmış olacaktır.

- Eğelerin 25mm ve 31mm’lik boy seçenekleri bulunacaktır.

- Eğelerin türü ve numarası hem sap kenarında hem de sap tepesinde bulunacaktır.

- Eğe ucu aktif olacaktır.

- Kare kesitli olacaktır.

- Kanal içerisindeki mesafeyi ölçmek için stoperli olacaktır.

- Kutunun hem üst yüzünde hem de kenarında referans bilgileri yer alacaktır.

- Diğer eğe tiplerinden kolayca ayırt edebilmek için silikon stopları sarı renkte olacaktır.

- Kesme etkinliğini artırmak için kesim açısı 90° olacaktır.

- Eğimli kanallarda eğim yönünü karıştırmamak için silikon stop üzerinde bir işaret bulunacaktır (siyah çizgi).