ESOGÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİNE

Birimimizde yürütülecek proje çalışmalarının aksamadan devam edebilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla, aşağıda belirtilen 54 kalem kimyasal ve sarf malzemelerinin set halinde temin edilmesi gerekmektedir. Söz konusu malzemelerin aynı anda ve eksiksiz şekilde sağlanması, iş akışının aksamasını önleyerek planlanan çalışmaların verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Parçalı alımların malzeme eksiklikleri nedeniyle gecikmelere yol açabileceği dikkate alındığında, tüm malzemelerin eksiksiz ve tek seferde temin edilmesi önem arz etmektedir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Hatice DAĞHAN

LABORATUVAR TİPİ ÇEKER OCAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Çeker ocak, en az 150x75x230 (genişlik x derinlik x yükseklik) ölçülerinde olmalıdır.

- Çeker ocak en az 1 mm kalınlıkta sacdan yapılmalı ve üzeri asit buharına dayanıklı, 200°C’de elektrostatik fırınlanmış boya ile kaplanmalıdır. Asit püskürtme vb. korozyon testlerine, organik çözgen püskürtme işlemlerine dayanmalıdır.

- Kabin, tezgâh üstünde çalışma sırasında oluşabilecek asit buharı, ısı ve proses aroması gibi kirleticileri hemen emerek uzaklaştırabilecek yapıda ve kapasitede olmalıdır.

- İç çalışma ölçüleri en az 149mm en, 65cm derinlik, 80cm yükseklik olmalıdır.

- Çeker ocakta hava emiş motoru olmalıdır. Hava emiş motoru en az 1750 m3/ saat kapasiteli olmalıdır. Emiş hızı sağlayan fan asit, baz ve çözgen buharlarına dayanımlı olmalıdır.

- Kabin aydınlatma led veya floresan lamba ile sağlanmalı, çeker ocak içine kurulan düzeneklerin oluşturacağı kimyasal buharlardan etkilenmemeli, kabin içi mekânda kabarıklık yapmayacak şekilde gömme olmalıdır.

- Çeker ocak çalışması sırasında gürültü kirliliği yaratmamalı, ses seviyesi 55db den küçük olmalıdır.

- Çeker ocak ön alınlığında veya yan panelinde 2 adet topraklı priz bulunmalıdır. Bu prizler su taşkınlarına karşı korunaklı olması için kapaklı olmalıdır.

- Tüm çeker ocağa ait W otomat ana sigortası olmalıdır.

- Çeker ocak içerisine mikrodalga yakma ünitesi firma tarafından kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu işlem mikrodalga ünitesi garanti kapsamı içerisinde gerçekleştirilmelidir.

- Çeker ocak ön alınlığında veya yan panelinde 1 adet aydınlatma düğmesi,1 adet fan hızını ayarlamak için dimmer olmalıdır.

- Çeker ocakta lavabo ve musluk olmalıdır. Lavabo ve musluk bağlantısı firma tarafından yapılmalıdır. Lavabo ve musluk kimyasal malzeme dirençli olmalıdır.

- Çeker ocağa elektrik enerjisinin verildiğini gösterir 1 adet ışıklı lamba olmalıdır.

- Tezgâh (banko) çalışma zemini anti asit Kompakt Laminant malzemeden yapılmalıdır.

- Çeker ocağın alt kısmında 1 adet dolap olacaktır. Dolap içinde raf  olacaktır .Alt dolaplar solvent dolabı gibi kullanılacaktır. Söz konusu dolap, çeker ocak ile aynı malzemeden imal edilmelidir. Alt dolap ile üst çeker ocak birleştirilip, istenildiğinde tekerlek vasıtası ile farklı yerlere taşınabilecektir.

- Kabin ön camı 6 mm kalınlığında temperlenmiş camdan imal edilmiş olmalıdır. Camın üst kısma doğru açılma mesafesi 55 cm olmalıdır.

- Emme işlemi hava akış fiziğine uygun olmalıdır.

- Cihaz, 220 V / 50 Hz şebeke gerilimine uygun olacak ve şebeke gerilimindeki değişmelerin en az ± %10 kompanse edebilecek düzeneğe sahip olmalıdır.

- Çeker ocak örnek numuneye göre yapılacaktır.

- Cihaz imalat hatalarına karşı en az 2 yıl ücretsiz servis garantili olmalı, ayrıca 10 yıl ücretli yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- Çeker ocak kurulacak alan firma tarafından görülmüş ve ölçülendirilmesi yapılmış olmalıdır.

- Çeker ocak ile birlikte 10 metre akordiyon baca borusu verilmelidir.

- Çeker ocak fan çıkışı firma tarafından dışarıya verilmelidir. Bu işlem için laboratuvar camı kesilip gerekli bağlantı yapılmalıdır.

- Çeker ocağın bacasına kuş ve yabancı cisim girmemesi için metal kafes yapılmalıdır.

- Cihaz ile birlikte mikrodalga yakma ünitesi testinde kullanılmak üzere 5 adet 1004562500 asit verilmelidir.

- Teklif veren firmanın veya Üretici Firmanın ISO9001;2008, ISO 13485, TSE 12426, Belgesi olmalıdır.

- TSE Belgesinde teklif edilen ürünün markası yazmalıdır.

- Üretici firmanın ISO 18001 kalite belgesi bulunmalıdır.

- Üretici firmanın ISO 14001 kalite belgesi bulunmalıdır.

- Üretici firmanın ISO 10002 kalite belgesi bulunmalıdır.

- Çeker ocak için CE Belgesi olmalıdır.

- Ürüne ait TSE ‘den alınmış 14175  belgesi bulunmalıdır.

- Çeker ocak ile birlikte Türkçe Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi birlikte verilmelidir.

SAF SU SARFLARI

RO MEMBRAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- TFC veya TFM tipi olmalıdır.

- Bakterilerden etkilenmeyen yapıda olmalıdır.

- Membranın ölçüleri 40 cm olmalıdır.

- Membran tip yuvalara adaptörlerle veya direk takılmalıdır. Adaptör kullanılması halinde firma adaptörü membran ile birlikte temin etmelidir.

- 250C ve 1000 ppm giriş suyunda günlük saf su kapasitesi 30-40 litreden az olmamalıdır.

- İyonları tutma oranı;

- Monovalent iyonlar için % 96

- Polyvalent iyonlar için % 98 den az olmamalıdır.

- Çalışma basıncı 8 bara kadar olmalıdır.

UV AMPUL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ortalama debi kapasitesi 1 gpm (0,2 m³/saat)'den-24 gpm (5,4 m³/saat)'e olup düşük basınçlı civa buharlı yüksek verimli lamba kullanılabilmelidir.
Su akışını kesmeye gerek kalmadan lamba değişimi kolayca yapılmalıdır
Ortalama debi sağlandığında bakteri ve virüslerde %99.9 azalma görülmelidir, zararlı kimyasal madde kullanımı olmamalıdır.
UV'nin arıtmada kullanılan diğer maddeler gibi kalıcı etkisi olmamalıdır.

AC REÇİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kuvvetli asidik ve hidroksil polimer matriks tipi ve polystyrene crosslinked DVB tipinde ve Katyon/anyon oranı  %40 ve %60 olmalıdır

Teknik özellikleri:

- Tanecik boyutu 0,3- 1.2 mm arasında ve 0,3 mm den küçük olanlar %1 den az ve 1.2 mm den büyük olanlar %5 den fazla olmamalıdır.

- Tanecik boyutları çok homojen olmalı ve kapasitesine uygun rejenerasyon sağlamalıdır

- Toplam kapasite  1.7 meq/ml olmalıdır.

- Fiziksel formu: kürecik halinde

- Ortalama yoğunluğu: 800 – 840  gr/lt

- pH değerinden etkilenmeyen

- Sıcaklık sınırı  maksimum 35 C

6. Ambalaj şekli: 5 lt torbalarda ve kullanım yerine kadar orijinal ambalajlarda getirilmelidir.

ULTRASAF TOC DÜŞÜRÜCÜ KARMAŞIK REÇİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yarıiletken amaçlı Ultrasaf su sistemlerinde son kademede tüm iyon ve organik maddelerin tutulması amacıyla karmaşık reçinenin özellikleri

Teknik özellikleri:

- Orijinal ambalajı 5 lt özel presli torbalarda olmalı ve kullanım tankına aktarılmalıdır.

- Homojen tanecik boyutunda önceden rejenere edilip durulanmış ve karıştırılmış olmalıdır.

- Tanecik boyutu 1.2 mm den az ve homojenitesi en az %99 olmalıdır

- Kuvvetli katyon reçinesini değişim kapasitesi kapasite > 2 eq/lt, kuvvetli anyon reçinesinin değişim kapasitesi ise > 1,1 eq/lt  olmalıdır.

- En fazla 6 saatlik durulamada TOC değerini 1 ppb nin, iyonları 50ppt nin altına düşürebilmelidir.

- Kullanım sıcaklık sınırı 15-25 °C

TUZ TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ

SU YUMUŞATMA CİHAZLARI İÇİN TABLET TUZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alımı yapılacak tablet tuz su yumuşatma cihazlarının rejenerasyonunda kullanılabilecek tip ve özellikte olmalıdır.

2. Tablet tuz 1. kalite ve rafine olmalıdır.

3. Tablet tuzlar 25 kg’lık dayanıklı ve rutubete dayanıklı ambalajlar halinde olmalıdır.

4. Tablet tuzların pH değeri %7,5 – 8 arasında olmalıdır.

5. Tablet tuzların nem oranı max. %0,03 olmalıdır.

6. Tablet tuzların sertliği max. 9 AS olmalıdır.

7.Beyaz homojen kristeller halinde olmalıdır.

8.Rafine edilmiş kaya tuzu olmalıdır.

9. Tablet tuzlarla ilgili kimyasal özellik analizleri belgelendirilerek kuruma sunulmalıdır.

KİMYASAL-SARF ve KIRTASİYE MALZEMELERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Firma, tedarik edilen tüm sarf kimyasallar için gerekli teknik desteği sağlamalıdır.

- Ürünler, ilgili MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) belgeleriyle birlikte teslim edilmelidir.

- Teslimatlar, hassas kimyasalların zarar görmesini engelleyecek şekilde özel taşıma standartlarına (ADR, IATA vb.) uygun olarak yapılmalıdır.

- Ürünler, analizlerde kullanım amacına uygun olarak uluslararası kalite standartlarına (ISO 9001, ASTM, NIST, GMP, ISO 17025 vb.) uygun şekilde sertifikalandırılmalıdır.

- Ürünlerin son kullanma tarihleri açıkça belirtilmeli ve kullanım süresi boyunca stabilitesi garanti edilmelidir.

- Tüm teslimatlar en fazla 7 iş günü içinde eksiksiz olarak gerçekleştirilmeli, acil ihtiyaçlar için 1 iş günü içinde ekspres teslimat seçeneği sunulmalıdır.

- Teklif veren firma çalışma boyunca gerekli olabilecek cihaz, sarf ve kimyasal malzeme desteği sunmalıdır. Teknik desteği eksiksiz olarak sağlamalıdır.

- Teslimat kargo ile kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Toprak ve bitki analizinde kullanıma uygun olduğu sertifikası ile kanıtlanmalı ve ürünlerle birlikte teslim edilmelidir.

- Ambalaj: Kimyasallara uygun dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalı, sızdırmaz kapaklı ve güvenlik etiketli olmalıdır.

- Etiketleme: Ürün adı, konsantrasyon, üretici firma, üretim tarihi, son kullanma tarihi, güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları içermelidir.

- Uygunluk: Ürünlerin üretim süreci ISO 9001, GMP ve ISO 17025 kalite standartlarına uygun olmalıdır.

- Kalite Kontrol: Her parti üretim sonrası analiz edilerek, standartlara uygunluğu test edilmelidir.

- Teslimat Güvencesi: Ürünlerin sevkiyat süresi, kalite standartlarını karşılayacak şekilde optimize edilmeli ve kısa teslimat süreleri garanti edilmelidir.

Hidroklorik Asit Dumanlı %37

Ürün Tanımı:

- Ürün adı: Hidroklorik Asit

- Kimyasal formül: HCl

- Konsantrasyon: %37

- Fiziksel hâli: Sıvı

- Renk: Renksiz

- Koku: Keskin, asidik

Teknik Özellikler:

- Saflık (HCl): %37 ± 1

- Yoğunluk (25°C): 1.19 - 1.20 g/cm³

- pH değeri: 0 - 1

- Berraklık: Renksiz ve şeffaf olmalı

- Klorür içeriği (Cl⁻): Yüksek saflıkta bulunmalı

- Su içeriği: %63 ± 2

- Çözünürlük: Suda tamamen çözünür

- Ağır metal içeriği: Maksimum 10 ppm

- Amonyak (NH₃) içeriği: Maksimum 2 ppm

Ambalaj Bilgisi:

- Ambalaj türü:  cam şişe

- Ambalaj hacmi: 2,5 litre

- Ambalajın sağlamlığı: Dayanıklı ve sızdırmaz olmalı

- Etiketleme: Ürün adı, konsantrasyon, üretici firma, üretim tarihi, son kullanma tarihi, güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları yer almalı

Nitrik Asit %65 Ekstra Saf

Nitrik Asit %65 Ekstra Saf Teknik Şartnamesi

Ürün Tanımı:

- Ürün Adı: Nitrik Asit

- Kimyasal Formül: HNO₃

- Konsantrasyon: %65

- Fiziksel Hâli: Sıvı

- Renk: Renksiz veya hafif sarı

- Koku: Keskin, asidik

Teknik Özellikler:

- Saflık (HNO₃): %65 ± 1

- Yoğunluk (25°C): 1.41 - 1.42 g/cm³

- pH Değeri: 0 - 1

- Berraklık: Renksiz ve şeffaf olmalı, hafif sarımsı olabilir

- Klorür İçeriği (Cl⁻): Maksimum 0.0005% (5 ppm)

- Su İçeriği: %35 ± 1

- Çözünürlük: Suda tamamen çözünür

- Ağır Metal İçeriği: Maksimum 1 ppm

- Amonyak (NH₃) İçeriği: Maksimum 1 ppm

- Azo Bağlantılı Bileşikler: Hiçbir şekilde bulunmamalıdır (Ekstra saf olma özelliği)

Ambalaj Bilgisi:

- Ambalaj Türü: Cam şişe

- Ambalaj Hacmi: 2,5 litre

- Ambalajın Sağlamlığı: Dayanıklı, sızdırmaz ve güvenli olmalı

- Etiketleme: Ürün adı, konsantrasyon, üretici firma, üretim tarihi, son kullanma tarihi, güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları yer almalı

Hidrojen Peroksit %30 (Perhydrol®)

1. ÜRÜN TANIMI

- Ürün Adı: Hidrojen Peroksit

- Kimyasal Formül: H₂O₂

- Ticari Adı: Perhydrol®

- Konsantrasyon: %30

- Fiziksel Hâli: Sıvı

- Renk: Renksiz

- Koku: Keskin, karakteristik

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- Saflık (H₂O₂): %30 ± 1

- Yoğunluk (20°C): 1.10 - 1.12 g/cm³

- pH Değeri (20°C): 2 - 4,5

- Berraklık: Renksiz ve berrak olmalı

- Serbest Asit (H₂SO₄ Cinsinden): Maksimum 0.05%

- Organik Madde İçeriği: Maksimum 50 ppm

- Demir (Fe) İçeriği: Maksimum 0.5 ppm

- Ağır Metal İçeriği (Pb, Hg, Cd vb.): Maksimum 1 ppm

- Çözünürlük: Suda tamamen çözünür

- Stabilite: Kararlı olmalı, sıcaklık değişimlerinden minimum düzeyde etkilenmelidir

3. AMBALAJ BİLGİSİ

- Ambalaj Türü: cam şişe

- Ambalaj Hacmi: 2,5 litre

- Ambalajın Sağlamlığı: Dayanıklı, sızdırmaz ve güvenli olmalı

- Etiketleme: Ürün adı, konsantrasyon, üretici firma, üretim tarihi, son kullanma tarihi, güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları yer almalıdır

Etilendiamintetraasetik Asit Ferrik Sodyum Tuzu

1. ÜRÜN TANIMI

- Ürün Adı: Etilendiamintetraasetik Asit Ferrik Sodyum Tuzu

- Kimyasal Formül: C₁₀H₁₂FeN₂NaO₈

- Konsantrasyon: Minimum %99

- Fiziksel Hâli: Katı

- Renk: Açık kahverengi veya sarımsı

- Koku: Belirgin bir kokuya sahip değildir

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- Saflık: Minimum %99

- Çözünürlük: Suda tamamen çözünür

- pH Değeri (1% Çözeltisi): 3.5 - 5.5

- Yoğunluk: Belirtilen saflıkta değişken olabilir

- Ağır Metal İçeriği (Pb, Hg, Cd vb.): Maksimum 10 ppm

- Demir İçeriği: %13 - %13.5

3. AMBALAJ BİLGİSİ

- Ambalaj Türü: Plastik veya kağıt torba

- Ambalaj Hacmi: 25 kg’lık torbalar veya isteğe bağlı olarak farklı hacimlerde

- Ambalajın Sağlamlığı: Dayanıklı, sızdırmaz ve güvenli olmalı

- Etiketleme: Ürün adı, kimyasal formül, üretici firma, üretim tarihi, son kullanma tarihi, güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları yer almalıdır

Potasyum Dihidrojen Fosfat

POTASYUM DİHİDROJEN FOSFAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ÜRÜN TANIMI

- Ürün Adı: Potasyum Dihidrojen Fosfat

- Kimyasal Formül: KH₂PO₄

- Konsantrasyon: Minimum %99

- Fiziksel Hâli: Katı

- Renk: Beyaz

- Koku: Kokusuz

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- Saflık: Minimum %99

- Çözünürlük: Suda tamamen çözünür

- pH Değeri (1% Çözeltisi): 4.2 - 4.7

- Yoğunluk: 2.34 g/cm³

- Ağır Metal İçeriği (Pb, Hg, Cd vb.): Maksimum 10 ppm

- Nem İçeriği: Maksimum %0.5

- Klorür (Cl⁻) İçeriği: Maksimum 0.01%

- Sülfat (SO₄²⁻) İçeriği: Maksimum 0.01%

3. AMBALAJ BİLGİSİ

- Ambalaj Türü: Plastik

- Ambalaj Hacmi: 25 kg’lık torbalar veya isteğe bağlı olarak farklı hacimlerde

- Ambalajın Sağlamlığı: Dayanıklı, sızdırmaz ve güvenli olmalı

- Etiketleme: Ürün adı, kimyasal formül, üretici firma, üretim tarihi, son kullanma tarihi, güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları yer almalıdır

Hidroklorik Asit %37 Analitik Sınıf

Ürün Tanımı:

- Ürün adı: Hidroklorik Asit

- Kimyasal formül: HCl

- Konsantrasyon: %37

- Fiziksel hâli: Sıvı

- Renk: Renksiz

- Koku: Keskin, asidik

Teknik Özellikler:

- Saflık (HCl): %37 ± 1

- Yoğunluk (25°C): 1.19 - 1.20 g/cm³

- pH değeri: 0 - 1

- Berraklık: Renksiz ve şeffaf olmalı

- Klorür içeriği (Cl⁻): Yüksek saflıkta bulunmalı

- Su içeriği: %63 ± 2

- Çözünürlük: Suda tamamen çözünür

- Ağır metal içeriği: Maksimum 10 ppm

- Amonyak (NH₃) içeriği: Maksimum 2 ppm

Ambalaj Bilgisi:

- Ambalaj türü:  cam şişe

- Ambalaj hacmi: 5 litre

- Ambalajın sağlamlığı: Dayanıklı ve sızdırmaz olmalı

- Etiketleme: Ürün adı, konsantrasyon, üretici firma, üretim tarihi, son kullanma tarihi, güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları yer almalı

Tampon Çözeltileri

ÜRÜN TANIMI

- Ürün Adı: Tampon Çözeltileri

- Kullanım Amacı: Toprak pH'sının doğru ve hassas bir şekilde ölçülmesi ve ayarlanması

- Fiziksel Hâli: Sıvı

- Renk: Çözeltiye bağlı olarak değişebilir

- Koku: Belirgin bir kokuya sahip değildir

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- pH Stabilitesi: Kararlı ve uzun ömürlü olmalıdır

- Doğruluk: NIST ve PTB standartlarına uygun, SRM'ye kadar izlenebilir ve sertifikalı olmalıdır

- Kullanım Alanları: Bitki büyümesi, toprak sağlığı ve mikrobiyal aktivite gibi parametrelerin analizinde etkin olmalıdır

3. AMBALAJ BİLGİSİ

- Ambalaj Türü: Plastik veya cam şişe

- Ambalaj Hacmi: 1 litre

- Ambalajın Sağlamlığı: Dayanıklı, sızdırmaz ve güvenli olmalı

- Etiketleme: Ürün adı, pH değeri, üretici firma, üretim tarihi, son kullanma tarihi, güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları yer almalıdır

İletkenlik Kalibrasyon Çözeltisi

1. Genel Amaç ve Kullanım Alanı

- Temel Amaç:
Çözeltinin, EC metreler ve benzeri iletkenlik ölçüm cihazlarının kalibrasyonu için referans standart olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Bu sayede toprak tuzluluğu, sulama suyu kalitesi ve endüstriyel proseslerdeki elektriksel iletkenlik ölçümleri yüksek hassasiyetle gerçekleştirilebilecektir.

- Kullanım Alanları:

  - Tarımsal analiz laboratuvarları

  - Çevresel izleme merkezleri

  - Endüstriyel üretim tesisleri

  - Akademik araştırma projeleri ve kalite kontrol laboratuvarları

2. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

- Hacim:
Her parti kesin 500 ml çözeltiden oluşmalıdır.

- İletkenlik Değeri:

  - Standart referans değeri: 12.88 ms/cm

  - Ölçüm ortamı: 25°C (±0.5°C)

  - Tolerans: ±1%

  - Çözeltinin, üretim ve depolama sürecinde bu değerin uzun süreli stabilitesinin sağlanması gerekmektedir.

- pH ve Tamponlama:

  - Hedef pH aralığı: 6.8 – 7.2

  - Gerekirse, pH stabilitesini sağlamak için uygun tampon çözelti eklenmelidir.

- İyonik Kompozisyon:

  - Üstün saflıktaki analitik reaktif tuzlar (örneğin, KCl, NaCl, CaCl₂) kullanılarak hazırlanmalıdır.

  - İyonik dağılım, istenen iletkenlik değerine ulaşmak için optimize edilmelidir.

- Sıcaklık Kompanzasyonu:

  - Dahili veya harici sıcaklık sensörleriyle, ölçümlerin çevresel sıcaklık değişimlerinden etkilenmemesi için otomatik kompanzasyon mekanizması entegre edilmelidir.

  - Ani sıcaklık dalgalanmalarına karşı çözeltinin hızlı adaptasyon sağlayacak şekilde formüle edilmesi esastır.

3. Üretim Süreci ve Kalite Kontrol Standartları

- Üretim Prosedürleri:

  - Ürün, GMP (Good Manufacturing Practices) ve ISO 17025 gibi uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilmelidir.

  - Kullanılan hammaddeler, yüksek saflık standartlarını karşılayan güvenilir kaynaklardan temin edilmelidir.

- Kalite Kontrol:

  - Her parti, referans standartlar (NIST, ASTM) ile karşılaştırılarak kalibrasyon testlerinden geçirilmeli; iletkenlik, pH, iyonik bileşim ve stabilite testleri düzenli olarak yapılmalıdır.

  - Üretim süreci boyunca ve sonrasında partiler arası tutarlılık titizlikle sağlanmalıdır.

Dispenser-Pipet Tipi - Tekrarlı

  - Hassas ve tekrarlanabilir hacimlerde sıvı transferi için kullanılmalıdır.

  - Analitik deneylerde doğruluk ve kesinlik sağlamak için gerekli olmalıdır.

  - Kimyasal dayanıklılığı yüksek ve kolay temizlenebilir bir malzemeden yapılmalıdır.

Mavi Bant Filtre Kağıdı 589/3 Circles - 110 mm 100 pk

1. Genel Bilgiler ve Kullanım Alanları

- Ürün Tanımı:
Mavi Bant Filtre Kağıdı, 589/3 modelinde, 110 mm çapında dairesel (circles) kesim formatında olup, her pakette 100 adet filtre kağıdı içermektedir.

- Temel Amaç:
Laboratuvar analizlerinde, kimyasal deneylerde, genel filtreleme işlemlerinde ve örnek hazırlama süreçlerinde kullanılması hedeflenmektedir. Ürün, sıvı ve katı maddelerin ayrıştırılmasında yüksek verimlilik ve güvenilir sonuçlar sunmayı amaçlar.

- Kullanım Alanları:

  - Akademik ve endüstriyel laboratuvarlar

  - Kimya ve biyoloji analiz merkezleri

  - Kalite kontrol ve numune hazırlama işlemleri

  - Genel laboratuvar uygulamaları

2. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

- Malzeme ve Yapı:

  - Yüksek kaliteli selüloz bazlı malzeme kullanılarak üretilmiştir.

  - Kimyasal inertlik özellikleri sayesinde, asidik veya bazik çözeltilerle kısa süreli temaslarda reaktif etkiler göstermemektedir.

- Boyut ve Kesim Özellikleri:

  - Çap: 110 mm (daire şeklinde kesim)

  - Kalınlık ve Gözenek Yapısı:

    - Gözenek boyutu, partikül tutma kapasitesi ve akış hızı, laboratuvar standartlarına uygun şekilde optimize edilmiştir.

    - Ürün, yüksek filtrasyon verimliliği ve tutarlılığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

- Fiziksel Dayanıklılık ve Stabilite:

  - Yüksek mekanik dayanıklılık ve düşük lif kopması riski

  - Uzun süreli kullanımda bozulma veya deformasyon göstermeyecek şekilde üretilmiştir.

- Kalite Standartları:

  - Ürün, ISO ve ASTM gibi uluslararası kalite standartlarına uygunluk gösterir.

  - Her parti, önceden belirlenmiş test protokollerine göre kalite kontrolünden geçirilir.

3. Üretim Süreci ve Kalite Kontrol Standartları

- Üretim Prosedürleri:

  - GMP (Good Manufacturing Practices) ve ISO 9001 standartlarına uygun olarak temiz oda koşullarında üretilir.

  - Üretim sürecinde kullanılan tüm hammaddeler, yüksek saflık ve tutarlılık standartlarına uygun kaynaklardan temin edilir.

- Kalite Kontrol Testleri:

  - Ürün, fiziksel özellikler (boyut, kalınlık, gözenek yapısı, mekanik dayanıklılık) ve kimyasal inertlik açısından detaylı testlere tabi tutulur.

  - Her parti, rastgele örnekleme yöntemiyle laboratuvar testlerinden geçirilerek, tutarlılık ve güvenilirlik sağlanır.

Kaba Filtre Kağıdı 40x40cm 250li Paket - Adi Süzgeç 50 gr/m2

Genel Bilgiler ve Kullanım Alanları

- Ürün Tanımı:
Kaba filtre kağıdı, 40x40 cm boyutlarında, her pakette 250 adet adet olarak sunulmakta olup, 50 gr/m² ağırlığındaki Adi Süzgeç tipi bir malzemedir. Bu ürün, kaba partiküllerin ayrıştırılmasında ve ön eleme işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- Temel Amaç:
Endüstriyel, laboratuvar ve üretim tesislerinde sıvı ve yarı katı örneklerin kaba filtrelenmesi, partikül ayrımı ve süzme işlemlerinde güvenilir, hızlı ve ekonomik bir çözüm sağlamak.

- Kullanım Alanları:

  - Endüstriyel üretim ve proses kontrol uygulamaları

  - Kimya, biyoloji ve çevre analiz laboratuvarları

  - Gıda ve içecek sektöründe ön filtreleme işlemleri

  - Atık su ve diğer sıvı örneklerin kaba filtrelenmesi

2. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

- Boyut ve Format:

  - Kesim boyutu: 40x40 cm

  - Adi süzgeç kesiminde üretilmiş olup, istenen kaba filtrasyon işlemleri için optimize edilmiştir.

- Ağırlık ve Yoğunluk:

  - Malzemenin ağırlık değeri: 50 gr/m²

  - Bu değer, filtre kağıdının mekanik dayanıklılığı ve gözeneklilik performansını destekleyecek şekilde belirlenmiştir.

- Malzeme Özellikleri:

  - Yüksek kaliteli selüloz veya benzeri doğal polimer bazlı yapı

  - Kimyasal inertlik özelliği ile birçok endüstriyel çözelti ve sıvı örnekle uyumlu

  - Yeterli dayanıklılık, esneklik ve mekanik stabilite sağlayarak kullanım sırasında yırtılma riskini minimize eder.

- Gözeneklilik ve Akış Hızı:

  - İstenilen kaba filtrasyon için optimal gözenek yapısı

  - Süzme işlemleri sırasında sıvının akışını ve partiküllerin tutulmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

3. Üretim Süreci ve Kalite Kontrol Standartları

- Üretim Prosedürleri:

  - Ürün, GMP (Good Manufacturing Practices) ve ISO 9001 standartlarına uygun temiz oda koşullarında üretilir.

  - Hammaddeler, uluslararası kalite standartlarına uygun, yüksek saflıkta temin edilir.

- Kalite Kontrol Testleri:

  - Her parti, boyut, ağırlık, gözeneklilik, mekanik dayanıklılık ve kimyasal uyumluluk açısından laboratuvar testlerinden geçirilir.

  - Rastgele örnekleme yöntemiyle, üretim süreci boyunca ürün tutarlılığı ve performansı sürekli izlenir.

Nitril Eldiven Nonsteril 100ad./pkt

1. Genel Bilgiler ve Kullanım Alanları

- Ürün Tanımı: Nonsteril nitril eldiven, 100 adetlik paketler halinde sunulmaktadır. Ürün, yüksek kaliteli nitril kauçuk kullanılarak üretilmiş olup, alerji riskini minimize edecek şekilde tasarlanmıştır.

- Temel Amaç:Kullanıcıların hijyenik, güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı sağlamalarına yardımcı olmak; laboratuvar, endüstriyel, tıbbi (nonsteril uygulamalar) ve genel koruyucu ekipman gereksinimlerinde güvenilir bir çözüm sunmaktır.

- Kullanım Alanları:

  - Laboratuvar çalışmaları ve araştırmalar

  - Endüstriyel üretim ve proses kontrol uygulamaları

  - Tıbbi uygulamalar (nonsteril) ve klinik dışı kullanımlar

  - Gıda işleme, temizlik ve genel koruyucu personel uygulamaları

2. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

- Malzeme ve Üretim Teknolojisi:

  - Yüksek kaliteli nitril kauçuk, toz, lateks ve diğer alerjen maddelerden arındırılmıştır.

  - Elastikiyeti artıran ve yırtılma direncini maksimize eden gelişmiş üretim teknolojileri kullanılmıştır.

- Boyut, Kalıp ve Ergonomi:

  - Standart eldiven ölçüleri; parmak uzunluğu, avuç içi ve bilek bölgesinde optimum uyum ve esneklik sağlanacak şekilde tasarlanmıştır.

  - İnce dokusu, hassas hareket kabiliyeti ve ergonomik kesimi ile uzun süreli kullanımda konfor sunar.

- Dayanıklılık ve Kimyasal Direnç:

  - Kimyasal maddelere, yağlara, asitlere ve bazlara karşı yüksek direnç gösterir.

  - Eldiven, mekanik yırtılma, delinme ve aşınma riskini minimize edecek şekilde optimize edilmiştir.

- Tek Kullanımlık Özellik:

  - Nonsteril olmasına rağmen, tek kullanımlık tasarımı sayesinde çapraz bulaşma risklerini azaltır ve hijyen standartlarını korur.

Kağıt Havlu 24 Rulo (12 Rulo X 2 Paket)

  - Laboratuvar tezgahlarının, ekipmanlarının ve ellerin temizlenmesi için kullanılmalıdır.

  - Emiciliği yüksek ve dayanıklı bir kağıt havlu sağlanmalıdır.

  - 24 rulo halinde, hijyenik ve pratik bir ambalajda sunulmalıdır.

Kese Kağıdı 18x30x10 Cm Kare Dipli 250 Adet Paket:

  - Toprak numunelerinin toplanması, taşınması ve saklanması için kullanılmalıdır.

  - Dayanıklı ve sızdırmaz bir kağıt malzemeden yapılmalıdır.

  - 250 adetlik bir paket halinde sağlanmalıdır.

Kilitli Naylon Torba 16x20cm 100 Ad/Pk:

- Toprak numunelerinin hava geçirmez bir şekilde saklanması ve taşınması için kullanılmalıdır.

- Neme karşı dayanıklı ve sızdırmaz bir malzemeden yapılmalıdır.

- 100 adetlik bir paket halinde sağlanmalıdır.

Kahve ve Baharat Öğütücü-Beyaz

- Toprak numunelerinin homojen bir şekilde öğütülmesi ve hazırlanması için kullanılmalıdır.

- 180 W olmalıdır.

- Cihazın, sadece kapağı kapalıyken çalışmasını sağlayan emniyet sistemi olmalıdır.

- kapasite: 75 Gram olmalıdır.

- paslanmaz çelik öğütme bıçağı ve haznesi olmalıdır.

- emniyet şalteri bulunmalıdır.

- Paslanmaz çelik bıçaklara ve kolay temizlenebilir bir tasarıma sahip olmalıdır.

- Farklı öğütme seviyeleri için ayarlanabilir bir mekanizmaya sahip olmalıdır.

Spatül Mikro Kaşıklı 18 cm - Paslanmaz Çelik Spatula

- Toprak numunelerinin hassas bir şekilde alınması ve transfer edilmesi için kullanılmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmalıdır, böylece korozyona ve kimyasal reaksiyonlara karşı dayanıklı olur.

- Mikro kaşıklı tasarımı, küçük miktarlardaki numunelerin doğru bir şekilde alınmasını sağlamalıdır.

Spatül Oluklu 18 cm - Paslanmaz Çelik Spatula

- Toprak numunelerinin karıştırılması ve homojenleştirilmesi için kullanılmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmalıdır, böylece korozyona ve kimyasal reaksiyonlara karşı dayanıklı olur.

- Oluklu tasarımı, numunelerin kolayca karıştırılmasını ve homojen bir hale getirilmesini sağlamalıdır.

Spatül Makro 20 cm - Paslanmaz Çelik Spatula

- Toprak numunelerinin büyük miktarlarda alınması ve transfer edilmesi için kullanılmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmalıdır, böylece korozyona ve kimyasal reaksiyonlara karşı dayanıklı olur.

- Makro tasarımı, büyük miktarlardaki numunelerin hızlı ve kolay bir şekilde alınmasını sağlamalıdır.

PP Huni, Analitik, 70 mm

- Toprak numunelerinin sıvı ekstraksiyonu ve filtrasyonu için kullanılmalıdır.

- Polipropilenden (PP) yapılmalıdır, böylece kimyasal dayanıklılığı yüksek olur.

- Analitik kalitede olmalıdır, böylece numunelerin kontaminasyonunu önler.

Huni-PP-Genel Amaçlı - Yivli - Çap 80 mm Toprak numunelerinin genel amaçlı sıvı transferi ve filtrasyonu için kullanılmalıdır.

- Polipropilenden (PP) yapılmalıdır, böylece kimyasal dayanıklılığı yüksek olur.

- Yivli tasarımı, filtrasyon hızını arttırır ve numunelerin kolayca akmasını sağlamalıdır.

Tüp-Santrifüj-PP-Vidalı Kapaklı-50 ml-DNA/RNA Free-Etekli (50 Adet)

- Toprak numunelerinin santrifüjlenmesi ve sıvı fazının ayrılması için kullanılmalıdır.

- Polipropilenden (PP) yapılmalıdır, böylece kimyasal dayanıklılığı yüksek olur.

- Vidalı kapaklı tasarımı, numunelerin sızdırmaz bir şekilde saklanmasını sağlamalıdır.

- DNA/RNA Free sertifikalı olmalıdır, böylece genetik analizler için uygun olur.

- Etekli tasarımı, tüplerin dik durmasını ve kolayca taşınmasını sağlamalıdır.

Balon Joje 25 ml Hacim, NS: 10/19

- Toprak numunelerinin hacimsel analizleri için kullanılmalıdır.

- Borosilikat camdan yapılmalıdır, böylece ısıya ve kimyasallara karşı dayanıklı olur.

- NS: 10/19 standardına uygun olarak üretilmelidir, böylece diğer laboratuvar ekipmanlarıyla uyumlu olur.

- 25 ml hacimde olmalıdır, böylece küçük miktarlardaki numunelerin doğru bir şekilde ölçülmesini sağlar.

Balon Joje 50 ml Hacim, NS: 12/21

- Toprak numunelerinin hacimsel analizleri için kullanılmalıdır.

- Borosilikat camdan yapılmalıdır, böylece ısıya ve kimyasallara karşı dayanıklı olur.

- NS: 12/21 standardına uygun olarak üretilmelidir, böylece diğer laboratuvar ekipmanlarıyla uyumlu olur.

- 50 ml hacimde olmalıdır, böylece orta miktarlardaki numunelerin doğru bir şekilde ölçülmesini sağlar.

Balon Joje 100 ml Hacim, NS: 14.5/23

- Toprak numunelerinin hacimsel analizleri için kullanılmalıdır.

- Borosilikat camdan yapılmalıdır, böylece ısıya ve kimyasallara karşı dayanıklı olur.

- NS: 14.5/23 standardına uygun olarak üretilmelidir, böylece diğer laboratuvar ekipmanlarıyla uyumlu olur.

- 100 ml hacimde olmalıdır, böylece büyük miktarlardaki numunelerin doğru bir şekilde ölçülmesini sağlar.

PTFE Manyetik Balık 40 mm

- Toprak numunelerinin karıştırılması ve homojenleştirilmesi için kullanılmalıdır.

- Politetrafloroetilen (PTFE) yapılmalıdır, böylece kimyasal dayanıklılığı yüksek olur ve numunelere zarar vermez.

- 40 mm boyutunda olmalıdır, böylece farklı hacimlerdeki kaplarda etkili bir şekilde karıştırma sağlar.

PTFE Manyetik Balık 50 mm

- Toprak numunelerinin karıştırılması ve homojenleştirilmesi için kullanılmalıdır.

- Politetrafloroetilen (PTFE) yapılmalıdır, böylece kimyasal dayanıklılığı yüksek olur ve numunelere zarar vermez.

- 50 mm boyutunda olmalıdır, böylece daha büyük hacimlerdeki kaplarda etkili bir şekilde karıştırma sağlar.

Manyetik Balık Tutucu 300mm Düz Sabit Saplı

- Manyetik balıkların kaplardan kolayca çıkarılması ve temizlenmesi için kullanılmalıdır.

- Paslanmaz çelikten yapılmalıdır, böylece korozyona ve kimyasal reaksiyonlara karşı dayanıklı olur.

- 300 mm uzunluğunda olmalıdır, böylece derin kaplardan bile manyetik balıkları kolayca çıkarabilir.

- Düz sabit saplı tasarımı, manyetik balıkların güvenli bir şekilde tutulmasını sağlamalıdır.

pH Elektrodu

- Toprak numunelerinin pH değerinin ölçülmesi için kullanılmalıdır.

- Laboratuvarımızda bulunan cihaz ile aynı marka olmalıdır.

- Yüksek hassasiyette ve doğrulukta ölçüm yapabilen bir elektrot olmalıdır.

- Farklı toprak türlerinde ve çözeltilerde kullanılabilir bir tasarıma sahip olmalıdır.

- Kalibrasyon çözeltileri ile birlikte sunulmalıdır.

Dijital Refraktometre

- Toprak numunelerinin çözeltilerindeki şeker, tuz ve diğer çözünmüş maddelerin konsantrasyonunu ölçmek için kullanılmalıdır.

- Dijital olmalıdır

- Refraktometre ölçüm aralığı : konsantre için %0 - %85 brix sıcaklık için : 0°C . . 80°C olmalıdır

- Hassasiyet : Konsantre için : ±0,2% Brix sıcaklık için : 0,3°C olmalıdır

- Çözünürlük: Konsantre için : ±0,1% Brix sıcaklık için : 0,1°C olmalıdır

- Ölçme zamanı en fazla 1,5 saniye olmalıdır

- Örnek hücre : Paslanmaz çelik halka ve kristal cam prizma olmalıdır

- Minimum örnek hacmi 2 metrik damla olmalıdır

- Işık kaynağı sarı led olmalıdır

- Ağırlık 420 gram olmalıdır

- Ebat : 192x104x69 mm olmalıdır

- Hızlı ve doğru ölçüm yapabilen bir cihaz olmalıdır.

- Farklı ölçüm aralıklarına ve birimlerine sahip olmalıdır.

- Kullanımı kolay ve taşınabilir bir tasarıma sahip olmalıdır.

Saksı-K. Rengi-2 Lt ve Saksı Altlığı:

- Toprak numunelerinin laboratuvar ortamında yetiştirilmesi ve gözlemlenmesi için kullanılmalıdır.

- Dayanıklı ve uzun ömürlü bir malzemeden yapılmalıdır.

- Toprak numunelerinin su drenajını sağlayacak bir altlığa sahip olmalıdır.

- Farklı toprak türleri ve bitki türleri için uygun boyutlarda olmalıdır.

Gömlek Yaka Orta Boy Beyaz Kadın Laboratuvar Önlüğü:

- Laboratuvar personelinin kimyasal maddelere ve diğer tehlikeli maddelere karşı korunması için kullanılmalıdır.

- Rahat ve konforlu bir giyim sağlamalıdır.

- Kimyasal dayanıklılığı yüksek ve kolay temizlenebilir bir malzemeden yapılmalıdır.

- Farklı bedenlere uygun olarak Large ve Medium bedenlerinde sağlanmalıdır.

A4 80 g/m² 2.500 Adet Fotokopi Kağıdı (5'li Paket):

- Laboratuvar notlarının alınması, raporların hazırlanması ve diğer dokümantasyon işlemleri için kullanılmalıdır.

- Yüksek kaliteli ve dayanıklı bir kağıt olmalıdır.

- Yazıcı ve fotokopi makinelerinde sorunsuz bir şekilde kullanılabilir olmalıdır.

- 2.500 adetlik bir paket halinde sağlanmalıdır.

Permanent Kalem Mavi

- Laboratuvar malzemelerinin ve numunelerinin etiketlenmesi için kullanılmalıdır.

- Suya ve kimyasallara dayanıklı bir mürekkep içermelidir.

- Farklı kalınlıklarda (S ve M) uçlara sahip olmalıdır.

- Uzun ömürlü ve kolay kullanılabilir bir kalem olmalıdır.

Tükenmez Kalem 0.7 mm

- Laboratuvar notlarının alınması ve diğer yazılı işlemler için kullanılmalıdır.

- Rahat ve akıcı bir yazım sağlamalıdır.

- Dayanıklı ve uzun ömürlü bir kalem olmalıdır.

Kapaklı Sekreterlik, Metal Mekanizmalı Sekreterlik, Mavi:

- Laboratuvar notlarının ve belgelerinin düzenli bir şekilde saklanması için kullanılmalıdır.

- Dayanıklı ve uzun ömürlü bir malzemeden yapılmalıdır.

- Metal mekanizması sayesinde belgelerin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlamalıdır.

Fosforlu Kalem E-344 5'li Poşet:

- Laboratuvar notlarının ve belgelerinin önemli kısımlarının işaretlenmesi için kullanılmalıdır.

- Parlak ve canlı renklerde mürekkep içermelidir.

- Farklı renklerde kalemlerden oluşan 5'li bir poşet halinde sağlanmalıdır.

Kurşun Kalem:

- Laboratuvar notlarının alınması ve çizimlerin yapılması için kullanılmalıdır.

- Kolay silinebilir ve tekrar kullanılabilir bir kalem olmalıdır.

- Farklı sertlik derecelerine sahip olmalıdır.

Numune Taşıma Tepsisi 10L

- Toprak numunelerinin laboratuvara taşınması ve saklanması için kullanılmalıdır.

- Dayanıklı ve sızdırmaz bir malzemeden yapılmalıdır.

- Farklı boyutlarda numunelerin taşınmasına uygun bir tasarıma sahip olmalıdır.

- 10 litrelik bir kapasiteye sahip olmalıdır.

Numune Taşıma Tepsisi 12L

- Toprak numunelerinin laboratuvara taşınması ve saklanması için kullanılmalıdır.

- Dayanıklı ve sızdırmaz bir malzemeden yapılmalıdır.

- Farklı boyutlarda numunelerin taşınmasına uygun bir tasarıma sahip olmalıdır.

- 12 litrelik bir kapasiteye sahip olmalıdır.

Sintilasyon Şişesi, Vida Kapaklı, 20 ml 50ad

- Toprak numunelerinin radyoaktif analizleri için kullanılmalıdır.

- Radyoaktif maddelere karşı dayanıklı bir malzemeden yapılmalıdır.

- Vida kapaklı tasarımı sayesinde numunelerin sızdırmaz bir şekilde saklanmasını sağlamalıdır.

- 20 ml hacimde ve 50 adetlik bir paket halinde sağlanmalıdır.

Pipet Ucu-Şeffaf-1000 ul-Kutu

  - Mikro pipetlerle sıvı transferi için kullanılmalıdır.

  - Yüksek hassasiyette ve doğrulukta sıvı transferi sağlamalıdır.

  - Polipropilen (PP) malzemeden üretilmiş ve otoklavlanabilir olmalıdır.

  - 1000 µl'lik hacim aralığında sıvı transferi için uygun olmalıdır.

  - Kutu içerisinde steril olarak sunulmalıdır.

Pipet Ucu-Şeffaf-200 ul-Kutu

  - Mikro pipetlerle sıvı transferi için kullanılmalıdır.

  - Yüksek hassasiyette ve doğrulukta sıvı transferi sağlamalıdır.

  - Polipropilen (PP) malzemeden üretilmiş ve otoklavlanabilir olmalıdır.

  - 200 µl'lik hacim aralığında sıvı transferi için uygun olmalıdır.

  - Kutu içerisinde steril olarak sunulmalıdır.

Büret-Düz Şeffaf-PTFE Musluklu-AS Kalite Grup Sertifikalı-Şelbah Çizgili-Mavi Skala-50 ml

  - Titrasyon işlemlerinde hassas hacim ölçümleri için kullanılmalıdır.

  - Borosilikat camdan üretilmiş ve kimyasal dayanıklılığı yüksek olmalıdır.

  - PTFE musluğu sayesinde damla damla ve kontrollü sıvı akışı sağlamalıdır.

  - AS Kalite Grup Sertifikalı ve şelbah çizgili mavi skalalı olmalıdır, böylece okuma kolaylığı ve doğruluk sağlar.

  - 50 ml'lik kapasiteye sahip olmalıdır.

Laboratuvar Standı Üç Ayaklı-115 mm

  - Büret, pipet ve diğer laboratuvar ekipmanlarının sabitlenmesi ve desteklenmesi için kullanılmalıdır.

  - Üç ayaklı tasarımı sayesinde stabil ve güvenli bir kullanım sağlamalıdır.

  - 115 mm yüksekliğinde olmalıdır.

  - Paslanmaz çelikten üretilmiş ve kimyasal dayanıklılığı yüksek olmalıdır.

Stand Borusu Galvanize Çelik Uzunluk 600 mm

  - Laboratuvar standına takılarak büret, pipet ve diğer ekipmanların sabitlenmesi için kullanılmalıdır.

  - Galvanizli çelikten üretilmiş ve korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.

  - 600 mm uzunluğunda olmalıdır.

Tüp Sporu, Plastik PP, 30 mm, 18 Delikli

  - Santrifüj tüplerinin ve diğer küçük tüplerin laboratuvar tezgâhında düzenli bir şekilde saklanması ve taşınması için kullanılmalıdır.

  - Polipropilen (PP) malzemeden üretilmiş ve kimyasal dayanıklılığı yüksek olmalıdır.

  - 30 mm çapında ve 18 delikli olmalıdır.

45 Gözlü Çimlendirme Viyolü 5 Adet

  - Toprak numunelerinin laboratuvar ortamında çimlendirilmesi ve bitki büyümesinin gözlemlenmesi için kullanılmalıdır.

  - 45 gözlü tasarımı sayesinde birden fazla numunenin aynı anda çimlendirilmesine olanak sağlamalıdır.

  - Dayanıklı ve uzun ömürlü bir malzemeden üretilmiş olmalıdır.

  - 5 adetlik bir paket halinde sunulmalıdır.

- Set, toprak numunelerinin alınması, hazırlanması, analiz edilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi için gerekli olan tüm temel ekipmanları ve sarf malzemelerini içermelidir.

- Set, farklı toprak türlerinde ve farklı analiz yöntemlerinde kullanılabilir bir esnekliğe sahip olmalıdır.

- Set, laboratuvar personelinin güvenliğini ve numunelerin kontaminasyonunu önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Seti sağlayan firma analizler sırasında gerekli olabilecek tüm cihaz ve sarf malzeme desteğini sağlamalıdır.

- Set, uluslararası standartlara ve kalite kontrol gerekliliklerine uygun olarak üretilmiş ve sertifikalandırılmış olmalıdır.

- Set, laboratuvar çalışmalarında verimliliği arttıracak ve zaman tasarrufu sağlayacak şekilde düzenlenmiş ve ambalajlanmış olmalıdır.