SAF SU SARFLARI

RO MEMBRAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- TFC veya TFM tipi olmalıdır.

- Bakterilerden etkilenmeyen yapıda olmalıdır.

- Membranın ölçüleri 40 cm olmalıdır.

- Membran tip yuvalara adaptörlerle veya direk takılmalıdır. Adaptör kullanılması halinde firma adaptörü membran ile birlikte temin etmelidir.

- 250C ve 1000 ppm giriş suyunda günlük saf su kapasitesi 30-40 litreden az olmamalıdır.

- İyonları tutma oranı;

- Monovalent iyonlar için % 96

- Polyvalent iyonlar için % 98 den az olmamalıdır.

- Çalışma basıncı 8 bara kadar olmalıdır.

UV AMPUL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ortalama debi kapasitesi 1 gpm (0,2 m³/saat)'den-24 gpm (5,4 m³/saat)'e olup düşük basınçlı civa buharlı yüksek verimli lamba kullanılabilmelidir.
Su akışını kesmeye gerek kalmadan lamba değişimi kolayca yapılmalıdır
Ortalama debi sağlandığında bakteri ve virüslerde %99.9 azalma görülmelidir, zararlı kimyasal madde kullanımı olmamalıdır.
UV'nin arıtmada kullanılan diğer maddeler gibi kalıcı etkisi olmamalıdır.

AC REÇİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kuvvetli asidik ve hidroksil polimer matriks tipi ve polystyrene crosslinked DVB tipinde ve Katyon/anyon oranı  %40 ve %60 olmalıdır

Teknik özellikleri:

- Tanecik boyutu 0,3- 1.2 mm arasında ve 0,3 mm den küçük olanlar %1 den az ve 1.2 mm den büyük olanlar %5 den fazla olmamalıdır.

- Tanecik boyutları çok homojen olmalı ve kapasitesine uygun rejenerasyon sağlamalıdır

- Toplam kapasite  1.7 meq/ml olmalıdır.

- Fiziksel formu: kürecik halinde

- Ortalama yoğunluğu: 800 – 840  gr/lt

- pH değerinden etkilenmeyen

- Sıcaklık sınırı  maksimum 35 C

6. Ambalaj şekli: 5 lt torbalarda ve kullanım yerine kadar orijinal ambalajlarda getirilmelidir.

ULTRASAF TOC DÜŞÜRÜCÜ KARMAŞIK REÇİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yarıiletken amaçlı Ultrasaf su sistemlerinde son kademede tüm iyon ve organik maddelerin tutulması amacıyla karmaşık reçinenin özellikleri

Teknik özellikleri:

- Orijinal ambalajı 5 lt özel presli torbalarda olmalı ve kullanım tankına aktarılmalıdır.

- Homojen tanecik boyutunda önceden rejenere edilip durulanmış ve karıştırılmış olmalıdır.

- Tanecik boyutu 1.2 mm den az ve homojenitesi en az %99 olmalıdır

- Kuvvetli katyon reçinesini değişim kapasitesi kapasite > 2 eq/lt, kuvvetli anyon reçinesinin değişim kapasitesi ise > 1,1 eq/lt  olmalıdır.

- En fazla 6 saatlik durulamada TOC değerini 1 ppb nin, iyonları 50ppt nin altına düşürebilmelidir.

- Kullanım sıcaklık sınırı 15-25 °C

TUZ TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ

SU YUMUŞATMA CİHAZLARI İÇİN TABLET TUZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alımı yapılacak tablet tuz su yumuşatma cihazlarının rejenerasyonunda kullanılabilecek tip ve özellikte olmalıdır.

2. Tablet tuz 1. kalite ve rafine olmalıdır.

3. Tablet tuzlar 25 kg’lık dayanıklı ve rutubete dayanıklı ambalajlar halinde olmalıdır.

4. Tablet tuzların pH değeri %7,5 – 8 arasında olmalıdır.

5. Tablet tuzların nem oranı max. %0,03 olmalıdır.

6. Tablet tuzların sertliği max. 9 AS olmalıdır.

7.Beyaz homojen kristeller halinde olmalıdır.

8.Rafine edilmiş kaya tuzu olmalıdır.

9. Tablet tuzlarla ilgili kimyasal özellik analizleri belgelendirilerek kuruma sunulmalıdır.