TEKNİK ŞARTNAMELER

(DEMİRBAŞ)

- SMARTBLOCK ICP NUMUNE YAKMA ÜNİTESİ

- Cihaz, toprak, çamur, atık su, biyolojik örnekler ve dokular, gıda, hayvansal gıda (yem) ve besin takviyeleri gibi matrislerde homojen ısıtma sistemi ile asitli numune hazırlık aşamasında kullanılabilir olmalıdır.

- Cihaz EPA  3005, 3010, 3050A, 3050B, 200.2, 200.7, 200.8, 7470A, 7471A, 245.1, 1631, 245.7 ve benzeri uluslararası standartlarda numune hazırlık aşamasının gereksinimlerini karşılamalıdır.

- Cihazın ısıtma bloğu teflon kaplı grafit yapıdan imal olmalı ve bu sayede korozif etki yaratabilecek asitlere karşı yüksek direnç sağlamalıdır.

- Cihazda ısıtma bloğu olarak 60 pozisyon x 50 ml tüpler veya 96 pozisyon x 15 ml tüpler, 36 x 100 ml tüpleri çalışabilecek şekilde dizayn edilebilmeli, çalışılmak istenen numune kaplarına göre cihazın ilk konfigürasyonu kısmında kullanıcı tarafından seçilebilir olmalıdır.  (Çalışabilecek olan 15 ml ve 50 ml tüpler, falkon tüpler olmalı veya ICP sistemlerinde kullanılan numune tüpleri olarak eşleştirilmiş olmalıdır.)

- Cihaz 60 pozisyon x 50 ml tüplerde çalışmaya uygun şekilde verilmelidir.

- Cihazın ön kısmında yer alan LED gösterge ve kontrol panelinden istenilen parametreler ayarlanabilir ve izlenebilir olmalıdır.

- Cihazda sıcaklık okuma probu bulunmalı ve çalışan asit türlerine karşılık olarak korozif etkilere dayanıklı olmalıdır.

- Cihazın elektronik kontrol noktası numune çalışması sırasında olabilecek kazalara (cihazın ısıtma bloğu içerisinde) karşı korunaklı olmalıdır.

- Cihazda sıcaklık kilit fonksiyonu bulunmalı ve set edilen son sıcaklık değeri hafızada kalmalıdır.

- Cihazın ısıtma kapasitesi ortam sıcaklı minimum + 5 ile maksimum 180 ⁰C ye kadar ayarlanabilir olmalıdır  (Polipropilen numune tüpleri kullanılması durumunda önerilen sıcaklık değeri maksimum sıcaklık değeri 135⁰C, PTFE den imal numune tüpleri için 180 ⁰C ‘dir).

- Cihaz üstü açık bir şekilde ısıtma işlemi yaptığından ötürü ortaya çıkan yüksek asit buharından etkilenmemek için çeker ocak içerisinde veya benzeri bir yapı içerisinde çalışmaya uygun ebatlarda olmalıdır.

- Cihaz 220 Volt / 50-60 Hz şehir şebeke değerlerinde çalışabilir olmalıdır.

- Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz garanti kapsamında olup, bu süre bitiminden takip eden en az 7 yıl süre ile ücreti karşılığında servis bakım onarım ve yedek parça garantisi altında olmalıdır.

- Cihaz teklif eden firma TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.