TEKNİK ŞARTNAMELER

(DEMİRBAŞ)

- TRİNOKÜLER MİKROSKOP

- Upright tipte olmalıdır.

- Mikroskobun en az 6 objektif yuvalı, bilyalı yataklar üzerinden sonsuz dönüşlü, her objektif yuvası stoperli revolveri olmalıdır. Çalışma yapılan objektif dışındaki diğer objektifler iç tarafa gövdeye bakar pozisyonda olmalıdır.

- Mikroskobun aşağıda belirtilen objektifleri olmalı ve bu objektifler en az aşağıdaki değerleri taşımalıdır.

  - PLAN AKROMAT 5X N.A. 0.12

  - PLAN AKROMAT 10X N.A. 0.25

  - PLAN AKROMAT 20X N.A .0.45

  - PLAN AKROMAT 40X (yaylı) N.A 0.65

  - PLAN AKROMAT 63X (yaylı) N.A 0.80

  - PLAN AKROMAT 100X (yaylı,yağlı) N.A. 1.25

- Mikroskobun 1 çift süper geniş saha 10X değerinde okülerleri olmalıdır. Bu okülerin F.N değeri 22'den düşük olmamalıdır. Oküler yuvası üzerinden diyoptri ayarı yapılmalıdır.

- En az aşağıdaki özelliklere sahip kamera verilmelidir.

  - CMOS sensöre sahip olmalıdır.

  - Piksel boyutu 1.85 m x 1.85 m olmalıdır.

  - 3840x2160 piksel çözünürlüğe sahip olmalıdır.

  - Ultra HD (4K) özelliğe sahip olmalıdır.

  - 4K çözünürlükte 30 fps görüntü sağlamalıdır.

  - Kamera bit derinliğ 3x 8 bit/ pixel olmalıdır.

  - Sensör büyüklüğü diagonal olarak 8.1 mm ve 1/2.1 inç’e eşdeğer olmalıdır.

  - Exposure aralığı otomatik veya manuel olarak ayarlanabilmeli ve 0.06ms ile 1 saniye arasında değişebilmelidir.

  - HDMI, USB3.0 Type C, Ethernet ve Micro D bağlantı arayüzlerini kullanabilmelidir.

  - Wi-Fi uyumluluğu olmalıdır.

- Aşağıdaki özelliklere sahip kamera yazılımı verilmelidir.

  - Canlı görüntüyü bilgisayar ekranına verebilen

  - Canlı görüntü üzerinde (birebir ölçüm için) kalibrasyon yapılabilmeli. 3

  - Canlı ve cansız görüntü üzerinde ölçüm yapılabilmeli

  - Ölçümler : alan, çevre, uzunluk, x doğrultu, y doğrultu, açı, sayma gibi ölçümleri çok kolay ve istenilen miktarda yapılabilmeli

  - Yazılım tamamen türkçe olmalı

  - Kullanıcı isterse görüntüleri bilgisayar ortamda saklayabilmeli, arşiv hazırlayabilmeli

  - Kullanıcın istediği bir klasördeki tüm görüntüleri bilgisayar ekranına taşıyabilmeli,

  - Görüntü üzerine çizgiler, yazılar vs. Yapılabilmeli

  - Canlı görüntü zoom yapılabilmeli

- Mikroskobun N.A. 0.9 / 1.25 değerinde ayarlanan Abbe akromatik tipte kondanseri olmalıdır. Bu kondanserin yüksekliği mikroskobun hem sağ, hem de sol tarafından ayrı ayrı düğmeler ile ayarlanmalıdır.

- Mikroskop'ta fokuslama , gövdenin her iki yanında bulunan kaba ve ince knobları ile yapılmalıdır. İnce fokuslama hassasiyeti 1 mikron aralıklarla yapılmalıdır. Kaba fokuslama knobunun sertliği ayarlanabilmelidir.

- Mikroskop ile birlikte en az i5 8 nesil işlemci, 4 GB RAM, en az 1 TB HDD ve enaz 200 GB SSD içeren, CD/DVD yazıcı ve okuyuculu sistyem özelliklerine uygun ve en son Windows 10 işletim sistemi yüklenmiş cihaz sağlanmalıdır.

- Mikroskop, 5 yıl fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz, 10 yılda ücreti mukabilinde yedek parça ve servis garantili olmalıdır